## Title
Varian TrueBeam
Eclipse data tables for Electron Beams
Revision 1, November 2012

## Table of Contents
Table of contents
1. Data tables
Virtual SSD
6MeV Depth Doses
9MeV Depth Doses
12MeV Depth Doses
15MeV Depth Doses
16MeV Depth Doses
18MeV Depth Doses
20MeV Depth Doses
22MeV Depth Doses
Uncollimated profiles
2. Plots
Depth dose vs Applicator
Dose vs Energy

## Virtual SSD
Virtual SSD measurements
Applicator
Energy[MeV] | 6x6cm2 | 10x6cm2 | 10x10cm2 | 15x15cm2 | 20x20cm2 | 25x25cm2 | Depth [cm]
6 | 64.2 | 69.7 | 82.9 | 88.1 | 91.9 | 93.3 | 1.5
9 | 78.6 | 80.8 | 89.1 | 92.4 | 94.8 | 96.1 | 2.2
12 | 82 | 84.3 | 88 | 91.5 | 94 | 95 | 2.7
15 | 83.8 | 86.2 | 88.3 | 91.1 | 93.6 | 94.8 | 3.2
16 | 85.3 | 86.3 | 88.8 | 92.8 | 95.1 | 96.2 | 3.2
18 | 83.6 | 86 | 86.9 | 91.2 | 93.7 | 95.1 | 3.2
20 | 82.2 | 83.6 | 86.5 | 91.9 | 94.5 | 96.2 | 2.7
22 | 81.7 | 83.4 | 86.6 | 92.3 | 95 | 96.6 | 2.7

## 6MeV Depth Doses
Percentage Depth Doses
6 MeV electrons
SSD=100cm
Detector: IBA Dosimetry CC13 Ionization Chamber
Detector offset of -1.5mm (0.5*rcav) applied
Depth [cm] | 6x6cm2 | 10x10cm2 | 10x6cm2 | 15x15cm2 | 20x20cm2 | 25x25cm2 | Uncollimated | Blocked 15x15cm2
0 | 77.4 | 77.7 | 76.8 | 78.2 | 78.8 | 79.5 | 79 | 0.56
0.1 | 78.875 | 79.2 | 78.2 | 79.85 | 80.2 | 81 | 80.5667 | 0.56
0.2 | 80.8 | 81.3 | 80.2 | 81.8 | 82.2 | 82.7333 | 82.6 | 0.57
0.3 | 83 | 83.5 | 82.6 | 83.9 | 84.2 | 84.9 | 84.7 | 0.58
0.4 | 85.3 | 85.7 | 84.6333 | 86 | 86.3 | 86.9333 | 86.8 | 0.58
0.5 | 87.6667 | 88 | 87.1 | 88.25 | 88.6 | 89.05 | 89.2 | 0.58
0.6 | 89.9667 | 90.3 | 89.35 | 90.5 | 90.8 | 91.3 | 91.4 | 0.58
0.7 | 92.4 | 92.6 | 91.9 | 92.8333 | 93 | 93.4 | 93.5 | 0.59
0.8 | 94.5 | 94.7 | 94.1 | 95 | 95.2 | 95.4 | 95.5 | 0.59
0.9 | 96.5 | 96.9 | 96.2 | 96.9 | 97.1 | 97.2 | 97.3333 | 0.59
1 | 98.2667 | 98.5 | 97.9 | 98.4 | 98.6 | 98.8 | 98.9 | 0.59
1.1 | 99.4 | 99.5 | 99.3 | 99.5 | 99.5 | 99.525 | 99.5333 | 0.59
1.2 | 99.7 | 99.8 | 99.7667 | 99.75 | 99.8 | 99.85 | 99.8 | 0.58
1.3 | 99.9667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 0.575
1.4 | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 99.35 | 99.3 | 99.1 | 99 | 0.57
1.5 | 97.85 | 97.6 | 98.2 | 97.7 | 97.6 | 97.4667 | 97 | 0.57
1.6 | 95.5333 | 95.2 | 95.6 | 95.1 | 94.9 | 94.8 | 94.3 | 0.56
1.7 | 91.9 | 91.4 | 92.4 | 91.5 | 91.2 | 91.3 | 90.5 | 0.55
1.8 | 87.7 | 87.7 | 87.5667 | 87 | 87.3 | 86.55 | 85.8 | 0.55
1.9 | 82.3667 | 82.1 | 82.2 | 81.7 | 82 | 82.1 | 80.7333 | 0.55
2 | 76.3667 | 76.5 | 75.9 | 75.4 | 76 | 75.5 | 74.6 | 0.54
2.1 | 69.6 | 69.25 | 69.1333 | 69.2 | 69.45 | 69.125 | 67.45 | 0.54
2.2 | 63 | 62.55 | 61.75 | 61.95 | 62 | 61.45 | 60.6 | 0.54
2.3 | 54.4 | 54.3 | 53.5 | 54.3 | 54.4 | 54.15 | 52.5 | 0.53667
2.4 | 46.9667 | 46.85 | 45.45 | 46.3 | 46.6 | 45.9 | 44.7 | 0.53
2.5 | 38.9 | 38.6 | 37.9667 | 38.45 | 38.6 | 38.8 | 37.2 | 0.52
2.6 | 31.4667 | 31.55 | 29.7 | 31 | 31.45 | 30.9333 | 30 | 0.52
2.7 | 24.6 | 24.15 | 22.9667 | 23.8 | 24.25 | 24.2 | 23.2 | 0.52
2.8 | 18.2 | 18.5 | 17.3 | 17.8 | 18.35 | 18.3 | 17.1 | 0.52
2.9 | 13.2 | 13 | 12.1 | 12.8 | 13 | 13.3 | 12.3333 | 0.52
3 | 9.1333 | 9 | 7.9 | 8.95 | 8.95 | 9 | 8.5333 | 0.51
3.1 | 5.85 | 5.75 | 5.3 | 5.75 | 5.65 | 5.9 | 5.375 | 0.51
3.2 | 3.725 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.65 | 3.7333 | 3.4 | 0.5
3.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3333 | 2 | 0.49
3.4 | 1.5 | 1.55 | 1.4333 | 1.5333 | 1.45 | 1.5 | 1.4 | 0.49
3.5 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 0.95 | 1.1 | 1 | 0.48
3.6 | 0.9 | 0.95 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.96667 | 0.83333 | 0.47667
3.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.47
3.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.47
3.9 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.46
4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.46
4.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.46
4.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.46
4.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.46
4.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.46
4.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.45
4.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.45
4.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.44
4.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.44
4.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.43
5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.43
5.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.43
5.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.43
5.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.42
5.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.42
5.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.42
5.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.42
5.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.42
5.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.41
5.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.42
6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.41
6.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.41
6.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.41
6.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4
6.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4
6.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.39
6.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.39
6.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.39
6.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.38
6.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.38
7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.38
7.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.38
7.2 | 0.73333 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.38
7.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.38
7.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.37
7.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.37
7.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.37
7.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.37
7.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.36
7.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.36
8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.36
8.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.35
8.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.35
8.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.35
8.4 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.35
8.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.625 | 0.35
8.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.345
8.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.63333 | 0.34
8.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.34
8.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.34
9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.33
9.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.33
9.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.33
9.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.32
9.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.32
9.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.32
9.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.32
9.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.31
9.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.31
9.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.31
10 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.31
10.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.31
10.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.31
10.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.31
10.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3
10.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3
10.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3
10.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3
10.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3
10.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2925
11 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2975
11.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2975
11.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.29
11.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.29
11.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.29
11.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.575 | 0.29
11.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.29
11.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.29
11.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.28
11.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.28
12 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.28
12.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.28
12.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.27
12.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.275
12.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.27
12.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.27
12.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.27
12.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.27
12.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.26
12.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.26333
13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.27
13.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.27
13.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.27
13.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.27
13.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.27
13.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.26
13.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.26
13.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.26
13.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.25
13.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.24667
14.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.24
14.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.24
14.7 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.24
14.8 | 0.4 | 0.4 | 0.425 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.23667
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
30

## 9MeV Depth Doses
Percentage Depth Doses
9 MeV electrons
SSD=100cm
Detector: IBA Dosimetry CC13 Ionization Chamber
Detector offset of -1.5mm (0.5*rcav) applied
Depth [cm] | 6x6cm2 | 10x10cm2 | 10x6cm2 | 15x15cm2 | 20x20cm2 | 25x25cm2 | Uncollimated | Blocked 15x15cm2
0 | 80.76 | 80.92 | 80.22 | 81.17 | 81.87 | 82.31 | 81.1 | 1.14
0.1 | 81.75 | 81.81 | 81.07 | 82.15 | 82.76 | 83.145 | 82.15 | 1.15
0.2 | 82.8 | 82.98 | 82.14 | 83.27 | 83.83 | 84.255 | 83.2833 | 1.1667
0.3 | 84.205 | 84.34 | 83.65 | 84.56 | 85.09 | 85.46 | 84.54 | 1.18
0.4 | 85.45 | 85.48 | 84.72 | 85.7333 | 86.24 | 86.61 | 85.81 | 1.19
0.5 | 86.71 | 86.7 | 85.99 | 86.83 | 87.32 | 87.6 | 86.88 | 1.19
0.6 | 87.7333 | 87.72 | 86.99 | 87.93 | 88.38 | 88.555 | 88.06 | 1.19
0.7 | 88.825 | 88.7 | 88.1 | 88.93 | 89.38 | 89.5 | 89.105 | 1.18
0.8 | 89.84 | 89.88 | 89.17 | 89.96 | 90.3 | 90.55 | 90.12 | 1.1725
0.9 | 90.89 | 90.91 | 90.21 | 91.03 | 91.24 | 91.49 | 91.19 | 1.17
1 | 92 | 91.99 | 91.36 | 92.0767 | 92.26 | 92.49 | 92.25 | 1.16
1.1 | 93.05 | 93.03 | 92.54 | 93.0633 | 93.34 | 93.385 | 93.4 | 1.155
1.2 | 94.18 | 94.14 | 93.58 | 94.09 | 94.43 | 94.46 | 94.42 | 1.15
1.3 | 95.13 | 95.2 | 94.73 | 95.16 | 95.32 | 95.49 | 95.42 | 1.14
1.4 | 96.19 | 96.2 | 95.75 | 96.1833 | 96.39 | 96.435 | 96.4 | 1.1367
1.5 | 97.13 | 97.2 | 96.79 | 97.2 | 97.33 | 97.32 | 97.45 | 1.12
1.6 | 98.05 | 98.04 | 97.8 | 98.03 | 98.15 | 98.16 | 98.25 | 1.11
1.7 | 98.89 | 98.87 | 98.695 | 98.8 | 98.88 | 98.87 | 98.99 | 1.11
1.8 | 99.4067 | 99.315 | 99.375 | 99.39 | 99.45 | 99.465 | 99.58 | 1.1
1.9 | 99.75 | 99.685 | 99.69 | 99.71 | 99.76 | 99.73 | 99.77 | 1.09
2 | 99.94 | 99.88 | 99.88 | 99.895 | 99.95 | 99.93 | 99.965 | 1.09
2.1 | 99.87 | 99.97 | 99.95 | 99.96 | 99.97 | 99.915 | 99.88 | 1.08
2.2 | 99.47 | 99.545 | 99.65 | 99.595 | 99.585 | 99.46 | 99.49 | 1.07
2.3 | 98.73 | 98.87 | 98.88 | 98.75 | 98.79 | 98.69 | 98.66 | 1.06
2.4 | 97.54 | 97.655 | 97.44 | 97.49 | 97.61 | 97.57 | 97.34 | 1.05
2.5 | 95.8875 | 95.98 | 95.8167 | 95.765 | 95.965 | 95.79 | 95.65 | 1.05
2.6 | 93.82 | 93.845 | 93.53 | 93.71 | 93.925 | 93.805 | 93.41 | 1.04
2.7 | 91.2367 | 91.3 | 90.855 | 91 | 91.28 | 91.2433 | 90.895 | 1.03
2.8 | 88.0833 | 88.135 | 87.42 | 88.14 | 88.26 | 88.15 | 87.82 | 1.015
2.9 | 84.42 | 84.67 | 84.12 | 84.26 | 84.575 | 84.66 | 84.2 | 1.01
3 | 80.51 | 80.5 | 79.6333 | 80.39 | 80.785 | 80.53 | 80.11 | 1
3.1 | 75.71 | 75.875 | 75.29 | 75.7 | 76.005 | 76.24 | 75.45 | 0.99667
3.2 | 71.01 | 71.005 | 70.29 | 71.025 | 71.17 | 71.3 | 70.45 | 0.99
3.3 | 65.79 | 65.655 | 65.095 | 65.31 | 65.78 | 65.93 | 64.84 | 0.99
3.4 | 60.3 | 59.995 | 59 | 59.75 | 60.33 | 60.585 | 59.73 | 0.98
3.5 | 54.3525 | 54.255 | 53.15 | 53.925 | 54.31 | 54.82 | 53.935 | 0.97
3.6 | 48.3325 | 48.115 | 47.4567 | 48.05 | 48.47 | 48.82 | 48 | 0.96
3.7 | 42.11 | 42.11 | 41.13 | 42.21 | 42.36 | 42.48 | 41.62 | 0.95
3.8 | 36.73 | 36.165 | 35.15 | 36.17 | 36.465 | 36.635 | 35.87 | 0.95
3.9 | 30.02 | 30.145 | 29.89 | 30.135 | 30.39 | 30.76 | 29.88 | 0.94
4 | 25.17 | 24.83 | 24.4967 | 24.95 | 24.995 | 25.35 | 24.6467 | 0.93333
4.1 | 19.8267 | 19.915 | 19.19 | 19.81 | 20.155 | 20.66 | 19.63 | 0.93
4.2 | 15.88 | 15.545 | 15.47 | 15.58 | 15.685 | 16.05 | 15.39 | 0.92
4.3 | 11.85 | 11.905 | 11.645 | 11.84 | 12 | 12.54 | 11.65 | 0.91
4.4 | 8.835 | 8.77 | 8.6325 | 8.745 | 8.87 | 9.08 | 8.72 | 0.91
4.5 | 6.4533 | 6.385 | 6.335 | 6.345 | 6.425 | 6.57 | 6.2733 | 0.9
4.6 | 4.745 | 4.625 | 4.5225 | 4.595 | 4.54 | 4.8 | 4.45 | 0.89
4.7 | 3.335 | 3.365 | 3.28 | 3.42 | 3.345 | 3.5 | 3.2067 | 0.88
4.8 | 2.465 | 2.505 | 2.44 | 2.495 | 2.355 | 2.575 | 2.345 | 0.88
4.9 | 1.92 | 1.955 | 1.905 | 1.93 | 1.82 | 1.97 | 1.83 | 0.87
5 | 1.59 | 1.625 | 1.59 | 1.58 | 1.485 | 1.655 | 1.49 | 0.86
5.1 | 1.455 | 1.475 | 1.395 | 1.45 | 1.335 | 1.4733 | 1.33 | 0.85
5.2 | 1.36 | 1.4 | 1.33 | 1.375 | 1.23 | 1.37 | 1.2533 | 0.85
5.3 | 1.31 | 1.35 | 1.2875 | 1.33 | 1.18 | 1.3433 | 1.21 | 0.85
5.4 | 1.2867 | 1.32 | 1.2625 | 1.3067 | 1.16 | 1.32 | 1.2 | 0.84
5.5 | 1.27 | 1.31 | 1.25 | 1.29 | 1.15 | 1.31 | 1.18 | 0.84
5.6 | 1.26 | 1.3 | 1.24 | 1.29 | 1.15 | 1.3 | 1.18 | 0.82
5.7 | 1.26 | 1.3 | 1.24 | 1.28 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | 0.81
5.8 | 1.25 | 1.3 | 1.23 | 1.28 | 1.13 | 1.3 | 1.1767 | 0.81
5.9 | 1.25 | 1.29 | 1.21 | 1.28 | 1.13 | 1.3 | 1.17 | 0.81
6 | 1.24 | 1.29 | 1.21 | 1.28 | 1.12 | 1.3 | 1.16 | 0.8
6.1 | 1.23 | 1.29 | 1.2 | 1.27 | 1.12 | 1.3 | 1.17 | 0.79
6.2 | 1.23 | 1.29 | 1.2 | 1.26 | 1.12 | 1.29 | 1.16 | 0.79
6.3 | 1.22 | 1.29 | 1.2 | 1.26 | 1.12 | 1.28 | 1.16 | 0.78
6.4 | 1.22 | 1.29 | 1.2 | 1.25 | 1.11 | 1.28 | 1.16 | 0.77
6.5 | 1.22 | 1.29 | 1.2 | 1.25 | 1.11 | 1.28 | 1.16 | 0.77
6.6 | 1.22 | 1.29 | 1.19 | 1.25 | 1.11 | 1.28 | 1.16 | 0.76
6.7 | 1.21 | 1.27 | 1.19 | 1.25 | 1.11 | 1.29 | 1.15 | 0.76
6.8 | 1.21 | 1.26 | 1.19 | 1.25 | 1.1 | 1.29 | 1.16 | 0.75
6.9 | 1.19 | 1.26 | 1.19 | 1.25 | 1.1 | 1.28 | 1.16 | 0.75
7 | 1.18 | 1.26 | 1.19 | 1.25 | 1.09 | 1.28 | 1.16 | 0.74
7.1 | 1.18 | 1.25 | 1.18 | 1.25 | 1.1 | 1.28 | 1.15 | 0.74
7.2 | 1.18 | 1.23 | 1.18 | 1.24 | 1.1 | 1.28 | 1.15 | 0.73
7.3 | 1.18 | 1.23 | 1.17 | 1.25 | 1.1 | 1.265 | 1.15 | 0.72
7.4 | 1.18 | 1.24 | 1.17 | 1.24 | 1.1 | 1.28 | 1.15 | 0.71
7.5 | 1.17 | 1.24 | 1.16 | 1.24 | 1.1 | 1.28 | 1.15 | 0.71
7.6 | 1.17 | 1.24 | 1.16 | 1.24 | 1.09 | 1.28 | 1.15 | 0.71
7.7 | 1.17 | 1.24 | 1.15 | 1.24 | 1.09 | 1.285 | 1.155 | 0.7
7.8 | 1.17 | 1.24 | 1.15 | 1.23 | 1.09 | 1.29 | 1.15 | 0.7
7.9 | 1.1667 | 1.24 | 1.15 | 1.23 | 1.09 | 1.27 | 1.15 | 0.7
8 | 1.16 | 1.23 | 1.15 | 1.23 | 1.09 | 1.27 | 1.15 | 0.7
8.1 | 1.16 | 1.23 | 1.145 | 1.22 | 1.08 | 1.27 | 1.14 | 0.69
8.2 | 1.15 | 1.22 | 1.14 | 1.21 | 1.07 | 1.27 | 1.145 | 0.685
8.3 | 1.13 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.06 | 1.255 | 1.14 | 0.68
8.4 | 1.12 | 1.2 | 1.11 | 1.2 | 1.07 | 1.25 | 1.14 | 0.67
8.5 | 1.12 | 1.2 | 1.1 | 1.19 | 1.06 | 1.24 | 1.13 | 0.67
8.6 | 1.11 | 1.19 | 1.09 | 1.19 | 1.05 | 1.23 | 1.13 | 0.66
8.7 | 1.1 | 1.18 | 1.08 | 1.18 | 1.04 | 1.2233 | 1.12 | 0.66
8.8 | 1.1 | 1.18 | 1.08 | 1.17 | 1.04 | 1.22 | 1.11 | 0.66
8.9 | 1.09 | 1.16 | 1.07 | 1.17 | 1.04 | 1.2 | 1.095 | 0.65
9 | 1.07 | 1.155 | 1.06 | 1.16 | 1.03 | 1.195 | 1.09 | 0.65
9.1 | 1.05 | 1.15 | 1.06 | 1.16 | 1.03 | 1.19 | 1.09 | 0.65
9.2 | 1.045 | 1.14 | 1.045 | 1.15 | 1.015 | 1.19 | 1.08 | 0.64
9.3 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 1.14 | 1 | 1.19 | 1.06 | 0.64
9.4 | 1.04 | 1.11 | 1.04 | 1.13 | 0.99 | 1.18 | 1.06 | 0.64
9.5 | 1.0367 | 1.1 | 1.03 | 1.12 | 0.98 | 1.18 | 1.05 | 0.63
9.6 | 1.02 | 1.1 | 1.02 | 1.11 | 0.98 | 1.17 | 1.05 | 0.63
9.7 | 1.02 | 1.095 | 1.01 | 1.11 | 0.98 | 1.16 | 1.05 | 0.63
9.8 | 1.01 | 1.09 | 1 | 1.1 | 0.97 | 1.16 | 1.05 | 0.62
9.9 | 1 | 1.09 | 1 | 1.085 | 0.97 | 1.15 | 1.04 | 0.61
10 | 0.99 | 1.07 | 0.99 | 1.08 | 0.955 | 1.15 | 1.03 | 0.61
10.1 | 0.98 | 1.065 | 0.98333 | 1.07 | 0.94 | 1.14 | 1.02 | 0.61
10.2 | 0.98 | 1.06 | 0.98 | 1.07 | 0.93 | 1.13 | 1.01 | 0.6
10.3 | 0.97 | 1.05 | 0.97 | 1.06 | 0.92 | 1.13 | 1.01 | 0.6
10.4 | 0.96 | 1.04 | 0.97 | 1.06 | 0.91 | 1.13 | 1.01 | 0.6
10.5 | 0.95 | 1.04 | 0.96 | 1.06 | 0.91 | 1.12 | 1 | 0.59
10.6 | 0.95 | 1.03 | 0.96 | 1.0433 | 0.91 | 1.11 | 1 | 0.58
10.7 | 0.94 | 1.04 | 0.95 | 1.03 | 0.9 | 1.1 | 0.99 | 0.58
10.8 | 0.94 | 1.03 | 0.94 | 1.03 | 0.9 | 1.09 | 0.98 | 0.58
10.9 | 0.94 | 1.03 | 0.93 | 1.02 | 0.89 | 1.08 | 0.97 | 0.58
11 | 0.93 | 1.01 | 0.91 | 1.0125 | 0.89 | 1.08 | 0.96 | 0.57
11.1 | 0.92 | 1 | 0.91 | 1.01 | 0.88 | 1.07 | 0.95 | 0.57
11.2 | 0.92 | 0.995 | 0.91 | 1.01 | 0.88 | 1.06 | 0.96 | 0.56
11.3 | 0.91 | 0.99 | 0.9 | 1 | 0.87 | 1.0533 | 0.95 | 0.56
11.4 | 0.91 | 0.98 | 0.89 | 0.99 | 0.87 | 1.05 | 0.95 | 0.56
11.5 | 0.9 | 0.98 | 0.88 | 0.98 | 0.865 | 1.05 | 0.95 | 0.56
11.6 | 0.89 | 0.97 | 0.88 | 0.98 | 0.85 | 1.06 | 0.95 | 0.55
11.7 | 0.88 | 0.97 | 0.87 | 0.97 | 0.845 | 1.0433 | 0.94 | 0.55
11.8 | 0.88 | 0.96 | 0.87 | 0.96 | 0.84 | 1.04 | 0.93667 | 0.54
11.9 | 0.87 | 0.95 | 0.86 | 0.96 | 0.84 | 1.04 | 0.93 | 0.54
12 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 0.96 | 0.83 | 1.03 | 0.93 | 0.53
12.1 | 0.85 | 0.945 | 0.85 | 0.95 | 0.82 | 1.02 | 0.92 | 0.53
12.2 | 0.84 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | 0.82 | 1.01 | 0.91 | 0.53
12.3 | 0.83 | 0.93 | 0.84 | 0.94 | 0.815 | 0.99 | 0.91 | 0.52
12.4 | 0.82 | 0.93 | 0.83 | 0.94 | 0.81 | 0.99 | 0.91 | 0.52
12.5 | 0.81 | 0.92 | 0.83 | 0.93 | 0.81 | 0.99 | 0.9 | 0.515
12.6 | 0.81 | 0.91 | 0.83 | 0.92 | 0.8 | 0.98 | 0.9 | 0.51
12.7 | 0.81 | 0.9 | 0.82 | 0.92 | 0.8 | 0.97 | 0.88 | 0.51
12.8 | 0.81 | 0.89 | 0.82 | 0.91 | 0.8 | 0.97 | 0.87 | 0.51
12.9 | 0.8 | 0.88 | 0.82 | 0.905 | 0.785 | 0.965 | 0.87 | 0.51
13 | 0.8 | 0.88 | 0.81 | 0.9 | 0.78 | 0.96 | 0.87 | 0.5
13.1 | 0.8 | 0.865 | 0.8 | 0.9 | 0.77 | 0.95667 | 0.86 | 0.5
13.2 | 0.8 | 0.87 | 0.79 | 0.89667 | 0.75 | 0.96 | 0.85 | 0.4925
13.3 | 0.8 | 0.86 | 0.79 | 0.89 | 0.75 | 0.95 | 0.84 | 0.49
13.4 | 0.79 | 0.86 | 0.78 | 0.89 | 0.75 | 0.95 | 0.84 | 0.49
13.5 | 0.78 | 0.85 | 0.78 | 0.88 | 0.75 | 0.95 | 0.83 | 0.49
13.6 | 0.77 | 0.85 | 0.78 | 0.88 | 0.75 | 0.94 | 0.83 | 0.48
13.7 | 0.77 | 0.835 | 0.77 | 0.87 | 0.75 | 0.9325 | 0.82 | 0.48
13.8 | 0.76 | 0.83 | 0.76 | 0.86 | 0.74 | 0.9275 | 0.81 | 0.48
13.9 | 0.75 | 0.82 | 0.75 | 0.86 | 0.735 | 0.915 | 0.81 | 0.47
14 | 0.76 | 0.82 | 0.74 | 0.85 | 0.72 | 0.9 | 0.81 | 0.47
14.1 | 0.75 | 0.83 | 0.74 | 0.84 | 0.71 | 0.9 | 0.81 | 0.47
14.2 | 0.74 | 0.81 | 0.74 | 0.84 | 0.71 | 0.88667 | 0.81 | 0.46
14.3 | 0.74 | 0.81 | 0.74 | 0.835 | 0.71 | 0.87 | 0.81 | 0.46
14.4 | 0.74 | 0.8 | 0.73 | 0.83 | 0.7 | 0.87 | 0.8 | 0.45
14.5 | 0.72667 | 0.8 | 0.73 | 0.83 | 0.7 | 0.87 | 0.8 | 0.45
14.6 | 0.7275 | 0.79 | 0.71333 | 0.82 | 0.69 | 0.87 | 0.79 | 0.45
14.7 | 0.7275 | 0.78 | 0.7 | 0.82 | 0.69 | 0.88 | 0.79 | 0.44
14.8 | 0.72 | 0.77 | 0.7 | 0.8 | 0.68 | 0.88 | 0.78 | 0.44
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
30

## 12MeV Depth Doses
Percentage Depth Doses
12 MeV electrons
SSD=100cm
Detector: IBA Dosimetry CC13 Ionization Chamber
Detector offset of -1.5mm (0.5*rcav) applied
Depth [cm] | 6x6cm2 | 10x10cm2 | 10x6cm2 | 15x15cm2 | 20x20cm2 | 25x25cm2 | Uncollimated | Blocked 15x15cm2
0 | 86.75 | 85.88 | 86.07 | 86.21 | 87.38 | 87.45 | 85.08 | 2.36
0.1 | 87.295 | 86.5 | 86.83 | 87.02 | 88.16 | 88.06 | 85.81 | 2.37
0.2 | 88.16 | 87.47 | 87.67 | 87.94 | 88.98 | 88.9767 | 86.69 | 2.385
0.3 | 89.29 | 88.5 | 88.83 | 88.875 | 90 | 89.85 | 87.715 | 2.41
0.4 | 90.2533 | 89.43 | 89.6633 | 89.85 | 90.89 | 90.65 | 88.72 | 2.415
0.5 | 91 | 90.24 | 90.55 | 90.57 | 91.55 | 91.47 | 89.455 | 2.42
0.6 | 91.79 | 90.93 | 91.085 | 91.25 | 92.23 | 92.085 | 90.2 | 2.42
0.7 | 92.4167 | 91.52 | 91.71 | 91.85 | 92.82 | 92.555 | 90.82 | 2.41
0.8 | 92.9533 | 92.09 | 92.335 | 92.48 | 93.33 | 93.13 | 91.57 | 2.4
0.9 | 93.44 | 92.55 | 92.86 | 92.92 | 93.69 | 93.56 | 92.03 | 2.38
1 | 93.92 | 93.12 | 93.29 | 93.48 | 94.2 | 94.04 | 92.7 | 2.3667
1.1 | 94.5 | 93.56 | 93.76 | 93.91 | 94.56 | 94.4367 | 93.18 | 2.3467
1.2 | 94.905 | 94 | 94.275 | 94.32 | 95.03 | 94.84 | 93.7 | 2.33
1.3 | 95.32 | 94.52 | 94.685 | 94.73 | 95.42 | 95.28 | 94.22 | 2.31
1.4 | 95.81 | 94.98 | 95.07 | 95.24 | 95.78 | 95.66 | 94.72 | 2.29
1.5 | 96.2067 | 95.46 | 95.64 | 95.66 | 96.21 | 96.0767 | 95.175 | 2.27
1.6 | 96.68 | 95.92 | 96.1 | 96.11 | 96.65 | 96.47 | 95.69 | 2.26
1.7 | 97.1 | 96.38 | 96.58 | 96.57 | 97 | 96.9 | 96.115 | 2.24
1.8 | 97.545 | 96.785 | 97.05 | 97 | 97.355 | 97.2733 | 96.66 | 2.23
1.9 | 97.9433 | 97.185 | 97.51 | 97.44 | 97.725 | 97.6933 | 97.06 | 2.2
2 | 98.36 | 97.655 | 97.885 | 97.865 | 98.115 | 98.11 | 97.64 | 2.18
2.1 | 98.71 | 98.07 | 98.28 | 98.26 | 98.5 | 98.4367 | 98.07 | 2.16
2.2 | 99.0633 | 98.5 | 98.6925 | 98.625 | 98.84 | 98.785 | 98.5133 | 2.14
2.3 | 99.34 | 98.925 | 99.02 | 99.03 | 99.155 | 99.12 | 98.88 | 2.13
2.4 | 99.58 | 99.29 | 99.37 | 99.34 | 99.395 | 99.43 | 99.22 | 2.11
2.5 | 99.8033 | 99.535 | 99.6067 | 99.57 | 99.655 | 99.6433 | 99.57 | 2.09
2.6 | 99.93 | 99.695 | 99.76 | 99.76 | 99.825 | 99.7867 | 99.75 | 2.06
2.7 | 100 | 99.845 | 99.895 | 99.89 | 99.96 | 99.9 | 99.88 | 2.05
2.8 | 99.965 | 99.97 | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 | 2.035
2.9 | 99.82 | 99.925 | 99.88 | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.96 | 2.02
3 | 99.49 | 99.83 | 99.66 | 99.74 | 99.79 | 99.74 | 99.84 | 2.005
3.1 | 98.975 | 99.47 | 99.205 | 99.46 | 99.395 | 99.42 | 99.55 | 1.99
3.2 | 98.5467 | 98.95 | 98.82 | 98.94 | 98.88 | 98.935 | 99.1133 | 1.9767
3.3 | 97.7025 | 98.37 | 97.985 | 98.13 | 98.23 | 98.25 | 98.44 | 1.96
3.4 | 96.73 | 97.44 | 97.12 | 97.395 | 97.41 | 97.44 | 97.585 | 1.94
3.5 | 95.515 | 96.375 | 95.89 | 96.275 | 96.32 | 96.32 | 96.47 | 1.93
3.6 | 94.14 | 95.035 | 94.47 | 94.93 | 94.885 | 95.08 | 95.29 | 1.91
3.7 | 92.5 | 93.455 | 92.775 | 93.32 | 93.39 | 93.545 | 93.71 | 1.9
3.8 | 90.59 | 91.61 | 91.15 | 91.5 | 91.49 | 91.71 | 91.75 | 1.88
3.9 | 88.2433 | 89.355 | 88.595 | 89.24 | 89.32 | 89.5867 | 89.63 | 1.87
4 | 85.9275 | 86.905 | 86.5575 | 86.94 | 86.88 | 87.16 | 87.22 | 1.86
4.1 | 83.09 | 84.105 | 83.7475 | 83.96 | 84.18 | 84.56 | 84.39 | 1.8425
4.2 | 80.155 | 81.2 | 80.76 | 81.26 | 81.215 | 81.575 | 81.71 | 1.8275
4.3 | 76.89 | 77.83 | 77.5033 | 77.99 | 77.945 | 78.27 | 78.13 | 1.8133
4.4 | 73.5 | 74.33 | 73.95 | 74.54 | 74.42 | 74.9 | 74.895 | 1.8
4.5 | 69.555 | 70.495 | 70.41 | 70.36 | 70.67 | 71.175 | 70.96 | 1.79
4.6 | 65.6167 | 66.505 | 66.27 | 66.4833 | 66.58 | 67.14 | 66.89 | 1.7775
4.7 | 61.76 | 62.15 | 62.36 | 62.31 | 62.64 | 63.37 | 62.545 | 1.7633
4.8 | 57.46 | 57.885 | 57.7633 | 58.42 | 58.255 | 58.84 | 58.58 | 1.74
4.9 | 53.01 | 53.56 | 53.55 | 53.7933 | 53.75 | 54.28 | 53.995 | 1.73
5 | 48.33 | 48.84 | 48.7967 | 49.3 | 49.175 | 49.59 | 49.64 | 1.72
5.1 | 43.85 | 44.15 | 44.21 | 44.43 | 44.56 | 45.17 | 44.74 | 1.7
5.2 | 39.1733 | 39.96 | 40.0033 | 39.915 | 40.35 | 40.59 | 40.02 | 1.69
5.3 | 34.8233 | 35.57 | 35.422 | 35.54 | 36 | 36.335 | 35.81 | 1.68
5.4 | 30.73 | 31.32 | 31.13 | 31.04 | 31.76 | 31.86 | 31.485 | 1.67
5.5 | 26.86 | 27.16 | 26.9125 | 27.29 | 27.6 | 27.68 | 27.19 | 1.65
5.6 | 22.78 | 23.14 | 22.84 | 23.05 | 23.53 | 23.99 | 23.22 | 1.6425
5.7 | 19.145 | 19.57 | 19.1467 | 19.5 | 19.82 | 20.17 | 19.43 | 1.63
5.8 | 15.79 | 16.08 | 16.02 | 16.0967 | 16.4 | 16.595 | 16.2733 | 1.63
5.9 | 12.82 | 13.29 | 12.92 | 13.12 | 13.57 | 13.78 | 13.3067 | 1.61
6 | 10.51 | 10.77 | 10.555 | 10.745 | 10.96 | 11.1 | 10.59 | 1.61
6.1 | 8.39 | 8.69 | 8.5 | 8.77 | 8.87 | 9.015 | 8.62 | 1.59
6.2 | 6.515 | 6.86 | 6.66 | 6.8467 | 7.01 | 7.165 | 6.7767 | 1.58
6.3 | 5.22 | 5.44 | 5.28 | 5.455 | 5.54 | 5.74 | 5.3775 | 1.565
6.4 | 4.23 | 4.41 | 4.29 | 4.45 | 4.46 | 4.625 | 4.32 | 1.55
6.5 | 3.53 | 3.66 | 3.5033 | 3.7 | 3.73 | 3.81 | 3.58 | 1.54
6.6 | 2.995 | 3.08 | 2.98 | 3.13 | 3.09 | 3.24 | 2.995 | 1.53
6.7 | 2.575 | 2.67 | 2.64 | 2.7533 | 2.71 | 2.86 | 2.65 | 1.52
6.8 | 2.35 | 2.43 | 2.3867 | 2.5 | 2.45 | 2.59 | 2.34 | 1.5167
6.9 | 2.205 | 2.31 | 2.25 | 2.375 | 2.29 | 2.44 | 2.24 | 1.49
7 | 2.115 | 2.19 | 2.185 | 2.27 | 2.18 | 2.34 | 2.14 | 1.4867
7.1 | 2.06 | 2.15 | 2.13 | 2.2 | 2.13 | 2.28 | 2.07 | 1.47
7.2 | 2.03 | 2.11 | 2.1 | 2.18 | 2.11 | 2.2533 | 2.04 | 1.46
7.3 | 2 | 2.1 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 2.23 | 2.03 | 1.45
7.4 | 1.9767 | 2.1 | 2.0633 | 2.16 | 2.07 | 2.2267 | 2.02 | 1.44
7.5 | 1.96 | 2.1 | 2.04 | 2.15 | 2.06 | 2.22 | 2.02 | 1.43
7.6 | 1.96 | 2.09 | 2.0333 | 2.15 | 2.05 | 2.21 | 2.0133 | 1.43
7.7 | 1.94 | 2.06 | 2.025 | 2.15 | 2.05 | 2.21 | 2.01 | 1.415
7.8 | 1.945 | 2.04 | 2.02 | 2.14 | 2.05 | 2.22 | 2.01 | 1.405
7.9 | 1.925 | 2.06 | 2.02 | 2.1367 | 2.05 | 2.21 | 2.01 | 1.39
8 | 1.92 | 2.05 | 2.015 | 2.12 | 2.04 | 2.17 | 2.01 | 1.38
8.1 | 1.91 | 2.04 | 2 | 2.1133 | 2.03 | 2.16 | 2 | 1.37
8.2 | 1.92 | 2.02 | 2 | 2.11 | 2.02 | 2.16 | 1.99 | 1.37
8.3 | 1.91 | 2.02 | 2 | 2.1 | 2.02 | 2.16 | 1.99 | 1.36
8.4 | 1.9 | 2.01 | 1.99 | 2.09 | 2.02 | 2.17 | 1.98 | 1.35
8.5 | 1.89 | 2.01 | 1.98 | 2.08 | 2.02 | 2.17 | 1.98 | 1.34
8.6 | 1.88 | 2.01 | 1.97 | 2.09 | 2.01 | 2.17 | 1.98 | 1.33
8.7 | 1.88 | 2.01 | 1.9633 | 2.08 | 2.01 | 2.18 | 1.98 | 1.32
8.8 | 1.8767 | 2.01 | 1.95 | 2.08 | 2.01 | 2.18 | 1.98 | 1.31
8.9 | 1.87 | 1.99 | 1.95 | 2.07 | 2 | 2.17 | 1.97 | 1.31
9 | 1.86 | 1.99 | 1.95 | 2.06 | 2 | 2.17 | 1.98 | 1.3
9.1 | 1.86 | 1.99 | 1.95 | 2.06 | 1.99 | 2.17 | 1.97 | 1.29
9.2 | 1.86 | 1.99 | 1.94 | 2.06 | 1.99 | 2.165 | 1.97 | 1.28
9.3 | 1.83 | 1.975 | 1.94 | 2.05 | 1.98 | 2.16 | 1.97 | 1.27
9.4 | 1.83 | 1.965 | 1.93 | 2.05 | 1.97 | 2.16 | 1.96 | 1.26
9.5 | 1.81 | 1.955 | 1.93 | 2.04 | 1.97 | 2.14 | 1.955 | 1.2567
9.6 | 1.81 | 1.955 | 1.93 | 2.04 | 1.96 | 2.14 | 1.95 | 1.24
9.7 | 1.81 | 1.94 | 1.925 | 2.0333 | 1.96 | 2.15 | 1.95 | 1.24
9.8 | 1.8 | 1.94 | 1.92 | 2.03 | 1.95 | 2.14 | 1.94 | 1.24
9.9 | 1.7967 | 1.93 | 1.91 | 2.02 | 1.95 | 2.13 | 1.94 | 1.23
10 | 1.78 | 1.92 | 1.9 | 2.01 | 1.935 | 2.13 | 1.92 | 1.22
10.1 | 1.76 | 1.92 | 1.87 | 2 | 1.93 | 2.105 | 1.91 | 1.22
10.2 | 1.75 | 1.91 | 1.87 | 1.99 | 1.92 | 2.09 | 1.9 | 1.21
10.3 | 1.74 | 1.9 | 1.85 | 1.97 | 1.905 | 2.08 | 1.8933 | 1.2
10.4 | 1.73 | 1.875 | 1.83 | 1.97 | 1.89 | 2.07 | 1.88 | 1.19
10.5 | 1.73 | 1.86 | 1.82 | 1.96 | 1.875 | 2.055 | 1.87 | 1.18
10.6 | 1.715 | 1.85 | 1.8 | 1.95 | 1.86 | 2.05 | 1.87 | 1.1633
10.7 | 1.71 | 1.835 | 1.8 | 1.94 | 1.845 | 2.04 | 1.855 | 1.16
10.8 | 1.6967 | 1.83 | 1.79 | 1.93 | 1.84 | 2.02 | 1.84 | 1.16
10.9 | 1.68 | 1.815 | 1.78 | 1.93 | 1.83 | 2.01 | 1.84 | 1.15
11 | 1.66 | 1.8 | 1.77 | 1.9 | 1.83 | 2 | 1.83 | 1.14
11.1 | 1.66 | 1.79 | 1.75 | 1.88 | 1.82 | 1.98 | 1.81 | 1.14
11.2 | 1.65 | 1.775 | 1.75 | 1.87 | 1.795 | 1.975 | 1.81 | 1.13
11.3 | 1.6333 | 1.765 | 1.73 | 1.86 | 1.79 | 1.96 | 1.79 | 1.12
11.4 | 1.62 | 1.745 | 1.72 | 1.85 | 1.78 | 1.96 | 1.78 | 1.12
11.5 | 1.5967 | 1.725 | 1.71 | 1.85 | 1.76 | 1.95 | 1.78 | 1.11
11.6 | 1.58 | 1.71 | 1.69 | 1.84 | 1.75 | 1.95 | 1.77 | 1.105
11.7 | 1.57 | 1.71 | 1.6867 | 1.825 | 1.745 | 1.94 | 1.76 | 1.1
11.8 | 1.56 | 1.69 | 1.67 | 1.82 | 1.735 | 1.915 | 1.75 | 1.09
11.9 | 1.55 | 1.685 | 1.655 | 1.81 | 1.73 | 1.9 | 1.74 | 1.08
12 | 1.55 | 1.68 | 1.65 | 1.8 | 1.71 | 1.89 | 1.74 | 1.07
12.1 | 1.55 | 1.675 | 1.6367 | 1.79 | 1.71 | 1.8867 | 1.72 | 1.06
12.2 | 1.54 | 1.66 | 1.622 | 1.78 | 1.7 | 1.88 | 1.72 | 1.056
12.3 | 1.53 | 1.66 | 1.61 | 1.78 | 1.68 | 1.87 | 1.71 | 1.05
12.4 | 1.52 | 1.65 | 1.61 | 1.76 | 1.67 | 1.87 | 1.7 | 1.04
12.5 | 1.51 | 1.64 | 1.6 | 1.75 | 1.67 | 1.86 | 1.7 | 1.0325
12.6 | 1.495 | 1.63 | 1.59 | 1.74 | 1.645 | 1.85 | 1.68 | 1.03
12.7 | 1.4725 | 1.63 | 1.58 | 1.7267 | 1.635 | 1.83 | 1.67 | 1.0225
12.8 | 1.47 | 1.62 | 1.57 | 1.71 | 1.62 | 1.82 | 1.66 | 1.02
12.9 | 1.46 | 1.61 | 1.55 | 1.71 | 1.62 | 1.81 | 1.65 | 1.01
13 | 1.45 | 1.595 | 1.54 | 1.69 | 1.605 | 1.8 | 1.64 | 1
13.1 | 1.45 | 1.57 | 1.53 | 1.685 | 1.6 | 1.79 | 1.63 | 0.99333
13.2 | 1.4367 | 1.56 | 1.52 | 1.67 | 1.59 | 1.78 | 1.63 | 0.99
13.3 | 1.42 | 1.555 | 1.51 | 1.665 | 1.58 | 1.77 | 1.61 | 0.98
13.4 | 1.41 | 1.55 | 1.5 | 1.65 | 1.57 | 1.76 | 1.6 | 0.97
13.5 | 1.39 | 1.54 | 1.49 | 1.63 | 1.56 | 1.75 | 1.6 | 0.96
13.6 | 1.38 | 1.54 | 1.49 | 1.62 | 1.55 | 1.75 | 1.59 | 0.958
13.7 | 1.37 | 1.53 | 1.48 | 1.61 | 1.54 | 1.74 | 1.58 | 0.95
13.8 | 1.37 | 1.53 | 1.47 | 1.6 | 1.53 | 1.73 | 1.58 | 0.94
13.9 | 1.365 | 1.5 | 1.46 | 1.59 | 1.525 | 1.73 | 1.56 | 0.94
14 | 1.37 | 1.505 | 1.45 | 1.59 | 1.52 | 1.72 | 1.55 | 0.93
14.1 | 1.36 | 1.495 | 1.44 | 1.58 | 1.51 | 1.71 | 1.54 | 0.93
14.2 | 1.36 | 1.485 | 1.43 | 1.58 | 1.5 | 1.7 | 1.54 | 0.92
14.3 | 1.335 | 1.47 | 1.43 | 1.56 | 1.48 | 1.69 | 1.52 | 0.92
14.4 | 1.33 | 1.465 | 1.42 | 1.55 | 1.48 | 1.6775 | 1.53 | 0.91
14.5 | 1.3133 | 1.445 | 1.4125 | 1.54 | 1.47 | 1.655 | 1.52 | 0.91
14.6 | 1.3125 | 1.435 | 1.4 | 1.54 | 1.46 | 1.65 | 1.51 | 0.9
14.7 | 1.3 | 1.43 | 1.3833 | 1.53 | 1.45 | 1.64 | 1.5 | 0.89
14.8 | 1.31 | 1.42 | 1.37 | 1.52 | 1.445 | 1.63 | 1.49 | 0.88
14.9 | 1.2967 | 1.41 | 1.365 | 1.51 | 1.44 | 1.63 | 1.48 | 0.87
15 | 1.2825 | 1.4 | 1.36 | 1.5 | 1.435 | 1.63 | 1.475 | 0.87
15.1 | 1.27 | 1.39 | 1.35 | 1.5 | 1.42 | 1.62 | 1.47 | 0.86
15.2 | 1.26 | 1.39 | 1.35 | 1.49 | 1.405 | 1.61 | 1.46 | 0.86
15.3 | 1.25 | 1.38 | 1.34 | 1.48 | 1.395 | 1.6 | 1.45 | 0.86
15.4 | 1.25 | 1.375 | 1.33 | 1.47 | 1.39 | 1.59 | 1.45 | 0.85
15.5 | 1.235 | 1.36 | 1.32 | 1.4625 | 1.39 | 1.5733 | 1.44 | 0.85
15.6 | 1.23 | 1.35 | 1.31 | 1.45 | 1.38 | 1.57 | 1.43 | 0.84
15.7 | 1.2 | 1.34 | 1.31 | 1.4367 | 1.365 | 1.56 | 1.43 | 0.84
15.8 | 1.19 | 1.33 | 1.31 | 1.43 | 1.35 | 1.56 | 1.43 | 0.84
15.9 | 1.18 | 1.32 | 1.29 | 1.43 | 1.345 | 1.55 | 1.43 | 0.83
16 | 1.18 | 1.31 | 1.28 | 1.42 | 1.34 | 1.55 | 1.42 | 0.83
16.1 | 1.17 | 1.3 | 1.27 | 1.42 | 1.33 | 1.545 | 1.42 | 0.82
16.2 | 1.17 | 1.31 | 1.26 | 1.41 | 1.33 | 1.54 | 1.4167 | 0.82
16.3 | 1.17 | 1.3 | 1.25 | 1.3967 | 1.33 | 1.53 | 1.39 | 0.81
16.4 | 1.17 | 1.29 | 1.2433 | 1.39 | 1.325 | 1.53 | 1.38 | 0.81
16.5 | 1.17 | 1.29 | 1.24 | 1.38 | 1.32 | 1.51 | 1.38 | 0.8
16.6 | 1.17 | 1.28 | 1.23 | 1.37 | 1.31 | 1.4933 | 1.37 | 0.8
16.7 | 1.17 | 1.27 | 1.2167 | 1.36 | 1.3 | 1.47 | 1.37 | 0.79
16.8 | 1.16 | 1.26 | 1.204 | 1.36 | 1.3 | 1.468 | 1.36 | 0.79
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
30

## 15MeV Depth Doses
Percentage Depth Doses
15 MeV electrons
SSD=100cm
Detector: IBA Dosimetry CC13 Ionization Chamber
Detector offset of -1.5mm (0.5*rcav) applied
Depth [cm] | 6x6cm2 | 10x10cm2 | 10x6cm2 | 15x15cm2 | 20x20cm2 | 25x25cm2 | Uncollimated | Blocked 15x15cm2
0 | 91.14 | 90.42 | 90.66 | 90.66 | 90.69 | 90.78 | 88.17 | 4.03
0.1 | 91.572 | 90.86 | 91.24 | 91.262 | 91.23 | 91.2275 | 88.94 | 4.05
0.2 | 92.4 | 91.75 | 92.1075 | 91.99 | 91.98 | 92.0067 | 89.585 | 4.09
0.3 | 93.33 | 92.71 | 93.09 | 92.8875 | 92.88 | 92.8625 | 90.61 | 4.11
0.4 | 94.265 | 93.57 | 93.8475 | 93.68 | 93.715 | 93.644 | 91.4667 | 4.12
0.5 | 94.885 | 94.18 | 94.53 | 94.2925 | 94.39 | 94.3125 | 92.31 | 4.12
0.6 | 95.42 | 94.775 | 95.1075 | 94.8833 | 94.95 | 94.855 | 92.855 | 4.11
0.7 | 95.9011 | 95.15 | 95.5867 | 95.365 | 95.4 | 95.2875 | 93.42 | 4.0825
0.8 | 96.3175 | 95.625 | 95.98 | 95.7571 | 95.855 | 95.7157 | 93.9067 | 4.05
0.9 | 96.685 | 95.99 | 96.332 | 96.12 | 96.18 | 96.075 | 94.39 | 4.02
1 | 97.01 | 96.3 | 96.66 | 96.465 | 96.43 | 96.46 | 94.74 | 3.975
1.1 | 97.32 | 96.58 | 96.945 | 96.7671 | 96.79 | 96.75 | 95.1425 | 3.945
1.2 | 97.57 | 96.8375 | 97.19 | 97.0237 | 97.0575 | 96.97 | 95.56 | 3.905
1.3 | 97.838 | 97.0725 | 97.5 | 97.275 | 97.2925 | 97.212 | 95.8633 | 3.8667
1.4 | 98.0914 | 97.39 | 97.73 | 97.5225 | 97.545 | 97.5 | 96.1875 | 3.84
1.5 | 98.3114 | 97.59 | 97.99 | 97.7725 | 97.7775 | 97.7475 | 96.5233 | 3.81
1.6 | 98.5075 | 97.8175 | 98.19 | 97.9757 | 98.0175 | 97.952 | 96.77 | 3.77
1.7 | 98.69 | 98.05 | 98.365 | 98.2013 | 98.175 | 98.12 | 97.12 | 3.7267
1.8 | 98.89 | 98.27 | 98.555 | 98.4062 | 98.3725 | 98.31 | 97.35 | 3.69
1.9 | 99.0675 | 98.445 | 98.75 | 98.5833 | 98.57 | 98.51 | 97.6667 | 3.66
2 | 99.2371 | 98.6175 | 98.915 | 98.762 | 98.765 | 98.688 | 97.85 | 3.62
2.1 | 99.396 | 98.7825 | 99.0967 | 98.9375 | 98.9225 | 98.895 | 98.19 | 3.59
2.2 | 99.5725 | 98.97 | 99.27 | 99.105 | 99.075 | 99.08 | 98.4 | 3.55
2.3 | 99.6725 | 99.145 | 99.41 | 99.2567 | 99.225 | 99.24 | 98.625 | 3.53
2.4 | 99.7775 | 99.2825 | 99.54 | 99.4 | 99.365 | 99.368 | 98.84 | 3.5
2.5 | 99.855 | 99.415 | 99.65 | 99.515 | 99.5075 | 99.4825 | 98.982 | 3.47
2.6 | 99.904 | 99.55 | 99.73 | 99.63 | 99.62 | 99.615 | 99.17 | 3.44
2.7 | 99.936 | 99.6575 | 99.82 | 99.72 | 99.71 | 99.726 | 99.3567 | 3.41
2.8 | 99.96 | 99.76 | 99.8833 | 99.82 | 99.7875 | 99.8025 | 99.52 | 3.375
2.9 | 99.99 | 99.85 | 99.92 | 99.9 | 99.8625 | 99.8775 | 99.685 | 3.335
3 | 99.97 | 99.9275 | 99.98 | 99.9733 | 99.9275 | 99.9488 | 99.8 | 3.315
3.1 | 99.86 | 99.9275 | 99.89 | 99.985 | 99.9975 | 99.9633 | 99.9 | 3.295
3.2 | 99.785 | 99.9725 | 99.8233 | 99.975 | 99.94 | 99.9733 | 99.9567 | 3.27
3.3 | 99.64 | 99.9975 | 99.75 | 99.93 | 99.885 | 99.976 | 99.97 | 3.25
3.4 | 99.4733 | 99.915 | 99.6433 | 99.81 | 99.8225 | 99.9 | 99.995 | 3.22
3.5 | 99.16 | 99.766 | 99.45 | 99.66 | 99.702 | 99.78 | 99.955 | 3.2
3.6 | 98.85 | 99.67 | 99.25 | 99.5733 | 99.51 | 99.616 | 99.69 | 3.1667
3.7 | 98.46 | 99.465 | 98.9 | 99.3175 | 99.395 | 99.39 | 99.61 | 3.14
3.8 | 97.94 | 99.09 | 98.54 | 98.95 | 99.09 | 99.1725 | 99.445 | 3.1167
3.9 | 97.445 | 98.745 | 98.045 | 98.6 | 98.63 | 98.815 | 99.1133 | 3.1
4 | 96.7975 | 98.3 | 97.5133 | 98.1133 | 98.3 | 98.4171 | 98.6733 | 3.08
4.1 | 96.0025 | 97.69 | 96.83 | 97.48 | 97.72 | 97.796 | 98.25 | 3.04
4.2 | 95.16 | 97.08 | 96.0867 | 96.82 | 97.06 | 97.1262 | 97.63 | 3.02
4.3 | 94.195 | 96.435 | 95.2225 | 95.9933 | 96.26 | 96.2987 | 96.87 | 3
4.4 | 93.06 | 95.41 | 94.0667 | 95 | 95.37 | 95.5613 | 95.8667 | 2.98
4.5 | 91.7725 | 94.47 | 93.0933 | 94 | 94.415 | 94.4663 | 94.98 | 2.96
4.6 | 90.57 | 93.28 | 91.696 | 92.76 | 93.15 | 93.335 | 93.75 | 2.9333
4.7 | 89.05 | 91.745 | 90.345 | 91.35 | 91.795 | 92.0187 | 92.4 | 2.91
4.8 | 87.42 | 90.22 | 88.7275 | 89.8967 | 90.3 | 90.62 | 91.1025 | 2.89
4.9 | 85.705 | 88.76 | 87.2033 | 88.255 | 88.735 | 89.035 | 89.4925 | 2.875
5 | 83.666 | 86.8 | 85.22 | 86.34 | 86.85 | 87.19 | 87.67 | 2.86
5.1 | 81.67 | 84.805 | 83.09 | 84.35 | 84.915 | 85.27 | 85.6575 | 2.84
5.2 | 79.5133 | 82.67 | 80.936 | 82.148 | 82.73 | 83.04 | 83.54 | 2.81
5.3 | 77.15 | 80.25 | 78.5967 | 79.8 | 80.42 | 80.755 | 81.1875 | 2.78
5.4 | 74.72 | 77.61 | 75.95 | 77.305 | 77.91 | 78.288 | 78.5175 | 2.76
5.5 | 72.0175 | 75.105 | 73.33 | 74.5025 | 75.34 | 75.6083 | 75.9525 | 2.75
5.6 | 69.2725 | 72.13 | 70.53 | 71.634 | 72.35 | 72.715 | 73.12 | 2.74
5.7 | 66.356 | 68.95 | 67.205 | 68.4825 | 69.33 | 69.82 | 70.06 | 2.71
5.8 | 63.3957 | 65.93 | 64.264 | 65.29 | 66.33 | 66.5 | 66.99 | 2.69
5.9 | 60.29 | 62.88 | 61.16 | 61.9325 | 63.325 | 63.57 | 63.7233 | 2.67
6 | 56.84 | 59.22 | 57.5925 | 58.4275 | 59.6825 | 59.8729 | 60.05 | 2.65
6.1 | 53.61 | 55.7375 | 54.1175 | 54.835 | 56.265 | 56.4467 | 56.63 | 2.62
6.2 | 50 | 52.2825 | 50.73 | 51.1975 | 52.6875 | 52.8 | 52.89 | 2.61
6.3 | 46.542 | 48.2575 | 46.7225 | 47.548 | 48.87 | 49.035 | 49.29 | 2.59
6.4 | 43.175 | 44.6675 | 43.1633 | 44.06 | 45.295 | 45.4475 | 45.6133 | 2.57
6.5 | 39.64 | 41.0425 | 39.82 | 40.36 | 41.5775 | 41.82 | 41.85 | 2.56
6.6 | 35.9275 | 37.165 | 36.0033 | 36.555 | 37.75 | 37.995 | 38.09 | 2.54
6.7 | 32.46 | 33.6075 | 32.62 | 32.95 | 34.2175 | 34.365 | 34.385 | 2.53
6.8 | 29.194 | 30.2625 | 29.18 | 29.48 | 30.81 | 30.81 | 30.86 | 2.51
6.9 | 26.07 | 26.755 | 25.77 | 26.368 | 27.305 | 27.47 | 27.295 | 2.48
7 | 22.88 | 23.4675 | 22.7667 | 23.14 | 24.03 | 24.125 | 23.925 | 2.47
7.1 | 20.04 | 20.6725 | 19.7633 | 20.2125 | 21.1375 | 21.1743 | 21.26 | 2.45
7.2 | 17.5125 | 17.8725 | 17.01 | 17.4975 | 18.28 | 18.4025 | 18.33 | 2.43
7.3 | 14.985 | 15.1825 | 14.61 | 14.925 | 15.64 | 15.6925 | 15.52 | 2.42
7.4 | 12.7875 | 13.0975 | 12.475 | 12.93 | 13.4575 | 13.3725 | 13.41 | 2.41
7.5 | 10.7588 | 11.0575 | 10.505 | 10.8988 | 11.4 | 11.414 | 11.27 | 2.385
7.6 | 9.1267 | 9.275 | 8.895 | 9.2943 | 9.59 | 9.712 | 9.53 | 2.365
7.7 | 7.765 | 7.885 | 7.6 | 7.93 | 8.155 | 8.22 | 8 | 2.36
7.8 | 6.6025 | 6.7175 | 6.54 | 6.815 | 6.9625 | 7.07 | 6.8933 | 2.35
7.9 | 5.56 | 5.735 | 5.57 | 5.8533 | 5.8975 | 6.02 | 5.79 | 2.3367
8 | 4.875 | 5.0275 | 4.9 | 5.134 | 5.195 | 5.265 | 5.08 | 2.31
8.1 | 4.32 | 4.49 | 4.335 | 4.6357 | 4.615 | 4.7 | 4.49 | 2.2967
8.2 | 3.9429 | 4.105 | 3.98 | 4.196 | 4.215 | 4.28 | 4.11 | 2.28
8.3 | 3.64 | 3.81 | 3.7067 | 3.915 | 3.91 | 3.966 | 3.77 | 2.26
8.4 | 3.4575 | 3.6 | 3.51 | 3.7075 | 3.7 | 3.745 | 3.57 | 2.25
8.5 | 3.31 | 3.47 | 3.38 | 3.5475 | 3.54 | 3.594 | 3.4467 | 2.23
8.6 | 3.224 | 3.37 | 3.3 | 3.4575 | 3.44 | 3.52 | 3.35 | 2.22
8.7 | 3.1575 | 3.32 | 3.24 | 3.4057 | 3.39 | 3.435 | 3.28 | 2.2067
8.8 | 3.1225 | 3.275 | 3.1925 | 3.3667 | 3.36 | 3.41 | 3.25 | 2.19
8.9 | 3.08 | 3.24 | 3.17 | 3.35 | 3.32 | 3.38 | 3.225 | 2.17
9 | 3.065 | 3.225 | 3.16 | 3.33 | 3.31 | 3.37 | 3.21 | 2.16
9.1 | 3.06 | 3.2 | 3.14 | 3.32 | 3.29 | 3.35 | 3.2 | 2.15
9.2 | 3.044 | 3.19 | 3.125 | 3.31 | 3.28 | 3.34 | 3.19 | 2.14
9.3 | 3.03 | 3.19 | 3.11 | 3.3025 | 3.27 | 3.34 | 3.1775 | 2.13
9.4 | 3.025 | 3.18 | 3.11 | 3.2875 | 3.255 | 3.34 | 3.17 | 2.115
9.5 | 3.01 | 3.18 | 3.1 | 3.2725 | 3.26 | 3.34 | 3.17 | 2.09
9.6 | 3.01 | 3.17 | 3.09 | 3.26 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 2.08
9.7 | 3 | 3.16 | 3.08 | 3.26 | 3.25 | 3.325 | 3.1675 | 2.07
9.8 | 2.98 | 3.15 | 3.06 | 3.25 | 3.24 | 3.31 | 3.16 | 2.06
9.9 | 2.97 | 3.13 | 3.06 | 3.2425 | 3.24 | 3.295 | 3.15 | 2.05
10 | 2.96 | 3.125 | 3.05 | 3.23 | 3.23 | 3.29 | 3.1425 | 2.03
10.1 | 2.945 | 3.12 | 3.04 | 3.23 | 3.22 | 3.28 | 3.14 | 2.01
10.2 | 2.94 | 3.105 | 3.02 | 3.23 | 3.21 | 3.28 | 3.14 | 2
10.3 | 2.9375 | 3.1 | 3.01 | 3.2214 | 3.21 | 3.28 | 3.14 | 1.99
10.4 | 2.9275 | 3.1 | 3.01 | 3.21 | 3.195 | 3.27 | 3.135 | 1.97
10.5 | 2.925 | 3.09 | 3.01 | 3.2 | 3.19 | 3.27 | 3.13 | 1.96
10.6 | 2.92 | 3.07 | 3 | 3.2 | 3.195 | 3.2617 | 3.13 | 1.95
10.7 | 2.91 | 3.07 | 2.99 | 3.18 | 3.19 | 3.26 | 3.12 | 1.94
10.8 | 2.89 | 3.06 | 2.99 | 3.18 | 3.18 | 3.26 | 3.12 | 1.93
10.9 | 2.88 | 3.05 | 2.97 | 3.18 | 3.17 | 3.25 | 3.11 | 1.92
11 | 2.87 | 3.05 | 2.96 | 3.18 | 3.17 | 3.24 | 3.1 | 1.91
11.1 | 2.87 | 3.04 | 2.95 | 3.17 | 3.16 | 3.23 | 3.1 | 1.9
11.2 | 2.8533 | 3.025 | 2.94 | 3.16 | 3.15 | 3.218 | 3.11 | 1.89
11.3 | 2.8375 | 3.02 | 2.93 | 3.1575 | 3.13 | 3.21 | 3.0925 | 1.87
11.4 | 2.81 | 3.01 | 2.9 | 3.1325 | 3.11 | 3.2 | 3.08 | 1.86
11.5 | 2.8 | 2.99 | 2.89 | 3.1175 | 3.09 | 3.19 | 3.07 | 1.845
11.6 | 2.78 | 2.965 | 2.87 | 3.0925 | 3.08 | 3.17 | 3.04 | 1.84
11.7 | 2.7525 | 2.95 | 2.8533 | 3.0775 | 3.07 | 3.155 | 3.03 | 1.82
11.8 | 2.74 | 2.93 | 2.84 | 3.0625 | 3.06 | 3.13 | 3.02 | 1.81
11.9 | 2.72 | 2.92 | 2.82 | 3.04 | 3.05 | 3.118 | 3.01 | 1.8
12 | 2.705 | 2.905 | 2.81 | 3.03 | 3.035 | 3.1014 | 2.99 | 1.79
12.1 | 2.69 | 2.89 | 2.79 | 3.0175 | 3.01 | 3.08 | 2.975 | 1.78
12.2 | 2.665 | 2.875 | 2.78 | 3.0025 | 2.995 | 3.06 | 2.96 | 1.77
12.3 | 2.65 | 2.86 | 2.77 | 2.9767 | 2.98 | 3.0557 | 2.945 | 1.76
12.4 | 2.6275 | 2.84 | 2.74 | 2.96 | 2.965 | 3.05 | 2.93 | 1.7433
12.5 | 2.61 | 2.82 | 2.72 | 2.94 | 2.95 | 3.0425 | 2.91 | 1.73
12.6 | 2.59 | 2.805 | 2.71 | 2.93 | 2.945 | 3.0237 | 2.9 | 1.72
12.7 | 2.5825 | 2.79 | 2.69 | 2.915 | 2.92 | 3.0112 | 2.89 | 1.72
12.8 | 2.56 | 2.78 | 2.66 | 2.905 | 2.895 | 2.9943 | 2.88 | 1.7
12.9 | 2.55 | 2.76 | 2.64 | 2.89 | 2.87 | 2.98 | 2.86 | 1.69
13 | 2.54 | 2.735 | 2.62 | 2.875 | 2.86 | 2.964 | 2.85 | 1.68
13.1 | 2.53 | 2.71 | 2.62 | 2.85 | 2.84 | 2.94 | 2.84 | 1.675
13.2 | 2.5175 | 2.695 | 2.6 | 2.84 | 2.825 | 2.925 | 2.82 | 1.66
13.3 | 2.4925 | 2.68 | 2.58 | 2.83 | 2.81 | 2.912 | 2.8033 | 1.65
13.4 | 2.48 | 2.665 | 2.57 | 2.815 | 2.79 | 2.8967 | 2.79 | 1.64
13.5 | 2.455 | 2.66 | 2.5533 | 2.8 | 2.78 | 2.88 | 2.78 | 1.63
13.6 | 2.44 | 2.645 | 2.54 | 2.78 | 2.765 | 2.87 | 2.76 | 1.62
13.7 | 2.43 | 2.62 | 2.525 | 2.77 | 2.75 | 2.86 | 2.75 | 1.61
13.8 | 2.42 | 2.605 | 2.51 | 2.756 | 2.74 | 2.8375 | 2.7233 | 1.6
13.9 | 2.4 | 2.59 | 2.5 | 2.7425 | 2.73 | 2.8225 | 2.71 | 1.59
14 | 2.39 | 2.575 | 2.49 | 2.7275 | 2.715 | 2.7975 | 2.6933 | 1.58
14.1 | 2.375 | 2.56 | 2.48 | 2.7125 | 2.7 | 2.79 | 2.69 | 1.57
14.2 | 2.36 | 2.54 | 2.46 | 2.6975 | 2.685 | 2.78 | 2.68 | 1.56
14.3 | 2.34 | 2.52 | 2.45 | 2.6725 | 2.67 | 2.77 | 2.665 | 1.56
14.4 | 2.3325 | 2.505 | 2.43 | 2.66 | 2.66 | 2.75 | 2.65 | 1.55
14.5 | 2.31 | 2.49 | 2.42 | 2.65 | 2.64 | 2.735 | 2.63 | 1.54
14.6 | 2.3 | 2.475 | 2.4 | 2.64 | 2.625 | 2.72 | 2.61 | 1.54
14.7 | 2.29 | 2.46 | 2.38 | 2.63 | 2.61 | 2.71 | 2.6 | 1.53
14.8 | 2.275 | 2.445 | 2.37 | 2.6133 | 2.595 | 2.7 | 2.59 | 1.52
14.9 | 2.25 | 2.44 | 2.3575 | 2.59 | 2.58 | 2.69 | 2.58 | 1.51
15 | 2.235 | 2.425 | 2.3425 | 2.58 | 2.565 | 2.68 | 2.57 | 1.5
15.1 | 2.23 | 2.4 | 2.32 | 2.56 | 2.55 | 2.66 | 2.5567 | 1.4875
15.2 | 2.2167 | 2.39 | 2.305 | 2.5525 | 2.53 | 2.642 | 2.54 | 1.48
15.3 | 2.2 | 2.38 | 2.295 | 2.54 | 2.52 | 2.635 | 2.53 | 1.47
15.4 | 2.19 | 2.365 | 2.285 | 2.5225 | 2.51 | 2.62 | 2.52 | 1.46
15.5 | 2.18 | 2.35 | 2.28 | 2.5175 | 2.51 | 2.605 | 2.5 | 1.45
15.6 | 2.18 | 2.335 | 2.265 | 2.5025 | 2.495 | 2.592 | 2.49 | 1.44
15.7 | 2.1725 | 2.33 | 2.26 | 2.4875 | 2.49 | 2.58 | 2.48 | 1.43
15.8 | 2.1625 | 2.315 | 2.24 | 2.4725 | 2.475 | 2.57 | 2.47 | 1.43
15.9 | 2.1475 | 2.3 | 2.23 | 2.46 | 2.46 | 2.5675 | 2.465 | 1.42
16 | 2.1225 | 2.285 | 2.2167 | 2.45 | 2.435 | 2.5525 | 2.46 | 1.41
16.1 | 2.11 | 2.27 | 2.19 | 2.44 | 2.43 | 2.5375 | 2.45 | 1.41
16.2 | 2.1 | 2.265 | 2.1767 | 2.425 | 2.415 | 2.5175 | 2.43 | 1.3975
16.3 | 2.085 | 2.25 | 2.17 | 2.4 | 2.41 | 2.5025 | 2.41 | 1.39
16.4 | 2.08 | 2.225 | 2.16 | 2.39 | 2.395 | 2.4975 | 2.4 | 1.3775
16.5 | 2.07 | 2.21 | 2.16 | 2.38 | 2.38 | 2.4825 | 2.38 | 1.36
16.6 | 2.0625 | 2.2 | 2.14 | 2.3667 | 2.37 | 2.47 | 2.36 | 1.35
16.7 | 2.0475 | 2.2 | 2.132 | 2.352 | 2.36 | 2.46 | 2.36 | 1.35
16.8 | 2.0312 | 2.18 | 2.115 | 2.3375 | 2.345 | 2.45 | 2.35 | 1.34
16.9 | 2.02 | 2.17 | 2.11 | 2.3225 | 2.33 | 2.43 | 2.34 | 1.3325
17 | 2.01 | 2.16 | 2.0975 | 2.31 | 2.31 | 2.424 | 2.3267 | 1.32
17.1 | 1.9975 | 2.15 | 2.0725 | 2.3025 | 2.29 | 2.41 | 2.32 | 1.31
17.2 | 1.98 | 2.14 | 2.06 | 2.286 | 2.285 | 2.395 | 2.31 | 1.3
17.3 | 1.9733 | 2.13 | 2.05 | 2.27 | 2.27 | 2.378 | 2.3 | 1.3
17.4 | 1.96 | 2.12 | 2.04 | 2.26 | 2.26 | 2.36 | 2.286 | 1.29
17.5 | 1.945 | 2.11 | 2.0325 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | 2.2733 | 1.29
17.6 | 1.94 | 2.095 | 2.02 | 2.24 | 2.24 | 2.34 | 2.26 | 1.29
17.7 | 1.935 | 2.08 | 2 | 2.24 | 2.23 | 2.34 | 2.26 | 1.28
17.8 | 1.92 | 2.07 | 1.99 | 2.2275 | 2.22 | 2.32 | 2.25 | 1.27
17.9 | 1.895 | 2.06 | 1.98 | 2.215 | 2.21 | 2.31 | 2.245 | 1.26
18 | 1.89 | 2.05 | 1.97 | 2.2 | 2.195 | 2.3 | 2.23 | 1.25
18.1 | 1.88 | 2.04 | 1.96 | 2.18 | 2.18 | 2.292 | 2.22 | 1.2467
18.2 | 1.88 | 2.03 | 1.95 | 2.16 | 2.175 | 2.285 | 2.21 | 1.24
18.3 | 1.8675 | 2.02 | 1.94 | 2.16 | 2.17 | 2.27 | 2.2 | 1.23
18.4 | 1.86 | 2.01 | 1.92 | 2.15 | 2.165 | 2.2567 | 2.1875 | 1.22
18.5 | 1.85 | 2 | 1.91 | 2.14 | 2.15 | 2.2425 | 2.17 | 1.22
18.6 | 1.8425 | 1.985 | 1.91 | 2.12 | 2.125 | 2.23 | 2.15 | 1.21
18.7 | 1.83 | 1.97 | 1.9 | 2.118 | 2.11 | 2.2225 | 2.14 | 1.21
18.8 | 1.8125 | 1.96 | 1.9 | 2.105 | 2.1 | 2.2175 | 2.13 | 1.2
18.9 | 1.8 | 1.95 | 1.89 | 2.1 | 2.1 | 2.2025 | 2.1233 | 1.19
19 | 1.79 | 1.95 | 1.88 | 2.085 | 2.09 | 2.19 | 2.11 | 1.19
19.1 | 1.78 | 1.94 | 1.87 | 2.07 | 2.08 | 2.18 | 2.11 | 1.18
19.2 | 1.775 | 1.93 | 1.865 | 2.06 | 2.075 | 2.17 | 2.1 | 1.18
19.3 | 1.77 | 1.91 | 1.855 | 2.06 | 2.06 | 2.15 | 2.095 | 1.17
19.4 | 1.755 | 1.9 | 1.84 | 2.045 | 2.055 | 2.14 | 2.08 | 1.17
19.5 | 1.75 | 1.89 | 1.83 | 2.03 | 2.04 | 2.14 | 2.08 | 1.16
19.6 | 1.74 | 1.885 | 1.8125 | 2.02 | 2.025 | 2.13 | 2.06 | 1.15
19.7 | 1.74 | 1.88 | 1.81 | 2.01 | 2.01 | 2.12 | 2.06 | 1.14
19.8 | 1.724 | 1.87 | 1.8 | 1.996 | 2.01 | 2.11 | 2.05 | 1.14
19.9 |  | 1.86 |  | 1.99 | 1.99 | 2.1 | 2.03
20 |  | 1.845 |  | 1.98 | 1.985 | 2.09 | 2.01
20.1 |  | 1.84 |  | 1.98 | 1.98 | 2.0725 | 2.01
20.2 |  | 1.83 |  | 1.97 | 1.97 | 2.06 | 2
20.3 |  | 1.81 |  | 1.96 | 1.96 | 2.0525 | 1.99
20.4 |  | 1.805 |  | 1.94 | 1.955 | 2.0475 | 1.98
20.5 |  | 1.79 |  | 1.93 | 1.95 | 2.035 | 1.97
20.6 |  | 1.79 |  | 1.92 | 1.925 | 2.0275 | 1.96
20.7 |  | 1.78 |  |  | 1.91 | 2.005 | 1.9467
20.8 |  | 1.765 |  |  | 1.91 | 1.99 | 1.932
20.9
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
30

## 16MeV Depth Doses
Percentage Depth Doses
16 MeV electrons
SSD=100cm
Detector: IBA Dosimetry CC13 Ionization Chamber
Detector offset of -1.5mm (0.5*rcav) applied
Depth [cm] | 6x6cm2 | 10x10cm2 | 10x6cm2 | 15x15cm2 | 20x20cm2 | 25x25cm2 | Uncollimated | Blocked 15x15cm2
0 | 91.79 | 91.37 | 91.66 | 91.02 | 91.37 | 91.55 | 88.94 | 4.63
0.1 | 92.3733 | 91.995 | 92.246 | 91.64 | 92.02 | 92.05 | 89.5625 | 4.675
0.2 | 93.158 | 92.8 | 93.0375 | 92.446 | 92.7975 | 92.84 | 90.4 | 4.7075
0.3 | 94.118 | 93.7425 | 94.03 | 93.325 | 93.7225 | 93.7233 | 91.4567 | 4.72
0.4 | 94.9867 | 94.53 | 94.8475 | 94.22 | 94.6375 | 94.6067 | 92.314 | 4.72
0.5 | 95.6325 | 95.195 | 95.4925 | 94.865 | 95.25 | 95.145 | 93.012 | 4.7175
0.6 | 96.175 | 95.7775 | 96.0475 | 95.43 | 95.735 | 95.7 | 93.658 | 4.695
0.7 | 96.6975 | 96.2375 | 96.4167 | 95.8557 | 96.135 | 96.13 | 94.2367 | 4.6675
0.8 | 96.978 | 96.595 | 96.84 | 96.31 | 96.5925 | 96.465 | 94.7 | 4.645
0.9 | 97.32 | 96.8625 | 97.2033 | 96.6233 | 96.9025 | 96.79 | 95.13 | 4.5875
1 | 97.64 | 97.1925 | 97.4 | 96.9 | 97.225 | 97.19 | 95.59 | 4.555
1.1 | 97.87 | 97.46 | 97.6733 | 97.18 | 97.51 | 97.43 | 95.8714 | 4.51
1.2 | 98.11 | 97.7075 | 97.94 | 97.44 | 97.7625 | 97.66 | 96.235 | 4.47
1.3 | 98.33 | 97.92 | 98.21 | 97.674 | 97.9375 | 97.91 | 96.524 | 4.44
1.4 | 98.55 | 98.11 | 98.44 | 97.9175 | 98.1625 | 98.1167 | 96.795 | 4.375
1.5 | 98.745 | 98.29 | 98.59 | 98.1 | 98.3575 | 98.2933 | 97.1075 | 4.33
1.6 | 98.912 | 98.4825 | 98.73 | 98.29 | 98.5325 | 98.46 | 97.35 | 4.295
1.7 | 99.08 | 98.652 | 98.8667 | 98.47 | 98.714 | 98.6267 | 97.595 | 4.24
1.8 | 99.2125 | 98.79 | 99.01 | 98.6367 | 98.87 | 98.7833 | 97.84 | 4.215
1.9 | 99.36 | 98.94 | 99.1567 | 98.8 | 99 | 98.97 | 98.04 | 4.17
2 | 99.49 | 99.085 | 99.31 | 98.978 | 99.135 | 99.1 | 98.275 | 4.14
2.1 | 99.6 | 99.22 | 99.4467 | 99.12 | 99.27 | 99.22 | 98.46 | 4.0967
2.2 | 99.7 | 99.335 | 99.56 | 99.27 | 99.38 | 99.34 | 98.64 | 4.04
2.3 | 99.8 | 99.43 | 99.65 | 99.39 | 99.49 | 99.4625 | 98.8267 | 4.0033
2.4 | 99.89 | 99.52 | 99.74 | 99.5033 | 99.6 | 99.5667 | 99.01 | 3.98
2.5 | 99.9133 | 99.64 | 99.8 | 99.618 | 99.68 | 99.65 | 99.17 | 3.9425
2.6 | 99.956 | 99.74 | 99.86 | 99.71 | 99.765 | 99.76 | 99.35 | 3.92
2.7 | 99.972 | 99.84 | 99.92 | 99.802 | 99.85 | 99.84 | 99.5 | 3.875
2.8 | 99.96 | 99.885 | 99.9267 | 99.874 | 99.915 | 99.8933 | 99.615 | 3.84
2.9 | 99.9567 | 99.93 | 99.94 | 99.9333 | 99.95 | 99.94 | 99.716 | 3.81
3 | 99.926 | 99.965 | 99.96 | 99.95 | 99.955 | 99.95 | 99.81 | 3.78
3.1 | 99.7733 | 100 | 99.88 | 99.99 | 99.99 | 99.9767 | 99.87 | 3.75
3.2 | 99.67 | 99.955 | 99.77 | 99.985 | 99.97 | 99.9933 | 99.93 | 3.72
3.3 | 99.55 | 99.91 | 99.735 | 99.95 | 99.91 | 100 | 99.9533 | 3.6967
3.4 | 99.36 | 99.9 | 99.66 | 99.95 | 99.865 | 99.8667 | 99.98 | 3.66
3.5 | 99.06 | 99.85 | 99.465 | 99.945 | 99.77 | 99.78 | 99.96 | 3.6367
3.6 | 98.84 | 99.74 | 99.275 | 99.764 | 99.62 | 99.675 | 99.904 | 3.6
3.7 | 98.4967 | 99.54 | 99.08 | 99.63 | 99.48 | 99.56 | 99.75 | 3.57
3.8 | 98.1567 | 99.36 | 98.8133 | 99.42 | 99.3 | 99.3133 | 99.615 | 3.53
3.9 | 97.6125 | 99.09 | 98.4 | 99.1043 | 99.02 | 99.0467 | 99.375 | 3.52
4 | 97.1767 | 98.725 | 98.0033 | 98.834 | 98.74 | 98.79 | 99.16 | 3.51
4.1 | 96.55 | 98.39 | 97.54 | 98.445 | 98.37 | 98.43 | 98.782 | 3.4767
4.2 | 95.85 | 97.96 | 97.01 | 98.03 | 97.885 | 97.94 | 98.37 | 3.45
4.3 | 95.1 | 97.4 | 96.4 | 97.465 | 97.3 | 97.47 | 97.8557 | 3.4233
4.4 | 94.22 | 96.745 | 95.55 | 96.83 | 96.7 | 96.84 | 97.206 | 3.39
4.5 | 93.22 | 96.09 | 94.8 | 96.15 | 95.97 | 96.0267 | 96.58 | 3.3675
4.6 | 92.23 | 95.165 | 93.91 | 95.2717 | 95.14 | 95.3 | 95.786 | 3.3325
4.7 | 91.0325 | 94.3 | 92.8933 | 94.37 | 94.23 | 94.37 | 94.8667 | 3.3
4.8 | 89.7667 | 93.235 | 91.63 | 93.38 | 93.23 | 93.45 | 93.8533 | 3.2733
4.9 | 88.2967 | 91.97 | 90.59 | 92.1667 | 91.98 | 92.25 | 92.5267 | 3.25
5 | 86.86 | 90.62 | 89.105 | 90.7833 | 90.58 | 90.96 | 91.22 | 3.2425
5.1 | 85.2825 | 89.27 | 87.55 | 89.38 | 89.27 | 89.55 | 89.8325 | 3.225
5.2 | 83.575 | 87.686 | 86.09 | 87.8 | 87.73 | 87.94 | 88.36 | 3.1925
5.3 | 81.65 | 86 | 84.17 | 85.8875 | 86.02 | 86.36 | 86.72 | 3.17
5.4 | 79.768 | 84.19 | 82.15 | 84.25 | 84.2125 | 84.415 | 84.832 | 3.145
5.5 | 77.6867 | 82.01 | 80.1433 | 82.032 | 82.19 | 82.5 | 82.6975 | 3.13
5.6 | 75.49 | 79.935 | 77.93 | 79.822 | 80.0525 | 80.295 | 80.63 | 3.105
5.7 | 73.11 | 77.585 | 75.62 | 77.466 | 77.8125 | 78.02 | 78.17 | 3.08
5.8 | 70.7267 | 75.0175 | 73.04 | 75.1333 | 75.1475 | 75.38 | 75.8 | 3.06
5.9 | 68.0567 | 72.3825 | 70.5 | 72.3567 | 72.6475 | 72.94 | 73.1633 | 3.0425
6 | 65.28 | 69.5275 | 67.68 | 69.44 | 69.7875 | 69.9067 | 70.12 | 3.026
6.1 | 62.67 | 66.5275 | 64.73 | 66.5567 | 66.9125 | 67.105 | 67.19 | 3.01
6.2 | 59.78 | 63.44 | 61.7033 | 63.62 | 63.735 | 64.04 | 64.0067 | 2.98
6.3 | 56.77 | 60.3175 | 58.54 | 60.5 | 60.705 | 60.96 | 61.0733 | 2.9625
6.4 | 53.8 | 57.0525 | 55.3067 | 57.025 | 57.47 | 57.6575 | 57.78 | 2.9375
6.5 | 50.85 | 53.7 | 52.155 | 53.855 | 54.0825 | 54.39 | 54.39 | 2.92
6.6 | 47.518 | 50.1975 | 48.7433 | 50.13 | 50.6075 | 50.82 | 50.78 | 2.91
6.7 | 44.35 | 46.8575 | 45.38 | 46.9914 | 47.255 | 47.56 | 47.544 | 2.8925
6.8 | 41.07 | 43.435 | 42.0333 | 43.534 | 43.8575 | 44.325 | 43.985 | 2.88
6.9 | 38.085 | 39.92 | 38.66 | 40.114 | 40.4 | 40.73 | 40.434 | 2.845
7 | 34.6467 | 36.485 | 35.3467 | 36.67 | 37 | 37.37 | 37.0933 | 2.82
7.1 | 31.7833 | 33.1525 | 31.82 | 33.4367 | 33.5425 | 34.01 | 33.74 | 2.805
7.2 | 28.5767 | 29.9025 | 28.6867 | 29.892 | 30.3175 | 30.66 | 30.34 | 2.79
7.3 | 25.69 | 26.8425 | 25.49 | 26.93 | 27.2125 | 27.64 | 27.345 | 2.765
7.4 | 23.04 | 23.87 | 22.88 | 24.0167 | 24.215 | 24.6633 | 24.24 | 2.75
7.5 | 20.31 | 21.0675 | 20.08 | 21.18 | 21.345 | 21.62 | 21.32 | 2.735
7.6 | 17.8033 | 18.345 | 17.52 | 18.64 | 18.69 | 19.04 | 18.8 | 2.71
7.7 | 15.48 | 15.9925 | 15.08 | 16.19 | 16.22 | 16.555 | 16.214 | 2.6975
7.8 | 13.465 | 13.8525 | 13.14 | 14.06 | 14.0875 | 14.47 | 14.0167 | 2.6825
7.9 | 11.606 | 12.0225 | 11.26 | 12.07 | 12.1875 | 12.45 | 12.2233 | 2.66
8 | 10.0425 | 10.2825 | 9.74 | 10.3933 | 10.47 | 10.7 | 10.4 | 2.65
8.1 | 8.5625 | 8.805 | 8.352 | 8.8467 | 8.915 | 9.13 | 8.86 | 2.63
8.2 | 7.345 | 7.575 | 7.31 | 7.7267 | 7.6825 | 7.98 | 7.654 | 2.6
8.3 | 6.464 | 6.6575 | 6.325 | 6.67 | 6.715 | 6.925 | 6.69 | 2.5875
8.4 | 5.632 | 5.865 | 5.59 | 5.935 | 5.8925 | 6.14 | 5.89 | 2.57
8.5 | 5.0167 | 5.1775 | 4.995 | 5.29 | 5.2175 | 5.435 | 5.1833 | 2.56
8.6 | 4.54 | 4.7475 | 4.6033 | 4.765 | 4.725 | 4.9067 | 4.7043 | 2.54
8.7 | 4.19 | 4.425 | 4.265 | 4.435 | 4.405 | 4.56 | 4.37 | 2.52
8.8 | 3.98 | 4.16 | 4.04 | 4.18 | 4.13 | 4.26 | 4.0467 | 2.5
8.9 | 3.7533 | 3.985 | 3.875 | 3.99 | 3.975 | 4.09 | 3.8967 | 2.49
9 | 3.6567 | 3.87 | 3.74 | 3.88 | 3.84 | 3.9733 | 3.79 | 2.4667
9.1 | 3.565 | 3.775 | 3.6733 | 3.805 | 3.735 | 3.8967 | 3.6975 | 2.45
9.2 | 3.5 | 3.74 | 3.62 | 3.7567 | 3.67 | 3.84 | 3.648 | 2.4367
9.3 | 3.4567 | 3.675 | 3.6 | 3.7233 | 3.625 | 3.815 | 3.622 | 2.42
9.4 | 3.4357 | 3.65 | 3.58 | 3.7 | 3.59 | 3.805 | 3.6075 | 2.4
9.5 | 3.43 | 3.625 | 3.56 | 3.68 | 3.59 | 3.79 | 3.5933 | 2.38
9.6 | 3.4233 | 3.61 | 3.53 | 3.66 | 3.58 | 3.77 | 3.58 | 2.37
9.7 | 3.4 | 3.6 | 3.51 | 3.6567 | 3.57 | 3.7567 | 3.58 | 2.35
9.8 | 3.386 | 3.59 | 3.5 | 3.65 | 3.56 | 3.7333 | 3.58 | 2.34
9.9 | 3.37 | 3.575 | 3.5 | 3.65 | 3.555 | 3.73 | 3.58 | 2.33
10 | 3.35 | 3.56 | 3.48 | 3.63 | 3.54 | 3.74 | 3.57 | 2.31
10.1 | 3.3467 | 3.555 | 3.47 | 3.625 | 3.54 | 3.74 | 3.5567 | 2.29
10.2 | 3.3367 | 3.55 | 3.46 | 3.62 | 3.53 | 3.73 | 3.556 | 2.28
10.3 | 3.3233 | 3.54 | 3.45 | 3.6 | 3.53 | 3.71 | 3.55 | 2.27
10.4 | 3.32 | 3.53 | 3.43 | 3.59 | 3.52 | 3.7 | 3.55 | 2.26
10.5 | 3.32 | 3.51 | 3.425 | 3.59 | 3.52 | 3.7 | 3.55 | 2.2433
10.6 | 3.3067 | 3.51 | 3.41 | 3.58 | 3.51 | 3.69 | 3.55 | 2.23
10.7 | 3.29 | 3.505 | 3.4 | 3.5671 | 3.49 | 3.68 | 3.53 | 2.22
10.8 | 3.27 | 3.51 | 3.39 | 3.56 | 3.48 | 3.68 | 3.52 | 2.205
10.9 | 3.26 | 3.5 | 3.39 | 3.56 | 3.48 | 3.67 | 3.52 | 2.19
11 | 3.25 | 3.49 | 3.38 | 3.56 | 3.49 | 3.66 | 3.5 | 2.18
11.1 | 3.23 | 3.48 | 3.38 | 3.55 | 3.47 | 3.655 | 3.5 | 2.165
11.2 | 3.2225 | 3.47 | 3.36 | 3.54 | 3.46 | 3.64 | 3.4933 | 2.14
11.3 | 3.21 | 3.46 | 3.35 | 3.53 | 3.46 | 3.6275 | 3.49 | 2.1267
11.4 | 3.2 | 3.45 | 3.34 | 3.5133 | 3.46 | 3.62 | 3.49 | 2.12
11.5 | 3.194 | 3.45 | 3.32 | 3.51 | 3.46 | 3.62 | 3.4867 | 2.11
11.6 | 3.1786 | 3.44 | 3.31 | 3.51 | 3.46 | 3.62 | 3.48 | 2.1
11.7 | 3.1683 | 3.425 | 3.3 | 3.4933 | 3.45 | 3.6167 | 3.48 | 2.08
11.8 | 3.145 | 3.4 | 3.28 | 3.48 | 3.42 | 3.61 | 3.4643 | 2.07
11.9 | 3.12 | 3.385 | 3.27 | 3.4625 | 3.395 | 3.59 | 3.44 | 2.06
12 | 3.1025 | 3.36 | 3.25 | 3.4429 | 3.39 | 3.55 | 3.42 | 2.04
12.1 | 3.09 | 3.345 | 3.22 | 3.43 | 3.365 | 3.53 | 3.41 | 2.03
12.2 | 3.07 | 3.33 | 3.2 | 3.41 | 3.35 | 3.51 | 3.3967 | 2.02
12.3 | 3.05 | 3.32 | 3.18 | 3.39 | 3.32 | 3.5 | 3.3825 | 2.01
12.4 | 3.0325 | 3.29 | 3.15 | 3.38 | 3.29 | 3.49 | 3.35 | 2
12.5 | 3 | 3.27 | 3.13 | 3.3617 | 3.265 | 3.5 | 3.34 | 1.98
12.6 | 2.9875 | 3.25 | 3.12 | 3.34 | 3.26 | 3.47 | 3.325 | 1.97
12.7 | 2.97 | 3.215 | 3.11 | 3.3167 | 3.23 | 3.455 | 3.3067 | 1.96
12.8 | 2.958 | 3.19 | 3.1 | 3.3 | 3.21 | 3.4433 | 3.29 | 1.95
12.9 | 2.9375 | 3.185 | 3.07 | 3.276 | 3.2 | 3.41 | 3.27 | 1.9367
13 | 2.915 | 3.17 | 3.0533 | 3.26 | 3.19 | 3.3867 | 3.25 | 1.925
13.1 | 2.882 | 3.155 | 3.04 | 3.238 | 3.165 | 3.37 | 3.2333 | 1.91
13.2 | 2.856 | 3.14 | 3.01 | 3.22 | 3.16 | 3.36 | 3.21 | 1.9
13.3 | 2.85 | 3.115 | 2.99 | 3.21 | 3.15 | 3.34 | 3.19 | 1.89
13.4 | 2.832 | 3.1 | 2.9833 | 3.1833 | 3.13 | 3.32 | 3.1767 | 1.88
13.5 | 2.812 | 3.075 | 2.97 | 3.16 | 3.105 | 3.305 | 3.168 | 1.8767
13.6 | 2.79 | 3.06 | 2.955 | 3.15 | 3.09 | 3.29 | 3.145 | 1.86
13.7 | 2.784 | 3.04 | 2.93 | 3.132 | 3.085 | 3.28 | 3.1325 | 1.84
13.8 | 2.77 | 3.02 | 2.91 | 3.1233 | 3.07 | 3.27 | 3.114 | 1.83
13.9 | 2.7567 | 3.01 | 2.895 | 3.11 | 3.05 | 3.27 | 3.102 | 1.82
14 | 2.735 | 2.99 | 2.88 | 3.1 | 3.05 | 3.26 | 3.08 | 1.81
14.1 | 2.72 | 2.965 | 2.8667 | 3.0817 | 3.025 | 3.24 | 3.07 | 1.8
14.2 | 2.7 | 2.95 | 2.85 | 3.0675 | 3 | 3.22 | 3.06 | 1.79
14.3 | 2.6767 | 2.925 | 2.83 | 3.044 | 2.985 | 3.2 | 3.044 | 1.78
14.4 | 2.6533 | 2.91 | 2.82 | 3.028 | 2.96 | 3.19 | 3.03 | 1.7733
14.5 | 2.64 | 2.9 | 2.79 | 3.008 | 2.94 | 3.17 | 3.0275 | 1.77
14.6 | 2.622 | 2.89 | 2.77 | 2.99 | 2.93 | 3.14 | 3.0025 | 1.76
14.7 | 2.61 | 2.865 | 2.75 | 2.97 | 2.925 | 3.13 | 2.99 | 1.75
14.8 | 2.6025 | 2.85 | 2.7433 | 2.9567 | 2.91 | 3.12 | 2.97 | 1.74
14.9 | 2.58 | 2.835 | 2.73 | 2.95 | 2.89 | 3.1 | 2.96 | 1.73
15 | 2.5775 | 2.82 | 2.72 | 2.9325 | 2.87 | 3.08 | 2.9467 | 1.72
15.1 | 2.56 | 2.81 | 2.7 | 2.91 | 2.855 | 3.07 | 2.9425 | 1.71
15.2 | 2.55 | 2.79 | 2.6825 | 2.89 | 2.85 | 3.05 | 2.91 | 1.7
15.3 | 2.54 | 2.77 | 2.67 | 2.87 | 2.835 | 3.0333 | 2.904 | 1.68
15.4 | 2.53 | 2.75 | 2.655 | 2.86 | 2.81 | 3.02 | 2.89 | 1.67
15.5 | 2.52 | 2.74 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 3 | 2.885 | 1.66
15.6 | 2.5 | 2.73 | 2.625 | 2.83 | 2.77 | 2.99 | 2.87 | 1.6567
15.7 | 2.49 | 2.725 | 2.61 | 2.81 | 2.755 | 2.98 | 2.86 | 1.65
15.8 | 2.47 | 2.71 | 2.59 | 2.8 | 2.74 | 2.97 | 2.848 | 1.64
15.9 | 2.4467 | 2.69 | 2.58 | 2.79 | 2.73 | 2.93 | 2.8229 | 1.6325
16 | 2.4333 | 2.67 | 2.5767 | 2.77 | 2.72 | 2.925 | 2.8 | 1.6275
16.1 | 2.42 | 2.655 | 2.56 | 2.762 | 2.71 | 2.91 | 2.79 | 1.6125
16.2 | 2.41 | 2.65 | 2.54 | 2.746 | 2.7 | 2.91 | 2.78 | 1.6
16.3 | 2.404 | 2.625 | 2.5325 | 2.7367 | 2.69 | 2.89 | 2.77 | 1.5925
16.4 | 2.398 | 2.61 | 2.52 | 2.722 | 2.68 | 2.88 | 2.76 | 1.59
16.5 | 2.39 | 2.58 | 2.51 | 2.7033 | 2.665 | 2.86 | 2.7417 | 1.58
16.6 | 2.38 | 2.57 | 2.4975 | 2.69 | 2.65 | 2.84 | 2.73 | 1.57
16.7 | 2.36 | 2.56 | 2.4725 | 2.67 | 2.63 | 2.83 | 2.73 | 1.56
16.8 | 2.3367 | 2.54 | 2.45 | 2.66 | 2.6 | 2.82 | 2.7167 | 1.55
16.9 | 2.32 | 2.53 | 2.44 | 2.65 | 2.595 | 2.8 | 2.6933 | 1.5433
17 | 2.305 | 2.53 | 2.4275 | 2.63 | 2.59 | 2.79 | 2.6767 | 1.53
17.1 | 2.2933 | 2.505 | 2.41 | 2.615 | 2.57 | 2.77 | 2.6567 | 1.5267
17.2 | 2.2875 | 2.49 | 2.395 | 2.6043 | 2.55 | 2.77 | 2.644 | 1.51
17.3 | 2.27 | 2.475 | 2.38 | 2.59 | 2.54 | 2.7533 | 2.64 | 1.5067
17.4 | 2.26 | 2.46 | 2.37 | 2.578 | 2.52 | 2.74 | 2.6283 | 1.5
17.5 | 2.25 | 2.445 | 2.365 | 2.56 | 2.52 | 2.73 | 2.62 | 1.49
17.6 | 2.24 | 2.43 | 2.36 | 2.55 | 2.51 | 2.71 | 2.61 | 1.48
17.7 | 2.23 | 2.42 | 2.34 | 2.534 | 2.495 | 2.7033 | 2.6 | 1.4667
17.8 | 2.2267 | 2.41 | 2.33 | 2.5133 | 2.46 | 2.69 | 2.59 | 1.45
17.9 | 2.2033 | 2.4 | 2.31 | 2.51 | 2.45 | 2.67 | 2.585 | 1.45
18 | 2.195 | 2.39 | 2.3 | 2.5 | 2.44 | 2.66 | 2.575 | 1.44
18.1 | 2.184 | 2.375 | 2.28 | 2.4867 | 2.43 | 2.65 | 2.55 | 1.43
18.2 | 2.17 | 2.36 | 2.28 | 2.47 | 2.42 | 2.63 | 2.54 | 1.43
18.3 | 2.1633 | 2.36 | 2.26 | 2.46 | 2.415 | 2.62 | 2.52 | 1.43
18.4 | 2.158 | 2.36 | 2.25 | 2.45 | 2.4 | 2.61 | 2.5125 | 1.42
18.5 | 2.14 | 2.34 | 2.23 | 2.43 | 2.385 | 2.6 | 2.5 | 1.42
18.6 | 2.12 | 2.33 | 2.22 | 2.43 | 2.36 | 2.58 | 2.4886 | 1.42
18.7 | 2.1117 | 2.315 | 2.21 | 2.42 | 2.355 | 2.57 | 2.48 | 1.4
18.8 | 2.1 | 2.3 | 2.19 | 2.41 | 2.34 | 2.56 | 2.47 | 1.39
18.9 | 2.09 | 2.28 | 2.18 | 2.404 | 2.325 | 2.5367 | 2.4633 | 1.38
19 | 2.07 | 2.27 | 2.18 | 2.3875 | 2.32 | 2.54 | 2.46 | 1.37
19.1 | 2.06 | 2.245 | 2.16 | 2.35 | 2.305 | 2.5233 | 2.44 | 1.365
19.2 | 2.05 | 2.24 | 2.16 | 2.34 | 2.3 | 2.52 | 2.426 | 1.36
19.3 | 2.04 | 2.25 | 2.145 | 2.3167 | 2.285 | 2.51 | 2.4 | 1.35
19.4 | 2.03 | 2.23 | 2.135 | 2.3 | 2.28 | 2.5 | 2.38 | 1.34
19.5 | 2.02 | 2.215 | 2.12 | 2.29 | 2.265 | 2.49 | 2.37 | 1.335
19.6 | 2 | 2.19 | 2.1133 | 2.2825 | 2.25 | 2.48 | 2.36 | 1.324
19.7 | 1.98 | 2.16 | 2.09 | 2.28 | 2.235 | 2.46 | 2.36 | 1.315
19.8 | 1.97 | 2.16 | 2.08 | 2.27 | 2.23 | 2.44 | 2.348 | 1.31
19.9
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
30

## 18MeV Depth Doses
Percentage Depth Doses
18 MeV electrons
SSD=100cm
Detector: IBA Dosimetry CC13 Ionization Chamber
Detector offset of -1.5mm (0.5*rcav) applied
Depth [cm] | 6x6cm2 | 10x10cm2 | 10x6cm2 | 15x15cm2 | 20x20cm2 | 25x25cm2 | Uncollimated | Blocked 15x15cm2
0 | 93.33 | 93.17 | 93.25 | 92.66 | 92.48 | 92.43 | 90.13 | 6.39
0.1 | 93.89 | 93.72 | 93.7633 | 93.26 | 92.97 | 92.955 | 90.695 | 6.44
0.2 | 94.65 | 94.5 | 94.47 | 94.04 | 93.68 | 93.63 | 91.565 | 6.495
0.3 | 95.625 | 95.46 | 95.51 | 94.8325 | 94.63 | 94.58 | 92.54 | 6.5075
0.4 | 96.4367 | 96.31 | 96.36 | 95.71 | 95.52 | 95.34 | 93.49 | 6.51
0.5 | 97.03 | 96.93 | 96.93 | 96.3 | 96.14 | 96.065 | 94.22 | 6.5025
0.6 | 97.5667 | 97.425 | 97.48 | 96.93 | 96.695 | 96.64 | 94.8533 | 6.485
0.7 | 97.9833 | 97.78 | 97.8433 | 97.295 | 97.14 | 97.05 | 95.3475 | 6.425
0.8 | 98.3 | 98.175 | 98.16 | 97.71 | 97.505 | 97.47 | 95.868 | 6.3725
0.9 | 98.61 | 98.46 | 98.46 | 98.06 | 97.81 | 97.7833 | 96.3175 | 6.315
1 | 98.845 | 98.685 | 98.78 | 98.328 | 98.165 | 98.062 | 96.7525 | 6.256
1.1 | 99.02 | 98.92 | 98.9567 | 98.52 | 98.47 | 98.3675 | 97.08 | 6.195
1.2 | 99.1867 | 99.125 | 99.12 | 98.81 | 98.6475 | 98.6375 | 97.44 | 6.13
1.3 | 99.32 | 99.2975 | 99.28 | 98.9933 | 98.84 | 98.8425 | 97.7133 | 6.07
1.4 | 99.4867 | 99.4125 | 99.4 | 99.1333 | 98.9975 | 99.0025 | 97.98 | 6
1.5 | 99.6 | 99.52 | 99.5133 | 99.275 | 99.145 | 99.165 | 98.24 | 5.935
1.6 | 99.69 | 99.6175 | 99.62 | 99.4025 | 99.2825 | 99.2925 | 98.4225 | 5.87
1.7 | 99.74 | 99.71 | 99.7 | 99.51 | 99.4075 | 99.405 | 98.615 | 5.81
1.8 | 99.79 | 99.785 | 99.765 | 99.6175 | 99.5075 | 99.52 | 98.78 | 5.74
1.9 | 99.85 | 99.8525 | 99.84 | 99.7 | 99.5925 | 99.606 | 98.9233 | 5.7
2 | 99.905 | 99.8975 | 99.8975 | 99.79 | 99.68 | 99.674 | 99.0767 | 5.6
2.1 | 99.94 | 99.92 | 99.95 | 99.855 | 99.7625 | 99.7425 | 99.2 | 5.5725
2.2 | 99.9433 | 99.975 | 99.92 | 99.89 | 99.8375 | 99.815 | 99.32 | 5.5025
2.3 | 99.98 | 99.9975 | 99.92 | 99.945 | 99.88 | 99.865 | 99.435 | 5.4625
2.4 | 99.9833 | 99.97 | 99.9533 | 99.98 | 99.8925 | 99.9133 | 99.54 | 5.4125
2.5 | 99.93 | 99.97 | 99.97 | 99.95 | 99.935 | 99.944 | 99.63 | 5.365
2.6 | 99.8925 | 99.9675 | 99.96 | 99.9533 | 99.9725 | 99.975 | 99.73 | 5.3
2.7 | 99.87 | 99.9525 | 99.945 | 99.99 | 99.985 | 99.96 | 99.814 | 5.2525
2.8 | 99.8025 | 99.96 | 99.8667 | 100 | 99.93 | 99.99 | 99.8967 | 5.195
2.9 | 99.7025 | 99.9425 | 99.88 | 99.985 | 99.8925 | 99.97 | 99.955 | 5.14
3 | 99.626 | 99.92 | 99.795 | 99.96 | 99.87 | 99.93 | 99.98 | 5.124
3.1 | 99.57 | 99.84 | 99.66 | 99.955 | 99.8225 | 99.92 | 100 | 5.07
3.2 | 99.36 | 99.7475 | 99.6167 | 99.9025 | 99.7925 | 99.8925 | 99.98 | 5.03
3.3 | 99.19 | 99.685 | 99.55 | 99.798 | 99.76 | 99.8475 | 99.96 | 4.98
3.4 | 99.03 | 99.64 | 99.39 | 99.734 | 99.71 | 99.8125 | 99.94 | 4.945
3.5 | 98.93 | 99.544 | 99.21 | 99.712 | 99.638 | 99.725 | 99.96 | 4.89
3.6 | 98.67 | 99.42 | 99.09 | 99.6075 | 99.58 | 99.6475 | 99.96 | 4.836
3.7 | 98.555 | 99.31 | 98.87 | 99.525 | 99.47 | 99.555 | 99.86 | 4.804
3.8 | 98.2225 | 99.15 | 98.61 | 99.3325 | 99.25 | 99.45 | 99.87 | 4.7675
3.9 | 97.95 | 98.975 | 98.51 | 99.1475 | 99.155 | 99.302 | 99.8 | 4.75
4 | 97.595 | 98.79 | 98.23 | 98.9875 | 99 | 99.0525 | 99.595 | 4.7167
4.1 | 97.205 | 98.6 | 97.87 | 98.765 | 98.8 | 98.958 | 99.4533 | 4.67
4.2 | 96.7067 | 98.26 | 97.51 | 98.5533 | 98.57 | 98.74 | 99.2914 | 4.6333
4.3 | 96.31 | 98.03 | 97.2367 | 98.31 | 98.37 | 98.51 | 99.045 | 4.585
4.4 | 95.885 | 97.71 | 96.74 | 98.015 | 98.01 | 98.13 | 98.7713 | 4.55
4.5 | 95.415 | 97.36 | 96.34 | 97.75 | 97.68 | 97.86 | 98.5125 | 4.51
4.6 | 94.69 | 96.96 | 95.93 | 97.3133 | 97.26 | 97.5533 | 98.078 | 4.48
4.7 | 93.98 | 96.61 | 95.25 | 96.79 | 96.87 | 97.08 | 97.695 | 4.45
4.8 | 93.32 | 96.03 | 94.64 | 96.388 | 96.42 | 96.655 | 97.35 | 4.42
4.9 | 92.68 | 95.605 | 93.96 | 95.915 | 95.97 | 96.22 | 96.9 | 4.3833
5 | 91.65 | 95 | 93.302 | 95.254 | 95.37 | 95.5925 | 96.4375 | 4.36
5.1 | 90.91 | 94.39 | 92.53 | 94.625 | 94.74 | 94.995 | 95.772 | 4.31
5.2 | 89.835 | 93.65 | 91.8125 | 93.9425 | 94.08 | 94.4075 | 95.17 | 4.3
5.3 | 88.86 | 92.85 | 90.84 | 93.15 | 93.25 | 93.61 | 94.4075 | 4.2733
5.4 | 87.68 | 91.93 | 89.8633 | 92.24 | 92.39 | 92.796 | 93.615 | 4.245
5.5 | 86.47 | 91.05 | 88.8 | 91.3025 | 91.605 | 91.8433 | 92.705 | 4.22
5.6 | 85.34 | 90.06 | 87.6567 | 90.282 | 90.54 | 91.01 | 91.675 | 4.185
5.7 | 84.02 | 88.84 | 86.3125 | 89.19 | 89.44 | 89.84 | 90.6 | 4.15
5.8 | 82.55 | 87.74 | 85.05 | 87.92 | 88.24 | 88.58 | 89.42 | 4.12
5.9 | 81.14 | 86.525 | 83.75 | 86.57 | 87.11 | 87.325 | 88.145 | 4.0867
6 | 79.38 | 85.0775 | 82.14 | 85.116 | 85.53 | 85.9 | 86.7538 | 4.07
6.1 | 77.8267 | 83.4875 | 80.47 | 83.53 | 84.0825 | 84.455 | 85.2037 | 4.03
6.2 | 75.89 | 81.97 | 78.7333 | 81.882 | 82.615 | 82.745 | 83.5475 | 4.0033
6.3 | 74.24 | 80.0725 | 76.96 | 80.195 | 80.78 | 81.04 | 81.77 | 3.98
6.4 | 72.2333 | 78.2925 | 75.05 | 78.218 | 78.95 | 79.35 | 80.035 | 3.9525
6.5 | 70.35 | 76.375 | 73.21 | 76.185 | 77.0475 | 77.3375 | 78.125 | 3.9175
6.6 | 68.195 | 74.3025 | 70.91 | 74.1287 | 74.925 | 75.18 | 75.945 | 3.895
6.7 | 66.1167 | 72.0325 | 68.87 | 71.8175 | 72.65 | 73.0075 | 73.73 | 3.87
6.8 | 63.865 | 69.775 | 66.59 | 69.41 | 70.4325 | 70.7175 | 71.4375 | 3.835
6.9 | 61.69 | 67.345 | 64.24 | 67.13 | 68.08 | 68.326 | 68.94 | 3.82
7 | 59.29 | 64.7125 | 61.735 | 64.58 | 65.3525 | 65.85 | 66.5363 | 3.79
7.1 | 56.94 | 62.2525 | 59.17 | 61.8675 | 62.845 | 63.3 | 63.8857 | 3.77
7.2 | 54.41 | 59.545 | 56.48 | 59.08 | 60.2525 | 60.65 | 61.0743 | 3.75
7.3 | 51.68 | 56.66 | 53.79 | 56.2071 | 57.2225 | 57.62 | 58.33 | 3.7225
7.4 | 49.23 | 53.815 | 51.16 | 53.455 | 54.4875 | 54.815 | 55.3225 | 3.7075
7.5 | 46.65 | 50.94 | 48.23 | 50.5883 | 51.6525 | 51.7925 | 52.54 | 3.6725
7.6 | 43.98 | 47.8325 | 45.55 | 47.48 | 48.47 | 49.03 | 49.385 | 3.6475
7.7 | 41.185 | 44.7925 | 42.73 | 44.41 | 45.495 | 45.885 | 46.3575 | 3.6225
7.8 | 38.725 | 41.925 | 39.94 | 41.5625 | 42.5325 | 42.955 | 43.355 | 3.6075
7.9 | 35.81 | 38.8225 | 36.9467 | 38.68 | 39.4 | 39.86 | 40.175 | 3.584
8 | 33.305 | 35.965 | 34.33 | 35.67 | 36.47 | 36.93 | 37.195 | 3.55
8.1 | 30.6933 | 32.985 | 31.5033 | 32.88 | 33.665 | 34.078 | 34.335 | 3.535
8.2 | 28.16 | 30.595 | 29.08 | 30.3025 | 31.12 | 31.46 | 31.365 | 3.52
8.3 | 25.635 | 27.69 | 26.5 | 27.47 | 28.24 | 28.6863 | 28.6367 | 3.5
8.4 | 23.39 | 25.28 | 24.13 | 25.162 | 25.76 | 26.1825 | 25.99 | 3.48
8.5 | 21.205 | 22.74 | 21.776 | 22.7767 | 23.16 | 23.6825 | 23.5 | 3.46
8.6 | 19.1475 | 20.415 | 19.6775 | 20.32 | 20.805 | 21.2212 | 21.04 | 3.43
8.7 | 17.14 | 18.34 | 17.5475 | 18.246 | 18.73 | 18.9725 | 18.905 | 3.41
8.8 | 15.3225 | 16.43 | 15.655 | 16.235 | 16.79 | 17.0533 | 16.8467 | 3.38
8.9 | 13.75 | 14.48 | 14.05 | 14.42 | 14.85 | 15.148 | 15.045 | 3.36
9 | 12.3 | 12.875 | 12.44 | 12.925 | 13.205 | 13.432 | 13.355 | 3.34
9.1 | 10.88 | 11.46 | 11.02 | 11.475 | 11.77 | 12.01 | 11.825 | 3.32
9.2 | 9.665 | 10.095 | 9.795 | 10.1525 | 10.35 | 10.64 | 10.44 | 3.3
9.3 | 8.59 | 9.04 | 8.73 | 9.05 | 9.26 | 9.46 | 9.24 | 3.285
9.4 | 7.735 | 8.075 | 7.79 | 8.1125 | 8.315 | 8.448 | 8.3 | 3.25
9.5 | 6.97 | 7.3 | 7.06 | 7.3525 | 7.48 | 7.64 | 7.4767 | 3.23
9.6 | 6.35 | 6.67 | 6.42 | 6.724 | 6.79 | 6.95 | 6.786 | 3.22
9.7 | 5.88 | 6.14 | 5.97 | 6.208 | 6.27 | 6.44 | 6.265 | 3.2
9.8 | 5.47 | 5.725 | 5.55 | 5.7975 | 5.84 | 5.96 | 5.83 | 3.19
9.9 | 5.18 | 5.43 | 5.285 | 5.51 | 5.53 | 5.67 | 5.505 | 3.16
10 | 4.9433 | 5.19 | 5.0425 | 5.274 | 5.28 | 5.3833 | 5.24 | 3.14
10.1 | 4.76 | 5.01 | 4.8875 | 5.1 | 5.1 | 5.2275 | 5.09 | 3.11
10.2 | 4.64 | 4.905 | 4.755 | 4.96 | 4.96 | 5.0837 | 4.96 | 3.09
10.3 | 4.56 | 4.82 | 4.675 | 4.885 | 4.88 | 4.9875 | 4.8525 | 3.08
10.4 | 4.48 | 4.765 | 4.6125 | 4.83 | 4.8 | 4.92 | 4.8025 | 3.05
10.5 | 4.4625 | 4.7 | 4.5667 | 4.79 | 4.76 | 4.872 | 4.745 | 3.04
10.6 | 4.43 | 4.67 | 4.525 | 4.74 | 4.73 | 4.848 | 4.695 | 3.0233
10.7 | 4.3833 | 4.65 | 4.5025 | 4.715 | 4.71 | 4.8133 | 4.6875 | 3.01
10.8 | 4.37 | 4.625 | 4.4775 | 4.7 | 4.69 | 4.8075 | 4.6625 | 2.99
10.9 | 4.36 | 4.61 | 4.4625 | 4.68 | 4.67 | 4.774 | 4.65 | 2.97
11 | 4.34 | 4.595 | 4.45 | 4.6767 | 4.655 | 4.76 | 4.645 | 2.955
11.1 | 4.3233 | 4.57 | 4.43 | 4.6575 | 4.64 | 4.76 | 4.63 | 2.94
11.2 | 4.3 | 4.56 | 4.42 | 4.6425 | 4.635 | 4.75 | 4.62 | 2.925
11.3 | 4.29 | 4.55 | 4.415 | 4.64 | 4.62 | 4.74 | 4.62 | 2.905
11.4 | 4.27 | 4.535 | 4.4 | 4.64 | 4.61 | 4.74 | 4.61 | 2.885
11.5 | 4.265 | 4.52 | 4.385 | 4.63 | 4.61 | 4.7325 | 4.6 | 2.86
11.6 | 4.26 | 4.51 | 4.37 | 4.6225 | 4.605 | 4.72 | 4.5967 | 2.85
11.7 | 4.2467 | 4.5 | 4.3567 | 4.6025 | 4.59 | 4.71 | 4.59 | 2.84
11.8 | 4.22 | 4.48 | 4.33 | 4.59 | 4.59 | 4.71 | 4.59 | 2.8067
11.9 | 4.21 | 4.47 | 4.33 | 4.5725 | 4.58 | 4.6975 | 4.5825 | 2.79
12 | 4.21 | 4.45 | 4.3 | 4.58 | 4.57 | 4.6825 | 4.57 | 2.78
12.1 | 4.19 | 4.45 | 4.3 | 4.575 | 4.56 | 4.68 | 4.5657 | 2.76
12.2 | 4.18 | 4.46 | 4.3 | 4.57 | 4.56 | 4.67 | 4.5525 | 2.7475
12.3 | 4.1667 | 4.44 | 4.28 | 4.55 | 4.56 | 4.67 | 4.54 | 2.7233
12.4 | 4.16 | 4.425 | 4.27 | 4.53 | 4.545 | 4.67 | 4.5338 | 2.7075
12.5 | 4.15 | 4.42 | 4.25 | 4.53 | 4.53 | 4.66 | 4.53 | 2.69
12.6 | 4.11 | 4.405 | 4.24 | 4.51 | 4.515 | 4.65 | 4.53 | 2.68
12.7 | 4.09 | 4.38 | 4.22 | 4.485 | 4.5 | 4.635 | 4.5263 | 2.665
12.8 | 4.06 | 4.365 | 4.2 | 4.472 | 4.485 | 4.62 | 4.51 | 2.65
12.9 | 4.0367 | 4.34 | 4.1833 | 4.45 | 4.47 | 4.5933 | 4.4833 | 2.625
13 | 4.01 | 4.325 | 4.155 | 4.4325 | 4.445 | 4.565 | 4.4529 | 2.61
13.1 | 3.98 | 4.3 | 4.125 | 4.406 | 4.43 | 4.54 | 4.4322 | 2.59
13.2 | 3.96 | 4.265 | 4.11 | 4.3825 | 4.405 | 4.515 | 4.4167 | 2.58
13.3 | 3.93 | 4.23 | 4.08 | 4.37 | 4.38 | 4.49 | 4.4014 | 2.57
13.4 | 3.92 | 4.215 | 4.06 | 4.35 | 4.355 | 4.48 | 4.38 | 2.55
13.5 | 3.9 | 4.19 | 4.0367 | 4.3325 | 4.33 | 4.4567 | 4.365 | 2.535
13.6 | 3.88 | 4.175 | 4.02 | 4.3117 | 4.305 | 4.44 | 4.345 | 2.52
13.7 | 3.8533 | 4.15 | 4.0067 | 4.29 | 4.29 | 4.4225 | 4.32 | 2.51
13.8 | 3.82 | 4.125 | 3.96 | 4.265 | 4.275 | 4.395 | 4.292 | 2.5025
13.9 | 3.8025 | 4.1 | 3.9467 | 4.24 | 4.25 | 4.37 | 4.2575 | 2.4875
14 | 3.79 | 4.085 | 3.93 | 4.2175 | 4.225 | 4.35 | 4.2325 | 2.4725
14.1 | 3.758 | 4.06 | 3.9075 | 4.1925 | 4.19 | 4.33 | 4.22 | 2.46
14.2 | 3.7375 | 4.03 | 3.882 | 4.1675 | 4.175 | 4.3125 | 4.21 | 2.4425
14.3 | 3.718 | 4.01 | 3.86 | 4.1425 | 4.16 | 4.29 | 4.2 | 2.4275
14.4 | 3.69 | 3.98 | 3.8325 | 4.12 | 4.15 | 4.27 | 4.1875 | 2.42
14.5 | 3.675 | 3.97 | 3.8175 | 4.1025 | 4.13 | 4.25 | 4.1625 | 2.4
14.6 | 3.65 | 3.95 | 3.8025 | 4.0875 | 4.105 | 4.2367 | 4.1475 | 2.39
14.7 | 3.635 | 3.93 | 3.7675 | 4.0625 | 4.08 | 4.21 | 4.124 | 2.37
14.8 | 3.61 | 3.905 | 3.7425 | 4.0375 | 4.055 | 4.1975 | 4.1 | 2.365
14.9 | 3.58 | 3.89 | 3.72 | 4.02 | 4.04 | 4.18 | 4.075 | 2.35
15 | 3.5625 | 3.86 | 3.7033 | 4.0029 | 4.02 | 4.146 | 4.06 | 2.335
15.1 | 3.546 | 3.84 | 3.688 | 3.98 | 4 | 4.1257 | 4.045 | 2.32
15.2 | 3.5225 | 3.815 | 3.675 | 3.9675 | 3.985 | 4.1114 | 4.03 | 2.31
15.3 | 3.5 | 3.79 | 3.66 | 3.95 | 3.97 | 4.0983 | 4.005 | 2.31
15.4 | 3.4925 | 3.78 | 3.63 | 3.9286 | 3.955 | 4.0757 | 3.995 | 2.295
15.5 | 3.4775 | 3.76 | 3.61 | 3.906 | 3.93 | 4.0611 | 3.98 | 2.27
15.6 | 3.4525 | 3.74 | 3.59 | 3.8775 | 3.915 | 4.0356 | 3.95 | 2.26
15.7 | 3.4375 | 3.73 | 3.57 | 3.86 | 3.9 | 4.0162 | 3.93 | 2.25
15.8 | 3.4125 | 3.71 | 3.55 | 3.8475 | 3.895 | 3.9975 | 3.905 | 2.235
15.9 | 3.3975 | 3.69 | 3.53 | 3.8267 | 3.88 | 3.9813 | 3.88 | 2.2225
16 | 3.3725 | 3.66 | 3.52 | 3.81 | 3.865 | 3.965 | 3.865 | 2.2175
16.1 | 3.36 | 3.65 | 3.5 | 3.7914 | 3.85 | 3.94 | 3.86 | 2.2
16.2 | 3.335 | 3.635 | 3.4733 | 3.7789 | 3.815 | 3.9125 | 3.84 | 2.19
16.3 | 3.32 | 3.61 | 3.46 | 3.765 | 3.79 | 3.8957 | 3.83 | 2.18
16.4 | 3.31 | 3.595 | 3.44 | 3.745 | 3.77 | 3.8775 | 3.806 | 2.1675
16.5 | 3.29 | 3.58 | 3.42 | 3.7314 | 3.76 | 3.8625 | 3.7825 | 2.1525
16.6 | 3.27 | 3.555 | 3.41 | 3.708 | 3.73 | 3.8375 | 3.77 | 2.1375
16.7 | 3.26 | 3.54 | 3.3933 | 3.6825 | 3.7 | 3.8125 | 3.76 | 2.1225
16.8 | 3.23 | 3.515 | 3.38 | 3.6733 | 3.685 | 3.8 | 3.7433 | 2.1175
16.9 | 3.21 | 3.5 | 3.36 | 3.65 | 3.67 | 3.79 | 3.72 | 2.1
17 | 3.19 | 3.475 | 3.33 | 3.6367 | 3.655 | 3.77 | 3.7 | 2.09
17.1 | 3.17 | 3.46 | 3.32 | 3.6167 | 3.63 | 3.7525 | 3.6875 | 2.08
17.2 | 3.15 | 3.435 | 3.3 | 3.59 | 3.615 | 3.745 | 3.67 | 2.07
17.3 | 3.13 | 3.42 | 3.285 | 3.5667 | 3.6 | 3.725 | 3.648 | 2.0567
17.4 | 3.12 | 3.4 | 3.26 | 3.5467 | 3.575 | 3.6967 | 3.635 | 2.05
17.5 | 3.11 | 3.39 | 3.24 | 3.525 | 3.55 | 3.68 | 3.6187 | 2.04
17.6 | 3.1 | 3.365 | 3.22 | 3.5114 | 3.54 | 3.662 | 3.604 | 2.02
17.7 | 3.09 | 3.34 | 3.2 | 3.4886 | 3.53 | 3.6475 | 3.59 | 2.01
17.8 | 3.06 | 3.32 | 3.185 | 3.472 | 3.505 | 3.635 | 3.575 | 2
17.9 | 3.04 | 3.31 | 3.17 | 3.4675 | 3.49 | 3.6183 | 3.555 | 1.99
18 | 3.01 | 3.295 | 3.16 | 3.4525 | 3.465 | 3.5975 | 3.5383 | 1.98
18.1 | 3.0033 | 3.28 | 3.15 | 3.4383 | 3.45 | 3.5783 | 3.5175 | 1.97
18.2 | 2.99 | 3.255 | 3.1267 | 3.4175 | 3.435 | 3.56 | 3.5 | 1.96
18.3 | 2.965 | 3.25 | 3.1 | 3.4025 | 3.42 | 3.55 | 3.4775 | 1.95
18.4 | 2.955 | 3.235 | 3.09 | 3.38 | 3.405 | 3.534 | 3.4525 | 1.9333
18.5 | 2.945 | 3.22 | 3.07 | 3.3575 | 3.39 | 3.52 | 3.44 | 1.92
18.6 | 2.93 | 3.205 | 3.05 | 3.345 | 3.385 | 3.495 | 3.43 | 1.91
18.7 | 2.91 | 3.18 | 3.04 | 3.33 | 3.38 | 3.4733 | 3.4083 | 1.9
18.8 | 2.9 | 3.165 | 3.03 | 3.305 | 3.35 | 3.46 | 3.39 | 1.9
18.9 | 2.89 | 3.14 | 3.0133 | 3.288 | 3.33 | 3.45 | 3.375 | 1.89
19 | 2.88 | 3.125 | 3 | 3.28 | 3.32 | 3.44 | 3.36 | 1.875
19.1 | 2.86 | 3.11 | 2.98 | 3.27 | 3.3 | 3.43 | 3.345 | 1.865
19.2 | 2.85 | 3.095 | 2.96 | 3.26 | 3.285 | 3.41 | 3.33 | 1.855
19.3 | 2.82 | 3.08 | 2.94 | 3.235 | 3.26 | 3.395 | 3.32 | 1.85
19.4 | 2.81 | 3.065 | 2.93 | 3.215 | 3.25 | 3.382 | 3.308 | 1.84
19.5 | 2.8033 | 3.05 | 2.92 | 3.2 | 3.24 | 3.365 | 3.295 | 1.82
19.6 | 2.79 | 3.035 | 2.9 | 3.1825 | 3.22 | 3.3525 | 3.28 | 1.81
19.7 | 2.77 | 3.02 | 2.88 | 3.1775 | 3.19 | 3.3475 | 3.2633 | 1.795
19.8 | 2.755 | 3.01 | 2.87 | 3.17 | 3.18 | 3.3325 | 3.2467 | 1.79
19.9 |  | 3 |  | 3.15 | 3.16 | 3.3175 | 3.2325
20 |  | 2.98 |  | 3.14 | 3.14 | 3.2925 | 3.22
20.1 |  | 2.97 |  | 3.12 | 3.13 | 3.2775 | 3.2075
20.2 |  | 2.955 |  | 3.085 | 3.125 | 3.2625 | 3.192
20.3 |  | 2.94 |  | 3.07 | 3.12 | 3.2375 | 3.1729
20.4 |  | 2.925 |  | 3.065 | 3.095 | 3.2225 | 3.15
20.5 |  | 2.9 |  | 3.06 | 3.08 | 3.21 | 3.1283
20.6 |  | 2.885 |  | 3.04 | 3.06 | 3.19 | 3.1183
20.7 |  | 2.86 |  |  | 3.05 | 3.1775 | 3.1029
20.8 |  | 2.84 |  |  | 3.035 | 3.1787 | 3.0825
20.9 | [6 empty] | 3.0775
21 | [6 empty] | 3.06
21.1 | [6 empty] | 3.05
21.2 | [6 empty] | 3.0325
21.3 | [6 empty] | 3.01
21.4 | [6 empty] | 3.005
21.5 | [6 empty] | 2.99
21.6 | [6 empty] | 2.985
21.7 | [6 empty] | 2.97
21.8 | [6 empty] | 2.955
21.9 | [6 empty] | 2.94
22 | [6 empty] | 2.925
22.1 | [6 empty] | 2.91
22.2 | [6 empty] | 2.9
22.3 | [6 empty] | 2.88
22.4 | [6 empty] | 2.87
22.5 | [6 empty] | 2.85
22.6 | [6 empty] | 2.84
22.7 | [6 empty] | 2.8367
22.8 | [6 empty] | 2.82
22.9
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
30

## 20MeV Depth Doses
Percentage Depth Doses
20 MeV electrons
SSD=100cm
Detector: IBA Dosimetry CC13 Ionization Chamber
Detector offset of -1.5mm (0.5*rcav) applied
Depth [cm] | 6x6cm2 | 10x10cm2 | 10x6cm2 | 15x15cm2 | 20x20cm2 | 25x25cm2 | Uncollimated | Blocked 15x15cm2
0 | 93.6 | 93.19 | 93.67 | 92.48 | 92.61 | 92.64 | 90.4 | 8.46
0.1 | 94.3 | 93.7775 | 94.19 | 93.06 | 93.105 | 93.16 | 90.9867 | 8.545
0.2 | 94.91 | 94.5575 | 95.01 | 93.766 | 93.845 | 93.83 | 91.76 | 8.6025
0.3 | 95.9725 | 95.5825 | 95.94 | 94.85 | 94.83 | 94.78 | 92.81 | 8.6425
0.4 | 96.7 | 96.3725 | 96.7433 | 95.6025 | 95.6325 | 95.67 | 93.798 | 8.65
0.5 | 97.4 | 96.9825 | 97.35 | 96.2925 | 96.37 | 96.278 | 94.45 | 8.65
0.6 | 97.83 | 97.5325 | 97.8133 | 96.8533 | 96.97 | 96.775 | 95.1467 | 8.615
0.7 | 98.28 | 97.935 | 98.19 | 97.32 | 97.3525 | 97.2975 | 95.694 | 8.5625
0.8 | 98.62 | 98.2075 | 98.4925 | 97.68 | 97.77 | 97.69 | 96.1867 | 8.505
0.9 | 98.825 | 98.5325 | 98.7525 | 98.008 | 98.08 | 98.018 | 96.59 | 8.41
1 | 99.0533 | 98.8 | 99.0367 | 98.2575 | 98.3275 | 98.2833 | 97.04 | 8.334
1.1 | 99.235 | 98.9975 | 99.2033 | 98.54 | 98.57 | 98.53 | 97.3767 | 8.235
1.2 | 99.415 | 99.1825 | 99.355 | 98.75 | 98.8 | 98.79 | 97.6775 | 8.17
1.3 | 99.53 | 99.31 | 99.47 | 98.92 | 99.0075 | 99 | 97.948 | 8.065
1.4 | 99.645 | 99.4325 | 99.58 | 99.09 | 99.165 | 99.14 | 98.16 | 8
1.5 | 99.7333 | 99.5575 | 99.68 | 99.2625 | 99.3125 | 99.3 | 98.41 | 7.9
1.6 | 99.8175 | 99.66 | 99.76 | 99.39 | 99.43 | 99.4433 | 98.63 | 7.8033
1.7 | 99.892 | 99.7525 | 99.8375 | 99.5 | 99.55 | 99.59 | 98.8467 | 7.71
1.8 | 99.968 | 99.82 | 99.885 | 99.61 | 99.65 | 99.695 | 99.04 | 7.64
1.9 | 99.98 | 99.855 | 99.935 | 99.71 | 99.74 | 99.7733 | 99.23 | 7.55
2 | 99.9925 | 99.9 | 99.945 | 99.81 | 99.825 | 99.84 | 99.3567 | 7.4633
2.1 | 99.98 | 99.965 | 99.94 | 99.89 | 99.9 | 99.9 | 99.488 | 7.398
2.2 | 99.98 | 100 | 99.934 | 99.93 | 99.94 | 99.9333 | 99.59 | 7.3225
2.3 | 99.9033 | 99.945 | 99.9 | 99.97 | 99.97 | 99.9633 | 99.67 | 7.2475
2.4 | 99.866 | 99.92 | 99.875 | 99.96 | 99.98 | 99.985 | 99.75 | 7.1725
2.5 | 99.8167 | 99.91 | 99.81 | 99.97 | 99.99 | 99.99 | 99.8233 | 7.1
2.6 | 99.762 | 99.88 | 99.7633 | 99.99 | 99.965 | 99.9767 | 99.83 | 7.0225
2.7 | 99.71 | 99.755 | 99.7067 | 99.9333 | 99.93 | 99.9567 | 99.87 | 6.945
2.8 | 99.662 | 99.74 | 99.6425 | 99.9233 | 99.915 | 99.96 | 99.925 | 6.8875
2.9 | 99.54 | 99.72 | 99.51 | 99.9033 | 99.9 | 99.9433 | 99.964 | 6.83
3 | 99.365 | 99.62 | 99.4044 | 99.85 | 99.82 | 99.915 | 99.99 | 6.755
3.1 | 99.21 | 99.575 | 99.2687 | 99.7567 | 99.76 | 99.845 | 99.986 | 6.69
3.2 | 99.0875 | 99.51 | 99.1937 | 99.7 | 99.71 | 99.79 | 99.984 | 6.64
3.3 | 99.01 | 99.36 | 99.0725 | 99.64 | 99.67 | 99.6867 | 99.94 | 6.58
3.4 | 98.82 | 99.22 | 98.9638 | 99.5733 | 99.535 | 99.6 | 99.868 | 6.52
3.5 | 98.6 | 99.125 | 98.7712 | 99.4667 | 99.44 | 99.48 | 99.834 | 6.46
3.6 | 98.392 | 99.02 | 98.54 | 99.3633 | 99.325 | 99.4167 | 99.81 | 6.4
3.7 | 98.1833 | 98.92 | 98.4013 | 99.28 | 99.24 | 99.28 | 99.76 | 6.35
3.8 | 97.935 | 98.71 | 98.19 | 99.13 | 99.075 | 99.205 | 99.585 | 6.28
3.9 | 97.606 | 98.575 | 97.9871 | 98.98 | 98.94 | 99.01 | 99.505 | 6.24
4 | 97.4 | 98.38 | 97.75 | 98.8233 | 98.75 | 98.87 | 99.445 | 6.195
4.1 | 97.03 | 98.175 | 97.5 | 98.6433 | 98.58 | 98.715 | 99.26 | 6.142
4.2 | 96.715 | 97.95 | 97.27 | 98.5033 | 98.435 | 98.5167 | 99.13 | 6.1025
4.3 | 96.34 | 97.745 | 96.8867 | 98.2925 | 98.22 | 98.3433 | 98.988 | 6.0375
4.4 | 95.96 | 97.45 | 96.65 | 98.072 | 97.99 | 98.0733 | 98.825 | 5.9875
4.5 | 95.502 | 97.235 | 96.21 | 97.8275 | 97.83 | 97.88 | 98.5833 | 5.935
4.6 | 94.9925 | 96.96 | 95.9167 | 97.582 | 97.49 | 97.5325 | 98.35 | 5.895
4.7 | 94.49 | 96.68 | 95.5386 | 97.29 | 97.14 | 97.275 | 98.1 | 5.85
4.8 | 94.05 | 96.34 | 95.06 | 96.975 | 96.835 | 97.015 | 97.82 | 5.8
4.9 | 93.42 | 95.86 | 94.6213 | 96.5833 | 96.48 | 96.67 | 97.45 | 5.768
5 | 92.8825 | 95.55 | 94.0775 | 96.192 | 96.125 | 96.266 | 97.1233 | 5.72
5.1 | 92.2 | 95.05 | 93.5825 | 95.89 | 95.71 | 95.895 | 96.774 | 5.7
5.2 | 91.4217 | 94.584 | 92.945 | 95.438 | 95.264 | 95.4367 | 96.29 | 5.6475
5.3 | 90.684 | 94.13 | 92.38 | 94.8933 | 94.8025 | 94.95 | 95.8143 | 5.6
5.4 | 89.8467 | 93.655 | 91.61 | 94.38 | 94.3225 | 94.452 | 95.4 | 5.56
5.5 | 88.9675 | 93.075 | 90.8989 | 93.86 | 93.79 | 93.9375 | 94.75 | 5.516
5.6 | 88.052 | 92.4 | 90.1475 | 93.2467 | 93.155 | 93.26 | 94.262 | 5.4775
5.7 | 87.12 | 91.82 | 89.23 | 92.565 | 92.5075 | 92.68 | 93.64 | 5.44
5.8 | 86.08 | 91.0825 | 88.49 | 91.8986 | 91.7325 | 91.966 | 92.9767 | 5.4033
5.9 | 85.1 | 90.1775 | 87.55 | 91.145 | 90.9325 | 91.05 | 92.2 | 5.3687
6 | 83.81 | 89.3275 | 86.4775 | 90.2167 | 90.0525 | 90.35 | 91.25 | 5.3375
6.1 | 82.68 | 88.49 | 85.4767 | 89.345 | 89.215 | 89.5 | 90.452 | 5.3037
6.2 | 81.43 | 87.425 | 84.4412 | 88.34 | 88.28 | 88.55 | 89.53 | 5.2562
6.3 | 80.11 | 86.395 | 83.16 | 87.408 | 87.2625 | 87.58 | 88.6 | 5.2225
6.4 | 78.74 | 85.3325 | 81.9588 | 86.2 | 86.135 | 86.3733 | 87.39 | 5.1913
6.5 | 77.3067 | 84.15 | 80.6275 | 85.0267 | 84.9375 | 85.2267 | 86.225 | 5.1538
6.6 | 75.92 | 82.7575 | 79.1962 | 83.7167 | 83.7 | 83.95 | 84.9833 | 5.1257
6.7 | 74.29 | 81.54 | 77.7437 | 82.5167 | 82.4475 | 82.745 | 83.75 | 5.0933
6.8 | 72.77 | 80.1225 | 76.2413 | 80.98 | 81.005 | 81.3029 | 82.27 | 5.06
6.9 | 71.1275 | 78.52 | 74.59 | 79.4833 | 79.4725 | 79.782 | 80.675 | 5.02
7 | 69.332 | 76.86 | 72.9 | 77.885 | 77.8475 | 78.2 | 79.07 | 4.985
7.1 | 67.6675 | 75.2225 | 71.3275 | 76.19 | 76.1525 | 76.61 | 77.3825 | 4.9725
7.2 | 65.92 | 73.455 | 69.44 | 74.34 | 74.405 | 74.785 | 75.615 | 4.9425
7.3 | 64.1 | 71.5825 | 67.4867 | 72.53 | 72.5875 | 72.954 | 73.6733 | 4.8875
7.4 | 62.13 | 69.6 | 65.57 | 70.586 | 70.645 | 71.02 | 71.6 | 4.8614
7.5 | 60.2633 | 67.65 | 63.575 | 68.58 | 68.6275 | 68.945 | 69.7875 | 4.825
7.6 | 58.1633 | 65.4775 | 61.48 | 66.4083 | 66.4275 | 66.8567 | 67.6 | 4.785
7.7 | 56.08 | 63.2075 | 59.395 | 64.042 | 64.24 | 64.6567 | 65.214 | 4.7575
7.8 | 54.07 | 60.985 | 57.1075 | 61.82 | 61.9575 | 62.38 | 62.945 | 4.7325
7.9 | 51.945 | 58.6475 | 54.6625 | 59.472 | 59.57 | 60.0033 | 60.55 | 4.7075
8 | 49.8833 | 56.25 | 52.4625 | 57.006 | 57.255 | 57.7833 | 58.2125 | 4.675
8.1 | 47.57 | 53.625 | 50.205 | 54.5467 | 54.705 | 55.224 | 55.772 | 4.646
8.2 | 45.404 | 51.17 | 48.03 | 52.195 | 52.1925 | 52.76 | 53.2771 | 4.62
8.3 | 43.3133 | 48.7475 | 45.69 | 49.6133 | 49.6675 | 50.2775 | 50.6575 | 4.6
8.4 | 41.2067 | 46.185 | 43.415 | 46.976 | 47.115 | 47.5725 | 47.95 | 4.565
8.5 | 38.7175 | 43.5825 | 40.8 | 44.294 | 44.3575 | 44.9125 | 45.22 | 4.54
8.6 | 36.59 | 41.0475 | 38.35 | 41.57 | 41.7825 | 42.37 | 42.67 | 4.515
8.7 | 34.14 | 38.62 | 36.04 | 39.0875 | 39.34 | 39.64 | 39.9833 | 4.475
8.8 | 32.01 | 36.105 | 33.81 | 36.6167 | 36.82 | 37.1714 | 37.19 | 4.445
8.9 | 29.8025 | 33.46 | 31.405 | 33.8033 | 34.185 | 34.646 | 34.62 | 4.43
9 | 27.734 | 30.865 | 29.1467 | 31.335 | 31.57 | 31.7875 | 31.91 | 4.405
9.1 | 25.41 | 28.34 | 26.9367 | 28.8 | 29.055 | 29.275 | 29.31 | 4.3775
9.2 | 23.62 | 26.1 | 24.86 | 26.5233 | 26.7 | 27.0225 | 26.96 | 4.35
9.3 | 21.66 | 23.8 | 22.8 | 24.1867 | 24.43 | 24.7475 | 24.7133 | 4.3175
9.4 | 19.9033 | 21.87 | 20.7525 | 22.13 | 22.41 | 22.68 | 22.665 | 4.2925
9.5 | 18.11 | 19.72 | 18.77 | 20.105 | 20.285 | 20.59 | 20.46 | 4.265
9.6 | 16.4767 | 17.885 | 17.1825 | 18.19 | 18.36 | 18.5967 | 18.504 | 4.2433
9.7 | 14.8567 | 16.03 | 15.626 | 16.29 | 16.57 | 16.8433 | 16.5675 | 4.2267
9.8 | 13.492 | 14.515 | 14.15 | 14.7867 | 14.95 | 15.2775 | 15.07 | 4.19
9.9 | 12.25 | 13.14 | 12.77 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 13.6167 | 4.17
10 | 11.08 | 11.825 | 11.55 | 12.065 | 12.15 | 12.4133 | 12.2817 | 4.1333
10.1 | 10.0425 | 10.68 | 10.49 | 10.94 | 10.975 | 11.2033 | 11.1 | 4.11
10.2 | 9.22 | 9.675 | 9.515 | 9.9075 | 9.97 | 10.22 | 10.055 | 4.08
10.3 | 8.41 | 8.82 | 8.7 | 9.02 | 9.075 | 9.31 | 9.06 | 4.07
10.4 | 7.73 | 8.165 | 7.985 | 8.2367 | 8.34 | 8.57 | 8.4033 | 4.045
10.5 | 7.19 | 7.54 | 7.4 | 7.7075 | 7.735 | 7.9433 | 7.7933 | 4.0267
10.6 | 6.72 | 7.075 | 6.92 | 7.15 | 7.23 | 7.44 | 7.275 | 4
10.7 | 6.3867 | 6.69 | 6.5 | 6.76 | 6.815 | 7.026 | 6.91 | 3.965
10.8 | 6.07 | 6.365 | 6.22 | 6.46 | 6.49 | 6.698 | 6.5633 | 3.93
10.9 | 5.88 | 6.1 | 5.99 | 6.24 | 6.21 | 6.41 | 6.325 | 3.9175
11 | 5.66 | 5.91 | 5.81 | 6.06 | 6.03 | 6.23 | 6.07 | 3.895
11.1 | 5.53 | 5.78 | 5.67 | 5.9 | 5.875 | 6.075 | 5.93 | 3.874
11.2 | 5.42 | 5.67 | 5.5575 | 5.78 | 5.76 | 5.98 | 5.8367 | 3.8533
11.3 | 5.3533 | 5.6 | 5.48 | 5.712 | 5.7 | 5.89 | 5.78 | 3.83
11.4 | 5.2933 | 5.53 | 5.435 | 5.674 | 5.63 | 5.834 | 5.714 | 3.82
11.5 | 5.25 | 5.49 | 5.385 | 5.6325 | 5.59 | 5.7875 | 5.66 | 3.79
11.6 | 5.2167 | 5.455 | 5.345 | 5.58 | 5.55 | 5.752 | 5.628 | 3.77
11.7 | 5.17 | 5.44 | 5.32 | 5.5567 | 5.52 | 5.73 | 5.602 | 3.745
11.8 | 5.166 | 5.41 | 5.31 | 5.53 | 5.51 | 5.7 | 5.584 | 3.7267
11.9 | 5.13 | 5.39 | 5.29 | 5.52 | 5.49 | 5.6867 | 5.58 | 3.69
12 | 5.11 | 5.365 | 5.265 | 5.51 | 5.48 | 5.665 | 5.57 | 3.675
12.1 | 5.1 | 5.35 | 5.24 | 5.4833 | 5.455 | 5.66 | 5.5525 | 3.66
12.2 | 5.086 | 5.345 | 5.23 | 5.46 | 5.44 | 5.66 | 5.54 | 3.635
12.3 | 5.08 | 5.33 | 5.21 | 5.4567 | 5.42 | 5.652 | 5.5367 | 3.6125
12.4 | 5.068 | 5.315 | 5.2 | 5.45 | 5.4 | 5.64 | 5.53 | 3.5975
12.5 | 5.05 | 5.3 | 5.19 | 5.45 | 5.4 | 5.63 | 5.52 | 3.5725
12.6 | 5.03 | 5.28 | 5.17 | 5.4075 | 5.4 | 5.62 | 5.49 | 3.55
12.7 | 5.0275 | 5.28 | 5.17 | 5.4 | 5.4 | 5.61 | 5.49 | 3.53
12.8 | 5.02 | 5.26 | 5.15 | 5.4 | 5.38 | 5.59 | 5.49 | 3.5125
12.9 | 5.0017 | 5.25 | 5.14 | 5.38 | 5.34 | 5.575 | 5.48 | 3.4917
13 | 4.98 | 5.225 | 5.12 | 5.3733 | 5.32 | 5.56 | 5.48 | 3.4675
13.1 | 4.9575 | 5.2 | 5.11 | 5.36 | 5.31 | 5.56 | 5.472 | 3.4525
13.2 | 4.932 | 5.19 | 5.11 | 5.36 | 5.32 | 5.56 | 5.47 | 3.4362
13.3 | 4.9067 | 5.19 | 5.1 | 5.35 | 5.315 | 5.55 | 5.455 | 3.4229
13.4 | 4.8733 | 5.17 | 5.0575 | 5.36 | 5.3 | 5.52 | 5.44 | 3.3887
13.5 | 4.84 | 5.15 | 5.04 | 5.345 | 5.29 | 5.51 | 5.4225 | 3.3638
13.6 | 4.82 | 5.13 | 5.01 | 5.3 | 5.28 | 5.5 | 5.4083 | 3.35
13.7 | 4.7933 | 5.11 | 4.9733 | 5.2833 | 5.245 | 5.476 | 5.3857 | 3.336
13.8 | 4.765 | 5.085 | 4.95 | 5.25 | 5.23 | 5.45 | 5.358 | 3.32
13.9 | 4.735 | 5.06 | 4.9267 | 5.2233 | 5.205 | 5.446 | 5.33 | 3.2978
14 | 4.704 | 5.045 | 4.9025 | 5.1933 | 5.18 | 5.416 | 5.3033 | 3.2775
14.1 | 4.68 | 5.02 | 4.8633 | 5.17 | 5.16 | 5.39 | 5.28 | 3.26
14.2 | 4.665 | 4.995 | 4.835 | 5.1525 | 5.11 | 5.37 | 5.2475 | 3.235
14.3 | 4.6325 | 4.96 | 4.8225 | 5.14 | 5.095 | 5.3517 | 5.23 | 3.22
14.4 | 4.5975 | 4.94 | 4.79 | 5.125 | 5.07 | 5.3229 | 5.2167 | 3.205
14.5 | 4.565 | 4.91 | 4.7625 | 5.0833 | 5.055 | 5.28 | 5.1875 | 3.1825
14.6 | 4.5467 | 4.885 | 4.7375 | 5.044 | 5.01 | 5.2567 | 5.166 | 3.16
14.7 | 4.5333 | 4.85 | 4.7067 | 5.03 | 4.985 | 5.2433 | 5.13 | 3.152
14.8 | 4.51 | 4.825 | 4.6775 | 5 | 4.96 | 5.2125 | 5.11 | 3.1275
14.9 | 4.488 | 4.8 | 4.66 | 4.98 | 4.93 | 5.19 | 5.1 | 3.1157
15 | 4.465 | 4.775 | 4.65 | 4.9443 | 4.92 | 5.1725 | 5.078 | 3.0975
15.1 | 4.43 | 4.74 | 4.625 | 4.9225 | 4.905 | 5.1475 | 5.0625 | 3.0825
15.2 | 4.415 | 4.71 | 4.6 | 4.9075 | 4.88 | 5.124 | 5.04 | 3.0688
15.3 | 4.386 | 4.69 | 4.555 | 4.8767 | 4.855 | 5.098 | 5.0067 | 3.055
15.4 | 4.345 | 4.675 | 4.53 | 4.8533 | 4.84 | 5.0675 | 4.9833 | 3.0375
15.5 | 4.33 | 4.64 | 4.505 | 4.83 | 4.825 | 5.05 | 4.9617 | 3.015
15.6 | 4.326 | 4.615 | 4.49 | 4.81 | 4.8 | 5.0167 | 4.945 | 3.006
15.7 | 4.298 | 4.6 | 4.475 | 4.7867 | 4.78 | 5.0025 | 4.918 | 2.986
15.8 | 4.27 | 4.575 | 4.44 | 4.7533 | 4.75 | 4.9875 | 4.9 | 2.976
15.9 | 4.2525 | 4.56 | 4.415 | 4.73 | 4.715 | 4.9675 | 4.88 | 2.955
16 | 4.22 | 4.545 | 4.39 | 4.71 | 4.7 | 4.9333 | 4.8533 | 2.94
16.1 | 4.2067 | 4.53 | 4.3675 | 4.6833 | 4.685 | 4.908 | 4.82 | 2.92
16.2 | 4.1833 | 4.51 | 4.352 | 4.65 | 4.65 | 4.8733 | 4.8 | 2.9
16.3 | 4.16 | 4.47 | 4.3275 | 4.6286 | 4.625 | 4.86 | 4.7767 | 2.875
16.4 | 4.145 | 4.45 | 4.2925 | 4.62 | 4.6 | 4.85 | 4.76 | 2.85
16.5 | 4.1067 | 4.43 | 4.27 | 4.6 | 4.585 | 4.8167 | 4.73 | 2.845
16.6 | 4.0767 | 4.405 | 4.2525 | 4.58 | 4.57 | 4.79 | 4.72 | 2.84
16.7 | 4.05 | 4.37 | 4.2375 | 4.55 | 4.545 | 4.77 | 4.71 | 2.825
16.8 | 4.0367 | 4.345 | 4.2225 | 4.5367 | 4.52 | 4.7467 | 4.6867 | 2.81
16.9 | 4.0125 | 4.31 | 4.2 | 4.5133 | 4.49 | 4.7233 | 4.652 | 2.7975
17 | 4.006 | 4.3 | 4.16 | 4.49 | 4.46 | 4.705 | 4.6233 | 2.7825
17.1 | 3.9633 | 4.28 | 4.14 | 4.47 | 4.45 | 4.684 | 4.61 | 2.76
17.2 | 3.95 | 4.255 | 4.115 | 4.46 | 4.42 | 4.6633 | 4.6 | 2.7425
17.3 | 3.94 | 4.24 | 4.0987 | 4.4367 | 4.405 | 4.65 | 4.58 | 2.7333
17.4 | 3.9267 | 4.22 | 4.0825 | 4.42 | 4.38 | 4.63 | 4.5433 | 2.7125
17.5 | 3.894 | 4.2 | 4.0587 | 4.405 | 4.355 | 4.61 | 4.5133 | 2.7
17.6 | 3.875 | 4.165 | 4.04 | 4.384 | 4.33 | 4.5917 | 4.4967 | 2.68
17.7 | 3.8567 | 4.14 | 4.02 | 4.3667 | 4.31 | 4.5614 | 4.48 | 2.68
17.8 | 3.84 | 4.13 | 3.9825 | 4.3425 | 4.28 | 4.5383 | 4.46 | 2.66
17.9 | 3.82 | 4.11 | 3.9567 | 4.3125 | 4.27 | 4.5083 | 4.45 | 2.65
18 | 3.8 | 4.08 | 3.94 | 4.29 | 4.25 | 4.488 | 4.43 | 2.6367
18.1 | 3.79 | 4.04 | 3.92 | 4.2567 | 4.225 | 4.47 | 4.4125 | 2.6133
18.2 | 3.77 | 4.025 | 3.902 | 4.24 | 4.21 | 4.4375 | 4.4 | 2.6
18.3 | 3.7383 | 4.01 | 3.88 | 4.22 | 4.2 | 4.4067 | 4.385 | 2.59
18.4 | 3.7175 | 3.985 | 3.865 | 4.19 | 4.18 | 4.39 | 4.355 | 2.575
18.5 | 3.7 | 3.97 | 3.85 | 4.17 | 4.145 | 4.3667 | 4.34 | 2.56
18.6 | 3.67 | 3.95 | 3.825 | 4.15 | 4.12 | 4.35 | 4.33 | 2.55
18.7 | 3.6575 | 3.93 | 3.81 | 4.1275 | 4.11 | 4.34 | 4.32 | 2.54
18.8 | 3.646 | 3.915 | 3.795 | 4.11 | 4.09 | 4.32 | 4.288 | 2.52
18.9 | 3.6133 | 3.89 | 3.77 | 4.0975 | 4.075 | 4.3 | 4.27 | 2.5033
19 | 3.6 | 3.865 | 3.755 | 4.08 | 4.05 | 4.2833 | 4.26 | 2.4975
19.1 | 3.58 | 3.85 | 3.73 | 4.0633 | 4.025 | 4.27 | 4.24 | 2.4833
19.2 | 3.56 | 3.835 | 3.71 | 4.045 | 4 | 4.27 | 4.21 | 2.47
19.3 | 3.545 | 3.82 | 3.7 | 4.02 | 3.985 | 4.2367 | 4.21 | 2.46
19.4 | 3.5333 | 3.805 | 3.685 | 4.0033 | 3.96 | 4.23 | 4.19 | 2.45
19.5 | 3.52 | 3.78 | 3.666 | 3.988 | 3.955 | 4.21 | 4.15 | 2.44
19.6 | 3.4975 | 3.755 | 3.6425 | 3.964 | 3.94 | 4.1867 | 4.128 | 2.4267
19.7 | 3.48 | 3.73 | 3.625 | 3.9533 | 3.915 | 4.17 | 4.1133 | 2.414
19.8 | 3.47 | 3.705 | 3.6075 | 3.935 | 3.91 | 4.16 | 4.095 | 2.39
19.9 | 3.45 | 3.69 | 3.5825 | 3.91 | 3.88 | 4.14 | 4.08 | 2.37
20 | 3.424 | 3.675 | 3.5675 | 3.89 | 3.86 | 4.1167 | 4.06 | 2.36
20.1 | 3.4067 | 3.67 | 3.55 | 3.875 | 3.84 | 4.096 | 4.04 | 2.355
20.2 | 3.39 | 3.645 | 3.53 | 3.86 | 3.83 | 4.0725 | 4.02 | 2.34
20.3 | 3.37 | 3.63 | 3.5225 | 3.8367 | 3.805 | 4.06 | 3.9933 | 2.33
20.4 | 3.36 | 3.605 | 3.51 | 3.8233 | 3.79 | 4.03 | 3.9733 | 2.3175
20.5 | 3.3414 | 3.6 | 3.48 | 3.8114 | 3.76 | 4.02 | 3.945 | 2.31
20.6 | 3.3125 | 3.59 | 3.4688 | 3.775 | 3.75 | 4.005 | 3.9275 | 2.285
20.7 | 3.2925 | 3.58 | 3.4525 | 3.75 | 3.74 | 3.99 | 3.918 | 2.27
20.8 | 3.28 | 3.565 | 3.43 | 3.7467 | 3.72 | 3.98 | 3.9 | 2.27
20.9
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
30

## 22MeV Depth Doses
Percentage Depth Doses
22 MeV electrons
SSD=100cm
Detector: IBA Dosimetry CC13 Ionization Chamber
Detector offset of -1.5mm (0.5*rcav) applied
Depth [cm] | 6x6cm2 | 10x10cm2 | 10x6cm2 | 15x15cm2 | 20x20cm2 | 25x25cm2 | Uncollimated | Blocked 15x15cm2
0 | 93.56 | 93.06 | 93.5 | 92.17 | 92.27 | 92.21 | 89.94 | 10.44
0.1 | 94.05 | 93.6175 | 94 | 92.7067 | 92.75 | 92.8183 | 90.5767 | 10.53
0.2 | 94.8333 | 94.38 | 94.85 | 93.53 | 93.575 | 93.508 | 91.4233 | 10.62
0.3 | 95.7967 | 95.3925 | 95.85 | 94.5733 | 94.535 | 94.44 | 92.62 | 10.705
0.4 | 96.72 | 96.2725 | 96.65 | 95.5 | 95.5125 | 95.4 | 93.6367 | 10.72
0.5 | 97.3533 | 96.94 | 97.3 | 96.1667 | 96.2675 | 96.105 | 94.4233 | 10.72
0.6 | 97.87 | 97.5025 | 97.69 | 96.7233 | 96.825 | 96.63 | 95.075 | 10.704
0.7 | 98.27 | 97.94 | 98.15 | 97.218 | 97.26 | 97.17 | 95.71 | 10.644
0.8 | 98.66 | 98.285 | 98.5025 | 97.6067 | 97.6475 | 97.62 | 96.245 | 10.5575
0.9 | 98.91 | 98.53 | 98.8125 | 97.96 | 97.9475 | 97.9514 | 96.69 | 10.47
1 | 99.1233 | 98.745 | 99.0425 | 98.2533 | 98.32 | 98.265 | 97.13 | 10.39
1.1 | 99.27 | 99.015 | 99.2275 | 98.498 | 98.6275 | 98.51 | 97.4333 | 10.2775
1.2 | 99.42 | 99.2475 | 99.3675 | 98.7667 | 98.815 | 98.78 | 97.7833 | 10.1625
1.3 | 99.545 | 99.3925 | 99.495 | 98.96 | 99.0325 | 99.0133 | 98.01 | 10.07
1.4 | 99.68 | 99.5175 | 99.6125 | 99.16 | 99.2125 | 99.19 | 98.265 | 9.975
1.5 | 99.78 | 99.63 | 99.6975 | 99.3125 | 99.3475 | 99.315 | 98.5033 | 9.88
1.6 | 99.8467 | 99.7125 | 99.784 | 99.45 | 99.48 | 99.455 | 98.7125 | 9.755
1.7 | 99.905 | 99.776 | 99.86 | 99.57 | 99.585 | 99.5667 | 98.9 | 9.67
1.8 | 99.96 | 99.835 | 99.94 | 99.67 | 99.69 | 99.665 | 99.0933 | 9.545
1.9 | 99.95 | 99.9 | 99.9775 | 99.76 | 99.775 | 99.745 | 99.25 | 9.45
2 | 99.955 | 99.935 | 99.9488 | 99.8433 | 99.83 | 99.78 | 99.37 | 9.355
2.1 | 99.97 | 99.97 | 99.93 | 99.9067 | 99.87 | 99.8467 | 99.4833 | 9.26
2.2 | 99.9967 | 99.98 | 99.925 | 99.964 | 99.92 | 99.92 | 99.59 | 9.164
2.3 | 99.95 | 99.99 | 99.922 | 99.99 | 99.97 | 99.9575 | 99.68 | 9.076
2.4 | 99.87 | 99.95 | 99.8662 | 100 | 99.97 | 99.988 | 99.7433 | 9.0025
2.5 | 99.8 | 99.9 | 99.83 | 99.992 | 99.97 | 99.975 | 99.81 | 8.91
2.6 | 99.72 | 99.865 | 99.7833 | 99.99 | 99.97 | 99.9867 | 99.8714 | 8.83
2.7 | 99.61 | 99.9 | 99.66 | 99.9675 | 99.945 | 99.98 | 99.945 | 8.73
2.8 | 99.53 | 99.765 | 99.56 | 99.985 | 99.95 | 99.9567 | 99.9975 | 8.65
2.9 | 99.44 | 99.72 | 99.444 | 99.9 | 99.9 | 99.895 | 99.99 | 8.55
3 | 99.3 | 99.585 | 99.3625 | 99.83 | 99.76 | 99.8533 | 99.99 | 8.48
3.1 | 99.18 | 99.45 | 99.2275 | 99.78 | 99.695 | 99.78 | 99.97 | 8.41
3.2 | 98.96 | 99.33 | 99.1 | 99.69 | 99.61 | 99.67 | 99.9467 | 8.32
3.3 | 98.85 | 99.22 | 98.975 | 99.625 | 99.525 | 99.5433 | 99.935 | 8.23
3.4 | 98.58 | 99.16 | 98.7767 | 99.4925 | 99.46 | 99.4367 | 99.852 | 8.16
3.5 | 98.45 | 99.02 | 98.62 | 99.37 | 99.33 | 99.37 | 99.74 | 8.09
3.6 | 98.235 | 98.87 | 98.475 | 99.24 | 99.19 | 99.22 | 99.6 | 8.02
3.7 | 98.04 | 98.64 | 98.3 | 99.034 | 99.035 | 99.0767 | 99.5383 | 7.962
3.8 | 97.74 | 98.52 | 98.01 | 98.92 | 98.87 | 98.9433 | 99.456 | 7.906
3.9 | 97.42 | 98.32 | 97.815 | 98.8333 | 98.72 | 98.78 | 99.3129 | 7.84
4 | 97.21 | 98.11 | 97.57 | 98.665 | 98.54 | 98.6125 | 99.142 | 7.765
4.1 | 96.85 | 97.95 | 97.315 | 98.5 | 98.375 | 98.4533 | 98.9875 | 7.6875
4.2 | 96.55 | 97.675 | 97 | 98.3133 | 98.16 | 98.255 | 98.8925 | 7.625
4.3 | 96.27 | 97.47 | 96.735 | 98.11 | 97.985 | 98.02 | 98.732 | 7.5625
4.4 | 95.88 | 97.17 | 96.39 | 97.87 | 97.72 | 97.73 | 98.51 | 7.52
4.5 | 95.45 | 96.98 | 96.125 | 97.675 | 97.42 | 97.52 | 98.2929 | 7.465
4.6 | 95.06 | 96.605 | 95.8 | 97.36 | 97.26 | 97.244 | 98.085 | 7.3978
4.7 | 94.635 | 96.33 | 95.39 | 97.12 | 96.905 | 97 | 97.87 | 7.345
4.8 | 94.16 | 96.025 | 95.025 | 96.85 | 96.66 | 96.76 | 97.5425 | 7.2862
4.9 | 93.58 | 95.76 | 94.5975 | 96.59 | 96.265 | 96.43 | 97.22 | 7.2363
5 | 93.14 | 95.375 | 94.1125 | 96.205 | 95.97 | 96.0767 | 96.9567 | 7.1837
5.1 | 92.595 | 95.11 | 93.725 | 95.86 | 95.675 | 95.73 | 96.5567 | 7.115
5.2 | 92.03 | 94.676 | 93.2875 | 95.44 | 95.24 | 95.36 | 96.265 | 7.0562
5.3 | 91.38 | 94.2125 | 92.68 | 95.07 | 94.795 | 94.9767 | 95.86 | 7.015
5.4 | 90.7067 | 93.75 | 92.1 | 94.71 | 94.435 | 94.595 | 95.57 | 6.98
5.5 | 89.91 | 93.3075 | 91.52 | 94.265 | 94.025 | 94.1167 | 95.175 | 6.92
5.6 | 89.1 | 92.8175 | 90.85 | 93.7367 | 93.5 | 93.655 | 94.57 | 6.88
5.7 | 88.31 | 92.2575 | 90.12 | 93.2171 | 92.98 | 93.1 | 94.0333 | 6.835
5.8 | 87.47 | 91.6675 | 89.51 | 92.6 | 92.4825 | 92.435 | 93.515 | 6.77
5.9 | 86.55 | 91.0975 | 88.79 | 92.0367 | 91.8225 | 91.918 | 92.9 | 6.735
6 | 85.64 | 90.41 | 87.88 | 91.412 | 91.1575 | 91.232 | 92.31 | 6.685
6.1 | 84.6233 | 89.6325 | 87.03 | 90.768 | 90.4825 | 90.5733 | 91.72 | 6.645
6.2 | 83.6233 | 88.9175 | 86.2425 | 90.0333 | 89.7225 | 89.86 | 90.99 | 6.585
6.3 | 82.58 | 88.1525 | 85.2725 | 89.245 | 88.93 | 89.0633 | 90.16 | 6.545
6.4 | 81.4 | 87.21 | 84.3025 | 88.3867 | 88.195 | 88.4 | 89.29 | 6.495
6.5 | 80.3067 | 86.3525 | 83.2775 | 87.5233 | 87.215 | 87.4725 | 88.4525 | 6.466
6.6 | 79.155 | 85.4325 | 82.105 | 86.58 | 86.3375 | 86.54 | 87.5 | 6.4333
6.7 | 78.01 | 84.52 | 81.03 | 85.5833 | 85.4175 | 85.5567 | 86.5567 | 6.38
6.8 | 76.4767 | 83.34 | 79.97 | 84.59 | 84.31 | 84.5933 | 85.55 | 6.35
6.9 | 75.25 | 82.2925 | 78.665 | 83.44 | 83.2625 | 83.4667 | 84.495 | 6.29
7 | 73.78 | 81.175 | 77.27 | 82.296 | 82.07 | 82.33 | 83.3614 | 6.2533
7.1 | 72.355 | 79.96 | 75.89 | 81.0825 | 80.78 | 81.162 | 82.1033 | 6.21
7.2 | 71 | 78.52 | 74.52 | 79.6667 | 79.56 | 79.74 | 80.795 | 6.18
7.3 | 69.41 | 77.25 | 72.875 | 78.395 | 78.2225 | 78.42 | 79.47 | 6.136
7.4 | 67.88 | 75.7375 | 71.46 | 76.99 | 76.7675 | 77.005 | 77.88 | 6.1125
7.5 | 66.3467 | 74.145 | 69.942 | 75.52 | 75.2775 | 75.606 | 76.444 | 6.0675
7.6 | 64.64 | 72.6525 | 68.3067 | 73.804 | 73.7575 | 74.035 | 74.8543 | 6.0325
7.7 | 62.8033 | 71.0075 | 66.605 | 72.272 | 71.9775 | 72.4575 | 73.1443 | 5.9975
7.8 | 61.15 | 69.255 | 64.835 | 70.5033 | 70.32 | 70.73 | 71.462 | 5.9475
7.9 | 59.5333 | 67.46 | 63.11 | 68.732 | 68.4825 | 68.8067 | 69.64 | 5.9175
8 | 57.64 | 65.67 | 61.235 | 66.8667 | 66.7025 | 67.0933 | 67.58 | 5.884
8.1 | 55.8367 | 63.69 | 59.5 | 64.902 | 64.6775 | 65.1467 | 65.87 | 5.86
8.2 | 54.0433 | 61.72 | 57.585 | 62.825 | 62.6725 | 63.14 | 63.81 | 5.815
8.3 | 52.18 | 59.625 | 55.55 | 60.8 | 60.72 | 61.09 | 61.6425 | 5.78
8.4 | 50.38 | 57.57 | 53.82 | 58.6 | 58.54 | 58.9767 | 59.6067 | 5.745
8.5 | 48.41 | 55.3175 | 51.6825 | 56.3 | 56.34 | 56.74 | 57.4533 | 5.72
8.6 | 46.495 | 53.195 | 49.52 | 54.185 | 54.33 | 54.74 | 55.15 | 5.685
8.7 | 44.45 | 51.115 | 47.555 | 51.975 | 52.1 | 52.335 | 52.8467 | 5.6475
8.8 | 42.475 | 48.86 | 45.56 | 49.72 | 49.64 | 50.06 | 50.56 | 5.606
8.9 | 40.5367 | 46.405 | 43.24 | 47.2867 | 47.17 | 47.615 | 47.89 | 5.5725
9 | 38.38 | 44 | 41.215 | 44.935 | 44.91 | 45.188 | 45.7025 | 5.5375
9.1 | 36.5 | 41.775 | 39.1075 | 42.3875 | 42.5 | 42.9425 | 43.18 | 5.5025
9.2 | 34.5 | 39.59 | 36.89 | 40.05 | 40.18 | 40.62 | 40.988 | 5.48
9.3 | 32.6 | 37.22 | 35.0063 | 37.6533 | 37.87 | 38.224 | 38.59 | 5.435
9.4 | 30.8067 | 34.96 | 32.9425 | 35.4233 | 35.685 | 35.855 | 36.1125 | 5.41
9.5 | 28.775 | 32.66 | 30.7237 | 33.2175 | 33.36 | 33.6 | 33.69 | 5.3825
9.6 | 27.1 | 30.54 | 28.7262 | 30.985 | 31.075 | 31.375 | 31.53 | 5.35
9.7 | 25.245 | 28.38 | 26.835 | 28.7033 | 28.79 | 29.33 | 29.37 | 5.335
9.8 | 23.54 | 26.39 | 24.8375 | 26.65 | 26.845 | 27.286 | 27.25 | 5.3
9.9 | 21.835 | 24.3 | 23.14 | 24.665 | 24.86 | 25.15 | 25.13 | 5.26
10 | 20.25 | 22.44 | 21.45 | 22.78 | 23.025 | 23.2533 | 23.245 | 5.225
10.1 | 18.66 | 20.65 | 19.778 | 20.99 | 21.1 | 21.5333 | 21.38 | 5.19
10.2 | 17.355 | 18.98 | 18.1725 | 19.31 | 19.43 | 19.78 | 19.56 | 5.1643
10.3 | 15.93 | 17.405 | 16.8533 | 17.652 | 17.81 | 18.1367 | 17.99 | 5.13
10.4 | 14.8475 | 15.98 | 15.4325 | 16.26 | 16.39 | 16.655 | 16.5375 | 5.106
10.5 | 13.67 | 14.725 | 14.1725 | 14.99 | 15.12 | 15.395 | 15.332 | 5.0825
10.6 | 12.64 | 13.54 | 12.9975 | 13.7933 | 13.91 | 14.1975 | 14.075 | 5.0486
10.7 | 11.72 | 12.445 | 12.0467 | 12.71 | 12.79 | 13.0675 | 12.9333 | 5.0183
10.8 | 10.87 | 11.51 | 11.1075 | 11.71 | 11.84 | 12.0733 | 11.918 | 4.9975
10.9 | 10.11 | 10.715 | 10.38 | 10.9067 | 10.94 | 11.2225 | 11.0933 | 4.9638
11 | 9.47 | 9.97 | 9.675 | 10.16 | 10.23 | 10.46 | 10.3125 | 4.9363
11.1 | 8.9 | 9.355 | 9.1375 | 9.4533 | 9.56 | 9.74 | 9.72 | 4.8987
11.2 | 8.4 | 8.82 | 8.61 | 8.96 | 9.04 | 9.235 | 9.1367 | 4.8675
11.3 | 8.04 | 8.385 | 8.245 | 8.54 | 8.62 | 8.79 | 8.6933 | 4.8425
11.4 | 7.72 | 8.05 | 7.855 | 8.19 | 8.215 | 8.42 | 8.32 | 4.8175
11.5 | 7.42 | 7.73 | 7.58 | 7.9 | 7.93 | 8.11 | 8.03 | 4.7933
11.6 | 7.205 | 7.5 | 7.3725 | 7.685 | 7.655 | 7.8933 | 7.77 | 4.775
11.7 | 7.0367 | 7.325 | 7.195 | 7.47 | 7.49 | 7.725 | 7.6133 | 4.7475
11.8 | 6.91 | 7.21 | 7.04 | 7.342 | 7.35 | 7.5767 | 7.47 | 4.72
11.9 | 6.795 | 7.095 | 6.945 | 7.2467 | 7.24 | 7.47 | 7.38 | 4.685
12 | 6.715 | 7 | 6.87 | 7.19 | 7.185 | 7.4133 | 7.29 | 4.66
12.1 | 6.67 | 6.97 | 6.825 | 7.13 | 7.12 | 7.3367 | 7.224 | 4.635
12.2 | 6.63 | 6.91 | 6.77 | 7.08 | 7.08 | 7.27 | 7.1867 | 4.61
12.3 | 6.605 | 6.865 | 6.725 | 7.0367 | 7.01 | 7.2267 | 7.16 | 4.585
12.4 | 6.57 | 6.84 | 6.7 | 7.02 | 6.98 | 7.21 | 7.1425 | 4.56
12.5 | 6.56 | 6.84 | 6.695 | 6.99 | 6.96 | 7.2 | 7.12 | 4.5275
12.6 | 6.52 | 6.82 | 6.67 | 6.98 | 6.935 | 7.18 | 7.1 | 4.5
12.7 | 6.49 | 6.78 | 6.65 | 6.9433 | 6.93 | 7.15 | 7.0767 | 4.4775
12.8 | 6.47 | 6.76 | 6.62 | 6.92 | 6.9 | 7.1333 | 7.04 | 4.4525
12.9 | 6.46 | 6.735 | 6.61 | 6.92 | 6.9 | 7.13 | 7.03 | 4.4275
13 | 6.44 | 6.72 | 6.61 | 6.8875 | 6.875 | 7.11 | 7.02 | 4.4062
13.1 | 6.43 | 6.72 | 6.5975 | 6.8725 | 6.87 | 7.096 | 7 | 4.388
13.2 | 6.4 | 6.7 | 6.572 | 6.86 | 6.85 | 7.09 | 6.98 | 4.365
13.3 | 6.4 | 6.68 | 6.5425 | 6.85 | 6.85 | 7.08 | 6.98 | 4.33
13.4 | 6.4 | 6.66 | 6.5275 | 6.852 | 6.825 | 7.07 | 6.9675 | 4.3
13.5 | 6.36 | 6.635 | 6.52 | 6.84 | 6.82 | 7.05 | 6.968 | 4.28
13.6 | 6.34 | 6.62 | 6.5 | 6.825 | 6.81 | 7.04 | 6.96 | 4.27
13.7 | 6.31 | 6.61 | 6.49 | 6.814 | 6.78 | 7.024 | 6.95 | 4.25
13.8 | 6.28 | 6.61 | 6.48 | 6.7867 | 6.77 | 7 | 6.95 | 4.215
13.9 | 6.24 | 6.6 | 6.455 | 6.762 | 6.76 | 7 | 6.945 | 4.19
14 | 6.21 | 6.58 | 6.426 | 6.76 | 6.75 | 6.98 | 6.92 | 4.17
14.1 | 6.19 | 6.565 | 6.3825 | 6.74 | 6.73 | 6.96 | 6.914 | 4.15
14.2 | 6.14 | 6.52 | 6.338 | 6.708 | 6.705 | 6.925 | 6.8733 | 4.1267
14.3 | 6.1 | 6.49 | 6.3 | 6.68 | 6.67 | 6.89 | 6.842 | 4.11
14.4 | 6.065 | 6.47 | 6.27 | 6.65 | 6.625 | 6.87 | 6.8167 | 4.086
14.5 | 6.03 | 6.425 | 6.235 | 6.618 | 6.6 | 6.85 | 6.7867 | 4.0725
14.6 | 6 | 6.38 | 6.21 | 6.586 | 6.57 | 6.8333 | 6.752 | 4.0575
14.7 | 5.975 | 6.35 | 6.165 | 6.5525 | 6.52 | 6.8017 | 6.72 | 4.03
14.8 | 5.95 | 6.32 | 6.13 | 6.514 | 6.485 | 6.766 | 6.69 | 4.0075
14.9 |  | 6.28 | 6.115 | 6.49 | 6.46 | 6.735 | 6.67 | 3.9825
15 |  | 6.24 | 6.09 | 6.4567 | 6.435 | 6.695 | 6.644 | 3.9575
15.1 |  | 6.215 | 6.065 | 6.4267 | 6.4 | 6.656 | 6.6133 | 3.9325
15.2 |  | 6.17 | 6.025 | 6.39 | 6.385 | 6.638 | 6.5933 | 3.9075
15.3 |  | 6.145 | 5.995 | 6.3633 | 6.36 | 6.612 | 6.55 | 3.884
15.4 |  | 6.13 | 5.97 | 6.3267 | 6.33 | 6.5775 | 6.52 | 3.87
15.5 |  | 6.105 | 5.9367 | 6.304 | 6.29 | 6.5567 | 6.48 | 3.845
15.6 |  | 6.08 | 5.91 | 6.26 | 6.255 | 6.525 | 6.462 | 3.82
15.7 |  | 6.055 | 5.875 | 6.2383 | 6.24 | 6.4833 | 6.435 | 3.805
15.8 |  | 6 | 5.8375 | 6.2167 | 6.205 | 6.46 | 6.3975 | 3.79
15.9 |  | 5.965 | 5.8125 | 6.186 | 6.19 | 6.4367 | 6.3667 | 3.765
16 |  | 5.94 | 5.78 | 6.1575 | 6.165 | 6.41 | 6.35 | 3.74
16.1 |  | 5.915 | 5.75 | 6.1275 | 6.14 | 6.3767 | 6.32 | 3.72
16.2 |  | 5.88 | 5.715 | 6.102 | 6.115 | 6.3525 | 6.2975 | 3.7
16.3 |  | 5.855 | 5.69 | 6.0767 | 6.08 | 6.3175 | 6.2867 | 3.685
16.4 |  | 5.83 | 5.665 | 6.0433 | 6.055 | 6.2975 | 6.24 | 3.67
16.5 |  | 5.81 | 5.64 | 6.0133 | 6.03 | 6.272 | 6.194 | 3.6575
16.6 |  | 5.77 | 5.615 | 5.99 | 5.99 | 6.23 | 6.17 | 3.636
16.7 |  | 5.735 | 5.59 | 5.97 | 5.95 | 6.2 | 6.1533 | 3.62
16.8 |  | 5.71 | 5.5533 | 5.95 | 5.925 | 6.1675 | 6.1233 | 3.5975
16.9 |  | 5.695 | 5.532 | 5.92 | 5.9 | 6.1425 | 6.09 | 3.5725
17 |  | 5.66 | 5.495 | 5.9 | 5.865 | 6.1167 | 6.07 | 3.5575
17.1 |  | 5.625 | 5.455 | 5.8767 | 5.84 | 6.0833 | 6.04 | 3.5412
17.2 |  | 5.6 | 5.4375 | 5.85 | 5.805 | 6.07 | 6.022 | 3.52
17.3 |  | 5.57 | 5.41 | 5.8275 | 5.76 | 6.0467 | 6 | 3.4975
17.4 |  | 5.55 | 5.3725 | 5.794 | 5.735 | 6.03 | 5.97 | 3.485
17.5 |  | 5.515 | 5.3386 | 5.7667 | 5.72 | 6.0125 | 5.955 | 3.4725
17.6 |  | 5.49 | 5.314 | 5.7333 | 5.695 | 5.9767 | 5.9325 | 3.45
17.7 |  | 5.455 | 5.29 | 5.69 | 5.66 | 5.95 | 5.895 | 3.4275
17.8 |  | 5.44 | 5.27 | 5.66 | 5.65 | 5.915 | 5.874 | 3.415
17.9 |  | 5.405 | 5.25 | 5.64 | 5.64 | 5.89 | 5.84 | 3.395
18 |  | 5.38 | 5.205 | 5.615 | 5.615 | 5.85 | 5.8225 | 3.38
18.1 |  | 5.365 | 5.1867 | 5.5917 | 5.58 | 5.84 | 5.8075 | 3.3575
18.2 |  | 5.34 | 5.17 | 5.568 | 5.54 | 5.8067 | 5.775 | 3.3456
18.3 |  | 5.3 | 5.1375 | 5.545 | 5.52 | 5.77 | 5.75 | 3.3275
18.4 |  | 5.27 | 5.1125 | 5.515 | 5.495 | 5.7467 | 5.72 | 3.3025
18.5 |  | 5.24 | 5.0825 | 5.492 | 5.47 | 5.728 | 5.6867 | 3.2788
18.6 |  | 5.22 | 5.0575 | 5.45 | 5.45 | 5.7029 | 5.66 | 3.2625
18.7 |  | 5.195 | 5.035 | 5.42 | 5.43 | 5.685 | 5.64 | 3.2438
18.8 |  | 5.16 | 5.0186 | 5.3925 | 5.405 | 5.6567 | 5.61 | 3.2313
18.9 |  | 5.145 | 4.9967 | 5.3725 | 5.39 | 5.6275 | 5.595 | 3.2117
19 |  | 5.12 | 4.975 | 5.36 | 5.365 | 5.6067 | 5.57 | 3.1975
19.1 |  | 5.095 | 4.955 | 5.336 | 5.34 | 5.5833 | 5.5467 | 3.185
19.2 |  | 5.07 | 4.93 | 5.295 | 5.305 | 5.55 | 5.5217 | 3.17
19.3 |  | 5.045 | 4.8975 | 5.275 | 5.28 | 5.53 | 5.504 | 3.16
19.4 |  | 5.02 | 4.88 | 5.25 | 5.255 | 5.5167 | 5.48 | 3.15
19.5 |  | 5.01 | 4.85 | 5.2225 | 5.24 | 5.5 | 5.45 | 3.1278
19.6 |  | 4.99 | 4.83 | 5.2 | 5.22 | 5.46 | 5.43 | 3.1067
19.7 |  | 4.965 | 4.806 | 5.185 | 5.19 | 5.45 | 5.3967 | 3.0967
19.8 |  | 4.93 | 4.78 | 5.1533 | 5.155 | 5.425 | 5.3733 | 3.085
19.9 |  | 4.905 | 4.7525 | 5.1275 | 5.12 | 5.41 | 5.36 | 3.072
20 |  | 4.88 | 4.7343 | 5.1 | 5.1 | 5.3757 | 5.334 | 3.0575
20.1 |  | 4.855 | 4.7225 | 5.08 | 5.07 | 5.34 | 5.3171 | 3.04
20.2 |  | 4.83 | 4.6875 | 5.06 | 5.065 | 5.3233 | 5.288 | 3.02
20.3 |  | 4.81 | 4.66 | 5.05 | 5.05 | 5.3 | 5.26 | 3.0025
20.4 |  | 4.78 | 4.64 | 5.035 | 5.035 | 5.2733 | 5.225 | 2.99
20.5 |  | 4.765 | 4.615 | 5.01 | 5.01 | 5.27 | 5.21 | 2.98
20.6 |  | 4.74 | 4.5975 | 4.9867 | 4.98 | 5.23 | 5.1825 | 2.9575
20.7 |  | 4.715 | 4.5725 | 4.96 | 4.94 | 5.2167 | 5.17 | 2.94
20.8 |  | 4.69 | 4.5525 | 4.9425 | 4.91 | 5.1933 | 5.16 | 2.9275
20.9 |  | 4.665 | 4.535 |  |  | 5.18 | 5.14 | 2.9025
21 |  | 4.64 | 4.5025 |  |  | 5.15 | 5.12 | 2.89
21.1 |  | 4.615 | 4.49 |  |  | 5.126 | 5.1 | 2.88
21.2 |  | 4.61 | 4.47 |  |  | 5.0933 | 5.085 | 2.87
21.3 |  | 4.575 | 4.44 |  |  | 5.085 | 5.06 | 2.855
21.4 |  | 4.56 | 4.42 |  |  | 5.06 | 5.0275 | 2.83
21.5 |  | 4.545 | 4.405 |  |  | 5.02 | 5.005 | 2.82
21.6 |  | 4.53 | 4.39 |  |  | 4.9975 | 4.99 | 2.8
21.7 |  | 4.505 | 4.3675 |  |  | 4.99 | 4.97 | 2.795
21.8 |  | 4.49 | 4.3425 |  |  | 4.9633 | 4.93 | 2.79
21.9 |  | 4.46 | 4.326 |  |  | 4.95 | 4.896 | 2.775
22 |  | 4.43 | 4.3025 |  |  | 4.93 | 4.87 | 2.76
22.1 |  | 4.41 | 4.2875 |  |  | 4.906 | 4.8575 | 2.74
22.2 |  | 4.4 | 4.265 |  |  | 4.88 | 4.8325 | 2.73
22.3 |  | 4.39 | 4.2375 |  |  | 4.852 | 4.822 | 2.716
22.4 |  | 4.37 | 4.2225 |  |  | 4.83 | 4.8 | 2.71
22.5 |  | 4.345 | 4.2 |  |  | 4.81 | 4.7925 | 2.6917
22.6 |  | 4.32 | 4.18 |  |  | 4.8 | 4.7633 | 2.67
22.7 |  | 4.295 | 4.1667 |  |  | 4.78 | 4.74 | 2.66
22.8 |  | 4.26 | 4.132 |  |  | 4.758 | 4.71 | 2.6509
22.9
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
30

## Uncollimated profiles
Uncollimated In-Air Profiles
Uncollimated beam
SPD=95cm
Scanning direction: Crossline
Detector: IBA Dosimetry CC13 Ionization chamber
Dose[%]
Off axis position [cm] | 6 MeV | 9 MeV | 12 MeV | 15 MeV | 16 MeV | 18 MeV | 20 MeV | 22 MeV
-23.6 |  |  | 5.18 |  | 3.42 |  | 2.6 | 2.9
-23.5 | 16.58 | 9.75 | 5.475 |  | 3.6 |  | 2.7 | 3
-23.4 | 17.2667 | 10.2857 | 5.86 |  | 3.7 |  | 2.7833 | 3.0833
-23.3 | 18.0167 | 10.8444 | 6.1667 |  | 3.92 |  | 2.85 | 3.15
-23.2 | 18.75 | 11.475 | 6.5429 |  | 4.0857 |  | 3.0167 | 3.25
-23.1 | 19.56 | 12.2182 | 7 |  | 4.3 |  | 3.1 | 3.4143
-23 | 20.32 | 12.9333 | 7.5 |  | 4.5333 |  | 3.25 | 3.5
-22.9 | 21.1 | 13.625 | 8 |  | 4.7833 |  | 3.4167 | 3.6333
-22.8 | 21.96 | 14.5 | 8.5667 |  | 5.1143 |  | 3.5833 | 3.8
-22.7 | 22.8 | 15.2 | 9.2 |  | 5.44 |  | 3.7429 | 3.9667
-22.6 | 23.7167 | 16.2 | 9.8667 |  | 5.9 | 4.5 | 3.9 | 4.18
-22.5 | 24.54 | 17.1 | 10.6 | 6.65 | 6.26 | 4.9 | 4.1714 | 4.4
-22.4 | 25.5 | 18.1 | 11.4 | 7.2083 | 6.8 | 5.25 | 4.5 | 4.7
-22.3 | 26.4333 | 19.2 | 12.2 | 7.875 | 7.375 | 5.76 | 4.8 | 5
-22.2 | 27.5 | 20.2571 | 13.3 | 8.6182 | 8.0571 | 6.25 | 5.2 | 5.4
-22.1 | 28.5 | 21.4 | 14.26 | 9.3667 | 8.8 | 6.875 | 5.66 | 5.8
-22 | 29.5 | 22.6333 | 15.4 | 10.3 | 9.5 | 7.475 | 6.2 | 6.3
-21.9 | 30.6333 | 23.9 | 16.65 | 11.3 | 10.5 | 8.26 | 6.8 | 6.88
-21.8 | 31.7 | 25.2364 | 17.9333 | 12.3 | 11.5 | 9.1 | 7.4667 | 7.5429
-21.7 | 32.82 | 26.6667 | 19.2667 | 13.3714 | 12.5333 | 10.08 | 8.2667 | 8.3
-21.6 | 34 | 28 | 20.8143 | 14.5667 | 13.8 | 11.15 | 9.2 | 9.2
-21.5 | 35.125 | 29.55 | 22.2667 | 16.02 | 15.0333 | 12.3143 | 10.2 | 10.15
-21.4 | 36.4333 | 31.0143 | 23.9333 | 17.4 | 16.5 | 13.56 | 11.24 | 11.34
-21.3 | 37.5 | 32.65 | 25.6 | 18.9143 | 18.1 | 15 | 12.6 | 12.64
-21.2 | 38.7 | 34.2429 | 27.3667 | 20.6714 | 19.7667 | 16.4 | 13.94 | 14.05
-21.1 | 39.95 | 35.7 | 29.1167 | 22.4667 | 21.4667 | 18.2333 | 15.45 | 15.82
-21 | 41.15 | 37.5 | 30.875 | 24.1667 | 23.4 | 19.8714 | 17.15 | 17.575
-20.9 | 42.4333 | 39.05 | 32.7333 | 26 | 25.22 | 21.7714 | 19.0429 | 19.52
-20.8 | 43.6833 | 40.8 | 34.6667 | 28 | 27.26 | 23.76 | 20.9 | 21.68
-20.7 | 45 | 42.4 | 36.6 | 30 | 29.4 | 25.6333 | 23.05 | 24.0333
-20.6 | 46.2333 | 44.1 | 38.5429 | 31.8333 | 31.4 | 27.7 | 25.2167 | 26.3429
-20.5 | 47.4833 | 45.8667 | 40.4667 | 34.0167 | 33.55 | 29.9333 | 27.3833 | 28.92
-20.4 | 48.78 | 47.46 | 42.4 | 36.1 | 35.7167 | 32.1 | 29.7 | 31.62
-20.3 | 50.05 | 49.2667 | 44.2333 | 38.2 | 38.02 | 34.4 | 31.95 | 34.3
-20.2 | 51.25 | 50.9333 | 46.1667 | 40.2 | 40.1 | 36.6333 | 34.3667 | 36.9
-20.1 | 52.4286 | 52.4333 | 47.9 | 42.3833 | 42.3167 | 38.8333 | 36.65 | 39.5
-20 | 53.68 | 54.1 | 49.75 | 44.3 | 44.3167 | 41.1 | 38.9 | 42.1
-19.9 | 54.95 | 55.7 | 51.5 | 46.3 | 46.35 | 43.1667 | 41.0333 | 44.7
-19.8 | 56.14 | 57.2667 | 53.25 | 48.2429 | 48.2833 | 45.1333 | 43.1 | 47.12
-19.7 | 57.3 | 58.7 | 54.8 | 50.0167 | 50.2 | 47.2 | 45.1 | 49.2333
-19.6 | 58.4667 | 60.2714 | 56.4636 | 51.9 | 51.95 | 48.9286 | 47 | 51.4
-19.5 | 59.6 | 61.7182 | 58.06 | 53.5667 | 53.66 | 50.6 | 48.8 | 53.4333
-19.4 | 60.7667 | 63.1 | 59.4818 | 55.2333 | 55.35 | 52.4 | 50.4667 | 55.26
-19.3 | 61.9 | 64.45 | 60.9 | 56.75 | 56.8143 | 54 | 52 | 56.98
-19.2 | 63 | 65.7714 | 62.2333 | 58.3 | 58.3 | 55.4 | 53.4 | 58.5333
-19.1 | 64.1 | 67.05 | 63.5667 | 59.7 | 59.7 | 56.85 | 54.8333 | 60.0667
-19 | 65.2 | 68.2167 | 64.7636 | 61.2 | 60.9667 | 58.1833 | 56.1 | 61.3333
-18.9 | 66.14 | 69.4667 | 66.0333 | 62.4667 | 62.25 | 59.5 | 57.24 | 62.7
-18.8 | 67.2143 | 70.6571 | 67.2 | 63.66 | 63.4333 | 60.7167 | 58.4167 | 63.7833
-18.7 | 68.2429 | 71.84 | 68.3 | 64.8667 | 64.6 | 61.8833 | 59.5833 | 65.05
-18.6 | 69.2 | 72.9167 | 69.4 | 66 | 65.7 | 63 | 60.65 | 66.175
-18.5 | 70.0833 | 74 | 70.48 | 67.1 | 66.8 | 64.1 | 61.7 | 67.25
-18.4 | 71.0833 | 75 | 71.38 | 68.1 | 67.8 | 65.1 | 62.7 | 68.3
-18.3 | 71.95 | 75.9 | 72.2 | 69.2 | 68.8 | 66.2 | 63.72 | 69.25
-18.2 | 72.8833 | 76.9 | 73.3 | 70.2 | 69.8 | 67.1 | 64.7 | 70.35
-18.1 | 73.8 | 77.7667 | 74.12 | 71.1167 | 70.7167 | 68.1 | 65.7 | 71.3
-18 | 74.6 | 78.7 | 75.05 | 72.0273 | 71.65 | 69 | 66.65 | 72.3
-17.9 | 75.4 | 79.4667 | 75.8833 | 73 | 72.6 | 70 | 67.5167 | 73.3
-17.8 | 76.1833 | 80.2667 | 76.7167 | 74 | 73.4833 | 70.9 | 68.6 | 74.2
-17.7 | 76.9333 | 81.1 | 77.4875 | 74.8 | 74.3167 | 71.8 | 69.4 | 75.1
-17.6 | 77.7 | 81.8857 | 78.1571 | 75.6833 | 75.25 | 72.7333 | 70.3 | 76.0333
-17.5 | 78.36 | 82.5667 | 79.0667 | 76.5167 | 76.0667 | 73.6667 | 71.2 | 76.9667
-17.4 | 79.125 | 83.3 | 79.7333 | 77.3 | 76.8 | 74.5 | 72.1333 | 77.8
-17.3 | 79.76 | 84.0667 | 80.4667 | 78.1 | 77.6833 | 75.36 | 72.9667 | 78.7
-17.2 | 80.4 | 84.6667 | 81.2 | 78.9571 | 78.5167 | 76.18 | 73.9 | 79.5667
-17.1 | 81.0667 | 85.3 | 81.8667 | 79.7143 | 79.2 | 77.0143 | 74.7333 | 80.48
-17 | 81.6 | 85.9667 | 82.55 | 80.4714 | 79.96 | 77.85 | 75.5 | 81.35
-16.9 | 82.2 | 86.6273 | 83.2 | 81.22 | 80.76 | 78.6714 | 76.4 | 82.1667
-16.8 | 82.8667 | 87.2556 | 83.8 | 82 | 81.4 | 79.4333 | 77.2333 | 83
-16.7 | 83.4571 | 87.8 | 84.425 | 82.6571 | 82.2333 | 80.25 | 78.0667 | 83.8333
-16.6 | 83.9 | 88.3143 | 85.05 | 83.32 | 82.9333 | 81.0333 | 78.8714 | 84.64
-16.5 | 84.48 | 88.7667 | 85.7 | 84.1 | 83.6 | 81.7286 | 79.7 | 85.3
-16.4 | 84.96 | 89.3222 | 86.3 | 84.6833 | 84.2667 | 82.48 | 80.4667 | 86.18
-16.3 | 85.4571 | 89.8143 | 86.8429 | 85.3333 | 84.9333 | 83.2 | 81.2 | 86.9
-16.2 | 85.9 | 90.3444 | 87.38 | 85.9667 | 85.6 | 84 | 82 | 87.6167
-16.1 | 86.4667 | 90.8 | 87.92 | 86.6333 | 86.2667 | 84.6667 | 82.66 | 88.425
-16 | 86.9 | 91.35 | 88.525 | 87.2 | 86.9333 | 85.2714 | 83.3833 | 89
-15.9 | 87.3364 | 91.74 | 89.0143 | 87.9 | 87.5 | 86 | 84.2167 | 89.8667
-15.8 | 87.7667 | 92.25 | 89.5143 | 88.5714 | 88.0667 | 86.75 | 84.8 | 90.4143
-15.7 | 88.1 | 92.65 | 90.0333 | 89.2 | 88.7 | 87.45 | 85.55 | 91.0143
-15.6 | 88.5 | 93.0667 | 90.5 | 89.7 | 89.3 | 88.08 | 86.2167 | 91.6714
-15.5 | 88.9 | 93.4 | 91 | 90.2429 | 89.78 | 88.6667 | 86.75 | 92.3667
-15.4 | 89.28 | 93.7667 | 91.3857 | 90.75 | 90.35 | 89.32 | 87.425 | 92.9333
-15.3 | 89.575 | 94.2 | 91.7875 | 91.35 | 90.85 | 89.82 | 88.1 | 93.6
-15.2 | 89.98 | 94.5333 | 92.3 | 91.86 | 91.32 | 90.48 | 88.84 | 94.1667
-15.1 | 90.3 | 94.9667 | 92.7 | 92.3 | 92 | 91.1 | 89.3 | 94.8333
-15 | 90.68 | 95.3 | 93.1 | 92.8 | 92.5 | 91.6 | 89.92 | 95.4
-14.9 | 90.975 | 95.5667 | 93.5333 | 93.25 | 92.9429 | 92.1143 | 90.54 | 95.8
-14.8 | 91.2833 | 95.85 | 94 | 93.8 | 93.4286 | 92.6778 | 91.05 | 96.3
-14.7 | 91.6 | 96.15 | 94.35 | 94.1 | 93.8 | 93.2429 | 91.58 | 96.85
-14.6 | 91.9 | 96.475 | 94.7333 | 94.6 | 94.34 | 93.7 | 92.1 | 97.2667
-14.5 | 92.1 | 96.82 | 95.0667 | 95.0667 | 94.7 | 94.3 | 92.6 | 97.8
-14.4 | 92.35 | 97.1167 | 95.4 | 95.5 | 95.1857 | 94.7429 | 93.1286 | 98.2143
-14.3 | 92.76 | 97.425 | 95.8 | 95.9333 | 95.6 | 95.2 | 93.64 | 98.6
-14.2 | 92.92 | 97.6286 | 96.0667 | 96.3571 | 95.9417 | 95.5667 | 94.1429 | 99.1
-14.1 | 93.15 | 97.9333 | 96.4 | 96.75 | 96.3583 | 96.02 | 94.6 | 99.4333
-14 | 93.46 | 98.1333 | 96.6667 | 97 | 96.7 | 96.4 | 95.05 | 99.7667
-13.9 | 93.6833 | 98.3714 | 97 | 97.3333 | 97.1143 | 96.8333 | 95.4 | 100.2
-13.8 | 93.9 | 98.6455 | 97.3 | 97.6667 | 97.4 | 97.2667 | 95.8333 | 100.6333
-13.7 | 94.1667 | 98.8455 | 97.5333 | 98.1 | 97.8167 | 97.6 | 96.2 | 100.9667
-13.6 | 94.3333 | 99.04 | 97.8333 | 98.4 | 98.1 | 97.9333 | 96.54 | 101.2
-13.5 | 94.6 | 99.4 | 98.1 | 98.6667 | 98.4 | 98.3667 | 96.94 | 101.5
-13.4 | 94.8 | 99.55 | 98.34 | 98.9333 | 98.7333 | 98.7 | 97.34 | 101.8
-13.3 | 95 | 99.775 | 98.625 | 99.2 | 98.9833 | 98.9 | 97.72 | 102.0143
-13.2 | 95.14 | 99.9833 | 98.85 | 99.56 | 99.3 | 99.3167 | 97.9667 | 102.3167
-13.1 | 95.4167 | 100.1429 | 99.04 | 99.9 | 99.5571 | 99.5667 | 98.3 | 102.5667
-13 | 95.5833 | 100.3 | 99.2333 | 100.1333 | 99.9 | 99.9 | 98.6143 | 102.75
-12.9 | 95.75 | 100.5333 | 99.4833 | 100.3833 | 100.16 | 100.2 | 98.8333 | 102.9167
-12.8 | 95.9167 | 100.8 | 99.7 | 100.6 | 100.32 | 100.5 | 99.1 | 103.1667
-12.7 | 96.0833 | 100.8833 | 99.9167 | 100.85 | 100.475 | 100.6 | 99.3667 | 103.35
-12.6 | 96.25 | 101.0333 | 100.0833 | 101.1 | 100.7667 | 100.9 | 99.48 | 103.5167
-12.5 | 96.3778 | 101.1545 | 100.25 | 101.35 | 101 | 101.1333 | 99.825 | 103.6
-12.4 | 96.56 | 101.3429 | 100.42 | 101.4667 | 101.2167 | 101.3333 | 100 | 103.7
-12.3 | 96.7 | 101.4889 | 100.6167 | 101.65 | 101.3833 | 101.5714 | 100.18 | 103.8
-12.2 | 96.7625 | 101.6 | 100.7714 | 101.8727 | 101.575 | 101.7 | 100.3333 | 103.8667
-12.1 | 96.9 | 101.74 | 100.85 | 102 | 101.7 | 101.85 | 100.4 | 103.9333
-12 | 97.0333 | 101.8167 | 101 | 102.1167 | 101.8167 | 102 | 100.5667 | 104.1
-11.9 | 97.2 | 101.9 | 101.1 | 102.3667 | 101.9833 | 102.2 | 100.8 | 104.1
-11.8 | 97.31 | 102.1 | 101.24 | 102.5 | 102.18 | 102.2571 | 100.8571 | 104.2
-11.7 | 97.4091 | 102.1167 | 101.375 | 102.6143 | 102.2833 | 102.42 | 101.0167 | 104.2
-11.6 | 97.5 | 102.2714 | 101.5 | 102.7 | 102.4 | 102.5667 | 101.1 | 104.2
-11.5 | 97.7077 | 102.35 | 101.6 | 102.8 | 102.5 | 102.6583 | 101.2 | 104.2
-11.4 | 97.7846 | 102.4167 | 101.7 | 102.9 | 102.5167 | 102.7 | 101.2 | 104.2
-11.3 | 97.96 | 102.5714 | 101.8 | 102.9714 | 102.6 | 102.7333 | 101.2833 | 104.2
-11.2 | 98 | 102.6 | 101.8 | 103.0889 | 102.75 | 102.8 | 101.3222 | 104.2
-11.1 | 98.1 | 102.7286 | 101.9 | 103.1 | 102.88 | 102.8429 | 101.4375 | 104.1571
-11 | 98.2571 | 102.8 | 102 | 103.2 | 102.9 | 102.9 | 101.5 | 104.1
-10.9 | 98.3 | 102.8111 | 102.1 | 103.3 | 102.9 | 102.94 | 101.5 | 104.1
-10.8 | 98.4 | 102.9 | 102.1 | 103.3 | 103 | 103 | 101.5 | 104.02
-10.7 | 98.45 | 103 | 102.2 | 103.4 | 103 | 103 | 101.5143 | 103.925
-10.6 | 98.6 | 103 | 102.2 | 103.4 | 103 | 103.1 | 101.6 | 103.9
-10.5 | 98.6 | 103.1 | 102.2 | 103.4 | 103 | 103.1 | 101.6 | 103.88
-10.4 | 98.68 | 103.1 | 102.3 | 103.45 | 103.1 | 103.1 | 101.6 | 103.7
-10.3 | 98.8 | 103.1 | 102.3 | 103.5 | 103.1 | 103.1 | 101.56 | 103.6333
-10.2 | 98.8083 | 103.2 | 102.3333 | 103.5 | 103.1 | 103.1 | 101.5 | 103.5667
-10.1 | 98.8917 | 103.2 | 102.4 | 103.5 | 103.1 | 103.05 | 101.5 | 103.5
-10 | 98.975 | 103.2 | 102.4 | 103.5333 | 103.1 | 103 | 101.4 | 103.3333
-9.9 | 99.0583 | 103.2333 | 102.4 | 103.6 | 103.1 | 103 | 101.4 | 103.225
-9.8 | 99.1417 | 103.3 | 102.4 | 103.5 | 103.05 | 102.9 | 101.4 | 103.1
-9.7 | 99.2 | 103.3 | 102.4 | 103.5 | 103 | 102.8833 | 101.4 | 103
-9.6 | 99.25 | 103.3 | 102.4 | 103.5 | 103 | 102.8 | 101.4 | 102.9167
-9.5 | 99.3 | 103.3 | 102.4 | 103.5 | 103 | 102.8 | 101.36 | 102.8
-9.4 | 99.4 | 103.3 | 102.4 | 103.4 | 103 | 102.8 | 101.3 | 102.7
-9.3 | 99.44 | 103.3 | 102.4 | 103.4 | 102.9 | 102.8 | 101.2 | 102.6286
-9.2 | 99.5 | 103.3 | 102.4 | 103.4 | 102.9 | 102.7 | 101.15 | 102.5667
-9.1 | 99.5 | 103.3 | 102.4 | 103.3667 | 102.8667 | 102.6167 | 101.1 | 102.46
-9 | 99.6 | 103.3 | 102.3 | 103.3 | 102.8 | 102.52 | 101.05 | 102.3
-8.9 | 99.6 | 103.3 | 102.2 | 103.3 | 102.7333 | 102.4 | 100.9833 | 102.1667
-8.8 | 99.7 | 103.3 | 102.2 | 103.2 | 102.7 | 102.4 | 100.9 | 102
-8.7 | 99.7 | 103.3 | 102.2 | 103.1167 | 102.6833 | 102.3 | 100.8 | 101.9333
-8.6 | 99.7 | 103.3 | 102.2 | 103 | 102.6 | 102.2 | 100.8 | 101.8
-8.5 | 99.8 | 103.2 | 102.15 | 103 | 102.5818 | 102.2 | 100.7167 | 101.8
-8.4 | 99.8 | 103.2 | 102.1 | 103 | 102.4923 | 102.1 | 100.7 | 101.65
-8.3 | 99.88 | 103.2 | 102.1 | 102.9 | 102.4154 | 102.0143 | 100.6 | 101.6
-8.2 | 99.9 | 103.2 | 102.1 | 102.9 | 102.4 | 101.925 | 100.5 | 101.5
-8.1 | 99.9 | 103.1833 | 102.05 | 102.8333 | 102.35 | 101.9 | 100.5 | 101.36
-8 | 99.9 | 103.1 | 102 | 102.7 | 102.2636 | 101.8583 | 100.4667 | 101.225
-7.9 | 99.9833 | 103.1 | 102 | 102.6667 | 102.2 | 101.7667 | 100.4 | 101.1
-7.8 | 100 | 103.1 | 101.95 | 102.6 | 102.1 | 101.7 | 100.3333 | 101.1
-7.7 | 100 | 103.0375 | 101.9 | 102.6 | 102.0778 | 101.6833 | 100.3 | 101.1
-7.6 | 100 | 103 | 101.9 | 102.5 | 102 | 101.6 | 100.3 | 101
-7.5 | 100 | 103 | 101.8 | 102.4 | 101.9 | 101.5091 | 100.2 | 100.9
-7.4 | 100.1 | 102.925 | 101.8 | 102.34 | 101.9 | 101.4 | 100.2 | 100.8
-7.3 | 100.1 | 102.9 | 101.8 | 102.2833 | 101.8 | 101.3 | 100.1667 | 100.7
-7.2 | 100.1 | 102.8667 | 101.7833 | 102.2 | 101.7833 | 101.3 | 100.1 | 100.625
-7.1 | 100.1 | 102.8 | 101.7 | 102.16 | 101.6167 | 101.2143 | 100.1 | 100.6
-7 | 100.1 | 102.7 | 101.6833 | 102.1 | 101.55 | 101.1667 | 100 | 100.5
-6.9 | 100.1 | 102.6556 | 101.6 | 102.0167 | 101.5 | 101.06 | 100 | 100.45
-6.8 | 100.125 | 102.6 | 101.55 | 101.96 | 101.4429 | 101 | 99.95 | 100.4
-6.7 | 100.2 | 102.6 | 101.5 | 101.9 | 101.4 | 100.9857 | 99.9 | 100.34
-6.6 | 100.1 | 102.6 | 101.42 | 101.8 | 101.35 | 100.9 | 99.9 | 100.25
-6.5 | 100.1 | 102.5 | 101.3667 | 101.7667 | 101.3 | 100.9 | 99.8857 | 100.2
-6.4 | 100.2 | 102.4167 | 101.3 | 101.7 | 101.2 | 100.8231 | 99.8 | 100.2
-6.3 | 100.2 | 102.35 | 101.3 | 101.6333 | 101.2 | 100.8 | 99.8 | 100.1
-6.2 | 100.2 | 102.3 | 101.2 | 101.6 | 101.1 | 100.7 | 99.7 | 100.1
-6.1 | 100.2 | 102.3 | 101.2 | 101.5 | 101.0714 | 100.7 | 99.7 | 100.1
-6 | 100.2 | 102.2 | 101.1667 | 101.4167 | 101 | 100.6 | 99.7 | 100
-5.9 | 100.2 | 102.1 | 101.1 | 101.4 | 101 | 100.6 | 99.7 | 99.9
-5.8 | 100.2 | 102.1 | 101.0333 | 101.3833 | 100.9 | 100.5 | 99.7 | 99.9
-5.7 | 100.2 | 102 | 101 | 101.3 | 100.9 | 100.5 | 99.7 | 99.9
-5.6 | 100.2 | 101.9333 | 100.9333 | 101.2667 | 100.8 | 100.4833 | 99.7 | 99.9
-5.5 | 100.2 | 101.9 | 100.9 | 101.1455 | 100.7 | 100.4 | 99.6 | 99.8
-5.4 | 100.2 | 101.8 | 100.9 | 101.1 | 100.7 | 100.3667 | 99.6 | 99.8
-5.3 | 100.2 | 101.8 | 100.8 | 101.04 | 100.6 | 100.3 | 99.6 | 99.8
-5.2 | 100.2 | 101.78 | 100.8 | 101 | 100.6 | 100.3 | 99.6 | 99.8
-5.1 | 100.2 | 101.7 | 100.7 | 100.9375 | 100.6 | 100.3 | 99.6 | 99.7
-5 | 100.2 | 101.6429 | 100.7 | 100.9 | 100.5 | 100.2714 | 99.6 | 99.7
-4.9 | 100.2 | 101.5125 | 100.6 | 100.8429 | 100.5 | 100.2 | 99.6 | 99.7
-4.8 | 100.2 | 101.5 | 100.6 | 100.8 | 100.5 | 100.2 | 99.5 | 99.7
-4.7 | 100.2 | 101.4 | 100.6 | 100.8 | 100.4 | 100.1167 | 99.5 | 99.7
-4.6 | 100.2 | 101.4 | 100.52 | 100.7667 | 100.3833 | 100.2 | 99.5 | 99.65
-4.5 | 100.2 | 101.4 | 100.5 | 100.7 | 100.3 | 100.1 | 99.5 | 99.6
-4.4 | 100.2 | 101.3 | 100.5 | 100.7 | 100.3 | 100.1 | 99.5 | 99.6
-4.3 | 100.2 | 101.28 | 100.5 | 100.7 | 100.3 | 100.1 | 99.5 | 99.6
-4.2 | 100.2 | 101.2 | 100.4667 | 100.6 | 100.3 | 100.1 | 99.5 | 99.6
-4.1 | 100.2 | 101.1 | 100.4 | 100.6 | 100.3 | 100.1 | 99.5 | 99.6
-4 | 100.1667 | 101.05 | 100.4 | 100.5 | 100.2 | 100.03 | 99.5 | 99.6
-3.9 | 100.1333 | 101 | 100.4 | 100.5 | 100.2 | 100 | 99.5 | 99.6
-3.8 | 100.2 | 101 | 100.4 | 100.4167 | 100.2 | 100 | 99.5 | 99.6
-3.7 | 100.2 | 100.9 | 100.3 | 100.4 | 100.1 | 100 | 99.5 | 99.6
-3.6 | 100.2 | 100.9 | 100.3 | 100.4 | 100.1 | 100 | 99.5 | 99.6
-3.5 | 100.1286 | 100.8 | 100.3 | 100.3286 | 100.1 | 100 | 99.6 | 99.6
-3.4 | 100.1 | 100.8 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100 | 99.6 | 99.6
-3.3 | 100.1 | 100.7 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100 | 99.6 | 99.6
-3.2 | 100.1 | 100.7 | 100.3 | 100.3 | 100.0333 | 100 | 99.6 | 99.6
-3.1 | 100.1 | 100.7 | 100.26 | 100.225 | 100 | 100 | 99.64 | 99.6
-3 | 100.1 | 100.6 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100 | 99.7 | 99.6
-2.9 | 100.1 | 100.5333 | 100.2 | 100.2 | 100 | 100 | 99.7 | 99.64
-2.8 | 100.1 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 100 | 99.9 | 99.7 | 99.7
-2.7 | 100.1 | 100.5 | 100.2 | 100.1 | 100 | 99.9 | 99.7 | 99.7
-2.6 | 100.0667 | 100.5 | 100.2 | 100.1 | 100 | 99.9 | 99.7 | 99.7
-2.5 | 100 | 100.4 | 100.2 | 100.1 | 100 | 99.9 | 99.7 | 99.7
-2.4 | 100 | 100.38 | 100.1 | 100.1 | 100 | 99.9 | 99.7 | 99.7
-2.3 | 100 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 100 | 99.9 | 99.7 | 99.7
-2.2 | 100 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 100 | 99.9 | 99.8 | 99.8
-2.1 | 100 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
-2 | 100 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
-1.9 | 100 | 100.2833 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
-1.8 | 100 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 99.82 | 99.8
-1.7 | 100 | 100.2 | 100.1 | 100.04 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
-1.6 | 100 | 100.1833 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
-1.5 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
-1.4 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
-1.3 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
-1.2 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9273
-1.1 | 100 | 100 | 100.1 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 100
-1 | 100 | 100 | 100.0444 | 100 | 100 | 100 | 99.94 | 100
-0.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
-0.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
-0.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
-0.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
-0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
-0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
-0.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
-0.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
-0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0.4 | 100 | 100.0857 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0.5 | 100 | 100.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0.6 | 100.025 | 100.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0.7 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0.8 | 100.1 | 100.1 | 100.0167 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0.9 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 100.1 | 100 | 100
1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100 | 100.1 | 100 | 100
1.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100 | 100.1 | 100 | 100 | 100
1.2 | 100.1 | 100.1286 | 100.1 | 100 | 100.1 | 100 | 100 | 99.9167
1.3 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.0167 | 100.1 | 100 | 99.9 | 99.9
1.4 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100 | 99.9 | 99.9
1.5 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100 | 99.9 | 99.9
1.6 | 100.1 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100 | 99.9 | 99.9
1.7 | 100.1 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 100.06 | 100 | 99.9 | 99.9
1.8 | 100.1 | 100.3 | 100.16 | 100.1 | 100.0167 | 100 | 99.9 | 99.8
1.9 | 100.1 | 100.4 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100 | 99.8 | 99.8
2 | 100.1 | 100.4 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100 | 99.8 | 99.8
2.1 | 100.1 | 100.4 | 100.2 | 100.1333 | 100.1 | 100 | 99.8 | 99.8
2.2 | 100.1 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100 | 99.8 | 99.8
2.3 | 100.1 | 100.5143 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100 | 99.7 | 99.8
2.4 | 100.2 | 100.6 | 100.2333 | 100.2 | 100.1 | 100 | 99.7 | 99.7
2.5 | 100.2 | 100.6 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 100 | 99.7 | 99.7
2.6 | 100.2 | 100.6 | 100.3 | 100.275 | 100.1 | 100 | 99.7 | 99.7
2.7 | 100.2 | 100.7 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 99.7 | 99.7
2.8 | 100.2 | 100.7333 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 99.7 | 99.7
2.9 | 100.2 | 100.8 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 99.7 | 99.7
3 | 100.2667 | 100.8 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 99.7 | 99.7
3.1 | 100.3 | 100.8 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 99.7 | 99.7
3.2 | 100.3 | 100.9 | 100.3167 | 100.4 | 100.2 | 100.1 | 99.7 | 99.7
3.3 | 100.3 | 100.9 | 100.4 | 100.4 | 100.2 | 100.1 | 99.6833 | 99.7
3.4 | 100.3 | 101 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 100.05 | 99.6 | 99.7
3.5 | 100.3 | 101 | 100.4 | 100.5 | 100.3 | 100.0167 | 99.6 | 99.675
3.6 | 100.3 | 101.1 | 100.4571 | 100.5 | 100.3 | 100.1 | 99.6 | 99.6
3.7 | 100.3 | 101.1 | 100.5 | 100.5 | 100.3 | 100.1 | 99.6 | 99.6
3.8 | 100.3 | 101.15 | 100.5 | 100.5 | 100.3333 | 100.1 | 99.6 | 99.6
3.9 | 100.3 | 101.22 | 100.5 | 100.5333 | 100.4 | 100.1 | 99.6 | 99.6
4 | 100.3 | 101.3 | 100.6 | 100.6 | 100.4 | 100.2 | 99.6 | 99.6
4.1 | 100.3625 | 101.4 | 100.6 | 100.6167 | 100.4 | 100.2 | 99.6 | 99.6667
4.2 | 100.4 | 101.4 | 100.6 | 100.7 | 100.4 | 100.2 | 99.6 | 99.7
4.3 | 100.4 | 101.5 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 100.2 | 99.6 | 99.7
4.4 | 100.4 | 101.6 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 100.2 | 99.6 | 99.7
4.5 | 100.4 | 101.6 | 100.7 | 100.8 | 100.5 | 100.2 | 99.6 | 99.7
4.6 | 100.4 | 101.65 | 100.8 | 100.8167 | 100.55 | 100.2 | 99.6 | 99.7
4.7 | 100.4 | 101.7 | 100.8 | 100.9 | 100.6167 | 100.3 | 99.6 | 99.7
4.8 | 100.4 | 101.8 | 100.8625 | 100.9111 | 100.7 | 100.4 | 99.6 | 99.7
4.9 | 100.4 | 101.875 | 100.9 | 101 | 100.7 | 100.4 | 99.6 | 99.7
5 | 100.4 | 101.9 | 100.9 | 101.0167 | 100.76 | 100.4 | 99.6 | 99.7167
5.1 | 100.4 | 101.9 | 100.9778 | 101.1 | 100.8 | 100.4 | 99.6 | 99.8
5.2 | 100.4 | 102 | 101 | 101.1833 | 100.8 | 100.4875 | 99.6 | 99.8
5.3 | 100.4 | 102.1 | 101 | 101.2 | 100.8 | 100.5 | 99.65 | 99.8
5.4 | 100.4 | 102.2 | 101.0571 | 101.25 | 100.9 | 100.5 | 99.7 | 99.8625
5.5 | 100.4 | 102.2 | 101.1 | 101.3571 | 100.96 | 100.5 | 99.7 | 99.9
5.6 | 100.4 | 102.28 | 101.2 | 101.4 | 101 | 100.5429 | 99.7 | 99.9
5.7 | 100.4 | 102.3 | 101.2 | 101.4 | 101.0857 | 100.6 | 99.8 | 99.9333
5.8 | 100.4 | 102.4 | 101.3 | 101.4333 | 101.1 | 100.6 | 99.8 | 100
5.9 | 100.4 | 102.4 | 101.3 | 101.5 | 101.2 | 100.7 | 99.8 | 100
6 | 100.4 | 102.5 | 101.3333 | 101.5667 | 101.2 | 100.7333 | 99.8 | 100.1
6.1 | 100.4 | 102.5333 | 101.4 | 101.6333 | 101.3 | 100.8 | 99.9 | 100.1
6.2 | 100.4 | 102.6 | 101.4 | 101.7857 | 101.4 | 100.8 | 99.9 | 100.1667
6.3 | 100.4 | 102.6333 | 101.5 | 101.8 | 101.4 | 100.9 | 99.9333 | 100.2
6.4 | 100.4 | 102.7 | 101.5167 | 101.85 | 101.5 | 100.9833 | 100 | 100.2
6.5 | 100.4 | 102.75 | 101.6 | 101.9 | 101.6 | 101 | 100 | 100.3
6.6 | 100.4 | 102.82 | 101.65 | 101.9833 | 101.6 | 101 | 100 | 100.4
6.7 | 100.4 | 102.9 | 101.7 | 102.05 | 101.6222 | 101.0667 | 100.0857 | 100.5
6.8 | 100.3833 | 102.9 | 101.7833 | 102.1 | 101.7 | 101.1 | 100.1 | 100.5
6.9 | 100.3 | 103 | 101.8 | 102.1 | 101.725 | 101.2 | 100.1167 | 100.5
7 | 100.3 | 103 | 101.9 | 102.1 | 101.8091 | 101.2 | 100.2 | 100.6
7.1 | 100.3 | 103.0833 | 101.9667 | 102.2667 | 101.9 | 101.3 | 100.2 | 100.6143
7.2 | 100.3 | 103.1 | 102 | 102.3286 | 101.9222 | 101.3833 | 100.2 | 100.7
7.3 | 100.3 | 103.1167 | 102.1 | 102.4 | 102.0273 | 101.475 | 100.2 | 100.7333
7.4 | 100.3 | 103.2 | 102.1 | 102.5 | 102.1 | 101.5 | 100.3 | 100.8
7.5 | 100.3 | 103.2 | 102.1333 | 102.6 | 102.1667 | 101.6 | 100.3 | 100.9
7.6 | 100.3 | 103.3 | 102.2 | 102.6833 | 102.2333 | 101.6 | 100.3833 | 101
7.7 | 100.2 | 103.4 | 102.2 | 102.7 | 102.3 | 101.7 | 100.4 | 101.0667
7.8 | 100.2 | 103.4 | 102.2333 | 102.8 | 102.3667 | 101.7286 | 100.5 | 101.1333
7.9 | 100.2 | 103.4 | 102.3 | 102.8 | 102.4 | 101.8 | 100.5 | 101.2
8 | 100.2 | 103.4 | 102.3 | 102.8857 | 102.5 | 101.9 | 100.6 | 101.3667
8.1 | 100.2 | 103.4 | 102.3 | 102.9 | 102.58 | 102 | 100.6 | 101.4167
8.2 | 100.1 | 103.5 | 102.4 | 102.9 | 102.6 | 102.0571 | 100.7 | 101.5
8.3 | 100.1 | 103.5 | 102.4 | 102.975 | 102.6833 | 102.1 | 100.7 | 101.6
8.4 | 100.1 | 103.5 | 102.5 | 103.0583 | 102.725 | 102.1667 | 100.8667 | 101.7
8.5 | 100 | 103.5 | 102.5 | 103.1455 | 102.8 | 102.2333 | 100.9 | 101.8
8.6 | 100 | 103.5 | 102.5 | 103.2 | 102.8 | 102.3 | 100.9286 | 101.9
8.7 | 100 | 103.6 | 102.5 | 103.2 | 102.86 | 102.4 | 101 | 102
8.8 | 99.9 | 103.6 | 102.5 | 103.2833 | 102.9 | 102.4909 | 101.0667 | 102.1167
8.9 | 99.8714 | 103.6 | 102.575 | 103.3 | 102.9444 | 102.5 | 101.1 | 102.2
9 | 99.8 | 103.6 | 102.6 | 103.3 | 103 | 102.55 | 101.1429 | 102.3
9.1 | 99.75 | 103.6 | 102.6 | 103.3833 | 103.0417 | 102.6 | 101.2 | 102.4
9.2 | 99.7 | 103.5667 | 102.7 | 103.4 | 103.125 | 102.6667 | 101.2273 | 102.58
9.3 | 99.7 | 103.5 | 102.7 | 103.4 | 103.2 | 102.7 | 101.3 | 102.75
9.4 | 99.6 | 103.5 | 102.7 | 103.4 | 103.2 | 102.7 | 101.3333 | 102.8
9.5 | 99.6 | 103.5 | 102.7 | 103.4 | 103.2 | 102.8 | 101.4 | 102.825
9.6 | 99.5 | 103.5 | 102.7 | 103.5 | 103.2 | 102.8 | 101.4 | 102.9
9.7 | 99.4 | 103.5 | 102.7 | 103.5 | 103.2857 | 102.9 | 101.4 | 103
9.8 | 99.4 | 103.5 | 102.6 | 103.5 | 103.3 | 102.9 | 101.4 | 103.175
9.9 | 99.3333 | 103.5 | 102.6 | 103.5 | 103.3 | 103 | 101.4462 | 103.225
10 | 99.275 | 103.4 | 102.6 | 103.5 | 103.3 | 103 | 101.5 | 103.34
10.1 | 99.2 | 103.4 | 102.6 | 103.5 | 103.3 | 103 | 101.5 | 103.4
10.2 | 99.1 | 103.4 | 102.5 | 103.5 | 103.3 | 103 | 101.6 | 103.5
10.3 | 99.0143 | 103.3 | 102.5 | 103.4167 | 103.3 | 103 | 101.6 | 103.52
10.4 | 99 | 103.2833 | 102.4333 | 103.4 | 103.2667 | 103 | 101.6 | 103.6
10.5 | 98.9 | 103.2 | 102.4 | 103.4 | 103.2 | 103 | 101.6 | 103.7
10.6 | 98.8 | 103.15 | 102.4 | 103.3 | 103.2 | 103 | 101.6 | 103.7667
10.7 | 98.6833 | 103.1 | 102.3 | 103.28 | 103.2 | 103 | 101.55 | 103.8333
10.8 | 98.6 | 103 | 102.3 | 103.2 | 103.1 | 102.9889 | 101.5 | 103.9
10.9 | 98.5 | 102.9333 | 102.2167 | 103.2 | 103.1 | 102.9 | 101.5 | 104
11 | 98.4 | 102.86 | 102.15 | 103.1 | 103.02 | 102.9 | 101.45 | 104
11.1 | 98.3286 | 102.8 | 102.1 | 103.02 | 103 | 102.8455 | 101.4 | 104
11.2 | 98.25 | 102.7 | 102.0167 | 102.925 | 102.9 | 102.8 | 101.4 | 104
11.3 | 98.1833 | 102.6 | 101.9 | 102.8 | 102.8 | 102.7 | 101.3 | 104
11.4 | 98.0167 | 102.5 | 101.8 | 102.7 | 102.7833 | 102.65 | 101.2667 | 104
11.5 | 97.8333 | 102.4 | 101.7286 | 102.6 | 102.6 | 102.5 | 101.1 | 104
11.6 | 97.7 | 102.3 | 101.6 | 102.5583 | 102.5 | 102.4333 | 101.0429 | 104
11.7 | 97.6 | 102.2 | 101.5 | 102.45 | 102.4 | 102.3833 | 100.98 | 104
11.8 | 97.47 | 102.1 | 101.3333 | 102.2833 | 102.275 | 102.2167 | 100.7833 | 103.9833
11.9 | 97.3571 | 102.02 | 101.2 | 102.1167 | 102.125 | 102.15 | 100.7 | 103.9
12 | 97.2333 | 101.8 | 101.1 | 101.95 | 102 | 101.9833 | 100.5 | 103.9
12.1 | 97.13 | 101.7 | 100.9667 | 101.7833 | 101.8333 | 101.9 | 100.3 | 103.8
12.2 | 97.0222 | 101.5333 | 100.8 | 101.6286 | 101.725 | 101.7143 | 100.2 | 103.7
12.3 | 96.85 | 101.4833 | 100.6429 | 101.4667 | 101.5625 | 101.5 | 100 | 103.6
12.4 | 96.6727 | 101.3 | 100.5 | 101.3 | 101.4167 | 101.4 | 99.8333 | 103.5
12.5 | 96.525 | 101.2 | 100.2857 | 101.0667 | 101.1571 | 101.1667 | 99.6143 | 103.3333
12.6 | 96.35 | 101.0667 | 100.0889 | 100.8667 | 100.9 | 100.9 | 99.3857 | 103.2
12.7 | 96.1667 | 100.9 | 99.9429 | 100.7 | 100.6857 | 100.7 | 99.1 | 103.0667
12.8 | 96 | 100.7111 | 99.7286 | 100.4333 | 100.53 | 100.4667 | 98.8667 | 102.9
12.9 | 95.9143 | 100.475 | 99.5778 | 100.1429 | 100.3 | 100.1333 | 98.6167 | 102.68
13 | 95.6857 | 100.2571 | 99.3455 | 99.9 | 100.0556 | 99.9 | 98.325 | 102.5
13.1 | 95.4714 | 100.1143 | 99.075 | 99.6 | 99.825 | 99.6667 | 98.1 | 102.2333
13.2 | 95.3167 | 99.9 | 98.8455 | 99.3714 | 99.575 | 99.38 | 97.6833 | 102.04
13.3 | 95.15 | 99.6833 | 98.6667 | 99.12 | 99.2667 | 99.1692 | 97.4 | 101.74
13.4 | 94.98 | 99.5167 | 98.4 | 98.75 | 99.0222 | 98.8615 | 97.04 | 101.525
13.5 | 94.8 | 99.2143 | 98.14 | 98.4636 | 98.6727 | 98.4444 | 96.7 | 101.25
13.6 | 94.55 | 98.9714 | 97.84 | 98.1 | 98.4 | 98.18 | 96.3 | 100.975
13.7 | 94.225 | 98.6857 | 97.5833 | 97.8143 | 98.0667 | 97.84 | 95.9667 | 100.7
13.8 | 94 | 98.4833 | 97.2857 | 97.5667 | 97.7333 | 97.4 | 95.5143 | 100.25
13.9 | 93.74 | 98.2889 | 96.9667 | 97.2333 | 97.4 | 97.1 | 95.1 | 99.8857
14 | 93.5833 | 98.1 | 96.7167 | 96.8333 | 96.975 | 96.7 | 94.7 | 99.5
14.1 | 93.3333 | 97.8 | 96.38 | 96.5 | 96.575 | 96.16 | 94.25 | 99.1667
14.2 | 93.05 | 97.4833 | 96.0143 | 96.0667 | 96.2714 | 95.7667 | 93.7 | 98.78
14.3 | 92.7667 | 97.2333 | 95.6333 | 95.6143 | 95.85 | 95.35 | 93.25 | 98.3
14.4 | 92.4333 | 97 | 95.36 | 95.2 | 95.45 | 94.95 | 92.8 | 97.92
14.5 | 92.25 | 96.65 | 94.9429 | 94.78 | 95.0333 | 94.4 | 92.3333 | 97.45
14.6 | 92.025 | 96.3 | 94.6 | 94.45 | 94.7 | 93.96 | 91.75 | 96.95
14.7 | 91.65 | 96 | 94.26 | 93.95 | 94.1 | 93.5571 | 91.1667 | 96.45
14.8 | 91.4 | 95.7 | 93.9 | 93.4667 | 93.7 | 92.98 | 90.68 | 95.95
14.9 | 91.0571 | 95.35 | 93.42 | 93.05 | 93.2 | 92.4333 | 90.1667 | 95.45
15 | 90.7333 | 94.98 | 93.0333 | 92.6286 | 92.78 | 91.9 | 89.54 | 94.95
15.1 | 90.4 | 94.6 | 92.7 | 92.1429 | 92.18 | 91.4 | 88.9 | 94.35
15.2 | 90.0667 | 94.2667 | 92.2 | 91.5778 | 91.75 | 90.8333 | 88.3 | 93.8429
15.3 | 89.7333 | 93.8333 | 91.7333 | 91.05 | 91.25 | 90.1429 | 87.72 | 93.3
15.4 | 89.3 | 93.5 | 91.3 | 90.5222 | 90.7 | 89.6714 | 87 | 92.5667
15.5 | 89 | 93.2 | 90.8286 | 89.9667 | 90.2333 | 89 | 86.4 | 92
15.6 | 88.5333 | 92.74 | 90.3667 | 89.4333 | 89.65 | 88.4333 | 85.7 | 91.3
15.7 | 88.2 | 92.38 | 89.8667 | 88.8273 | 89.075 | 87.8417 | 85.02 | 90.6333
15.8 | 87.8 | 91.9 | 89.35 | 88.3 | 88.5 | 87.2583 | 84.4333 | 90.0333
15.9 | 87.45 | 91.36 | 88.82 | 87.8 | 87.9 | 86.525 | 83.6833 | 89.3
16 | 86.95 | 91 | 88.3143 | 87.1333 | 87.3333 | 85.88 | 83 | 88.7143
16.1 | 86.4571 | 90.5 | 87.8143 | 86.5667 | 86.6667 | 85.22 | 82.3167 | 87.9333
16.2 | 86 | 90.0429 | 87.2556 | 85.9 | 86 | 84.5 | 81.5 | 87.3
16.3 | 85.55 | 89.5 | 86.7 | 85.3 | 85.3333 | 83.8 | 80.7 | 86.54
16.4 | 85.1 | 89.0333 | 86.1 | 84.6 | 84.7 | 83.0667 | 80 | 85.8167
16.5 | 84.5429 | 88.4667 | 85.45 | 84.0333 | 84.1 | 82.3545 | 79.1333 | 85.0667
16.6 | 83.96 | 88.05 | 84.95 | 83.3 | 83.4 | 81.625 | 78.4429 | 84.25
16.7 | 83.4667 | 87.3667 | 84.3286 | 82.6 | 82.6667 | 80.875 | 77.6333 | 83.44
16.8 | 82.9 | 86.82 | 83.6 | 81.9833 | 81.9 | 80.125 | 76.9 | 82.6
16.9 | 82.4 | 86.1857 | 83.1 | 81.2714 | 81.2333 | 79.3909 | 76.0667 | 81.75
17 | 81.7333 | 85.6143 | 82.4333 | 80.55 | 80.4333 | 78.5667 | 75.2333 | 81
17.1 | 81.1 | 85.0333 | 81.7 | 79.8 | 79.7571 | 77.7273 | 74.34 | 80.1167
17.2 | 80.5 | 84.4 | 81.0333 | 79.0333 | 79 | 76.9714 | 73.5 | 79.2833
17.3 | 79.8 | 83.6667 | 80.3333 | 78.3571 | 78.14 | 76.12 | 72.6 | 78.4667
17.4 | 79.1333 | 83 | 79.6 | 77.4333 | 77.32 | 75.2571 | 71.76 | 77.56
17.5 | 78.4 | 82.3333 | 78.8333 | 76.6833 | 76.4857 | 74.4455 | 70.88 | 76.6
17.6 | 77.7 | 81.6 | 78.1333 | 75.76 | 75.65 | 73.5 | 70 | 75.8
17.7 | 77.0333 | 80.8 | 77.4 | 74.9167 | 74.7167 | 72.5333 | 69.1 | 74.8667
17.8 | 76.2333 | 80 | 76.5 | 74.0833 | 73.9667 | 71.7 | 68.18 | 73.9
17.9 | 75.5 | 79.28 | 75.6333 | 73.2 | 73.05 | 70.725 | 67.2714 | 72.9
18 | 74.6 | 78.4 | 74.8 | 72.3167 | 72.1 | 69.8 | 66.3 | 72
18.1 | 73.7667 | 77.4923 | 73.9333 | 71.3167 | 71.1833 | 68.8 | 65.4 | 71
18.2 | 73 | 76.6273 | 73.1 | 70.35 | 70.26 | 67.8 | 64.4833 | 70
18.3 | 72.0833 | 75.7 | 72.1 | 69.5 | 69.2 | 66.7714 | 63.4 | 69
18.4 | 71.1 | 74.6 | 71.1571 | 68.4 | 68.2 | 65.7 | 62.4833 | 68
18.5 | 70.2167 | 73.6429 | 70.2833 | 67.3 | 67.1429 | 64.6 | 61.4 | 66.9333
18.6 | 69.3 | 72.6 | 69.2 | 66.1833 | 66.1 | 63.5167 | 60.4 | 65.7667
18.7 | 68.3 | 71.6 | 68.0364 | 65.0286 | 64.84 | 62.41 | 59.2833 | 64.68
18.8 | 67.2 | 70.4333 | 67 | 63.8333 | 63.7 | 61.1857 | 58.1167 | 63.5
18.9 | 66.2 | 69.2545 | 65.875 | 62.6 | 62.5 | 59.8375 | 57.025 | 62.38
19 | 65.2 | 68.0833 | 64.625 | 61.2667 | 61.2 | 58.4182 | 55.8571 | 61.0667
19.1 | 64.3 | 66.9091 | 63.375 | 59.9 | 59.8333 | 56.9692 | 54.58 | 59.775
19.2 | 63.1 | 65.6222 | 62.125 | 58.4 | 58.35 | 55.55 | 53.25 | 58.25
19.3 | 62 | 64.2333 | 60.6909 | 56.9 | 56.85 | 54.025 | 51.8333 | 56.7333
19.4 | 60.88 | 62.9077 | 59.3 | 55.2667 | 55.2 | 52.3 | 50.26 | 55.1
19.5 | 59.7 | 61.6 | 57.75 | 53.6 | 53.5333 | 50.6 | 48.7714 | 53.2
19.6 | 58.5 | 60.1 | 56.25 | 51.8667 | 51.8857 | 48.7667 | 47.1 | 51.32
19.7 | 57.4 | 58.5545 | 54.75 | 50.06 | 50.1 | 46.7 | 45.3 | 49.15
19.8 | 56.25 | 57.1 | 53.1 | 48.14 | 48.0667 | 44.6 | 43.4 | 47.1
19.9 | 54.9667 | 55.4889 | 51.46 | 46.26 | 46.2 | 42.5167 | 41.4 | 44.7167
20 | 53.8 | 53.9286 | 49.7333 | 44.4 | 44.2 | 40.3 | 39.3 | 42.3
20.1 | 52.5333 | 52.5 | 47.9 | 42.2 | 42.05 | 38.0833 | 37.0667 | 39.8
20.2 | 51.1667 | 50.8 | 46 | 40.2 | 39.9833 | 35.8333 | 34.7 | 37.0667
20.3 | 50 | 49.2 | 44.3 | 38.1571 | 37.7333 | 33.7 | 32.4667 | 34.4143
20.4 | 48.7429 | 47.4667 | 42.4 | 36.04 | 35.52 | 31.4 | 30.3 | 31.9
20.5 | 47.4714 | 45.8 | 40.5 | 34.06 | 33.3 | 29.1333 | 28.05 | 29.2333
20.6 | 46.2 | 44.1333 | 38.7 | 32 | 31.1833 | 27.0909 | 25.8 | 26.6333
20.7 | 45.1 | 42.4667 | 36.7 | 29.9 | 29.1 | 25 | 23.7 | 24.3
20.8 | 43.6833 | 40.75 | 34.8 | 27.825 | 27.1 | 22.9167 | 21.675 | 21.9667
20.9 | 42.5167 | 39.0846 | 32.825 | 26 | 25 | 20.9667 | 19.6 | 19.8
21 | 41.24 | 37.525 | 31.0857 | 24.1167 | 23.1 | 19.1 | 17.86 | 17.7333
21.1 | 40.05 | 35.85 | 29.275 | 22.2833 | 21.2 | 17.4 | 16.06 | 15.9
21.2 | 38.9 | 34.3333 | 27.4 | 20.6 | 19.46 | 15.8857 | 14.55 | 14.26
21.3 | 37.5333 | 32.6667 | 25.7667 | 18.9714 | 17.8 | 14.3778 | 13.05 | 12.7667
21.4 | 36.4 | 31.15 | 24.1 | 17.48 | 16.3 | 13 | 11.74 | 11.4667
21.5 | 35.2 | 29.65 | 22.45 | 16.1333 | 14.8667 | 11.7667 | 10.525 | 10.25
21.6 | 34.04 | 28.1111 | 20.95 | 14.7 | 13.56 | 10.675 | 9.42 | 9.3
21.7 | 32.96 | 26.6444 | 19.55 | 13.5333 | 12.3 | 9.6444 | 8.6 | 8.4167
21.8 | 31.75 | 25.3 | 18.1333 | 12.4 | 11.2 | 8.7833 | 7.78 | 7.5833
21.9 | 30.6 | 24 | 16.825 | 11.3 | 10.2 | 7.9429 | 6.9667 | 6.875
22 | 29.6 | 22.675 | 15.6167 | 10.4 | 9.36 | 7.1714 | 6.35 | 6.26
22.1 | 28.6 | 21.4571 | 14.42 | 9.4667 | 8.6 | 6.6 | 5.8 | 5.8
22.2 | 27.5 | 20.3143 | 13.3875 | 8.6667 | 7.8571 | 6.1 | 5.3 | 5.4
22.3 | 26.4 | 19.1 | 12.375 | 8 | 7.2286 | 5.5857 | 4.9333 | 4.95
22.4 | 25.52 | 18.1 | 11.5 | 7.4 | 6.65 | 5.18 | 4.56 | 4.64
22.5 | 24.6 | 17.1 | 10.6667 | 6.8 | 6.15 | 4.8 | 4.2333 | 4.4
22.6 | 23.6667 | 16.1429 | 9.9 |  | 5.75 | 4.4727 | 3.975 | 4.16
22.7 | 22.8 | 15.26 | 9.22 |  | 5.3667 |  | 3.76 | 3.95
22.8 | 21.9 | 14.375 | 8.5667 |  | 5.0333 |  | 3.56 | 3.8
22.9 | 21.08 | 13.64 | 8 |  | 4.7 |  | 3.38 | 3.6
23 | 20.3333 | 12.8778 | 7.5 |  | 4.3833 |  | 3.2 | 3.4333
23.1 | 19.56 | 12.2273 | 7.0167 |  | 4.2167 |  | 3.08 | 3.325
23.2 | 18.76 | 11.55 | 6.6 |  | 3.95 |  | 2.96 | 3.28
23.3 | 18.04 | 10.8857 | 6.2 |  | 3.7833 |  | 2.8833 | 3.1
23.4 | 17.3857 | 10.3143 | 5.9 |  | 3.6167 |  | 2.8 | 3
23.5 | 16.725 | 9.8 | 5.56 |  | 3.5 |  | 2.7 | 2.94
23.6 |  |  | 5.2667 |  | 3.3833 |  | 2.6 | 2.9